Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

### Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| ЛоттыңN | Тауардың атауы | Өлшем бірлік | Сипаттамасы | Саны (көлемі) | Жеткізу мерзімі | Жеткізілу орны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гемодиализ үшін жасанды бүрек аппараты | дана | Гемодиафильтрация рәсімін және басқа да диализдің түрлерін жүргізу мүмкіндігіменекі сорғылы гемодиализ үшін аппарат Жүйе:графикалық интерфес, басқару жүйесі; түрлі-түсті сенсорлық монитор («15» TFT металлдық корпустағы монитор, 1024*468, жоғары рұқсат етілумен, 270 градусқа айналатын); орысшаланған мәзір. Үш бөлек процессорларменбасқарудың және бақылаудың көп процессорлы жүйесі: бағдарламалық қамсыздау, бақылаушы, супервайзер. Аппараттың барлық функцияларымен және қаупімен интерактивтіойға салумен жеті экранда операциялық функцияны бөлістірумен интерфейстың эргономиялық және логикалық құрылымы, Help автоматты түрдегі тәртіп. Аппараттың ағымдағы параметрлерін экранға шығару экранға шығару және олардың уақыттағы өрістеуін жазу Аппараттың барлық параметрлерінің электронды калибрленуі Диагностиканың сервистік тәртібі- жөндеу кезінде бұзушылықты оперативті және анық тоқтату Қауіптің көзбен шолыну индикациясымен қан қысымының, концентраттың индукциясының, қызуының мониторингі Бүгінгі күнде танымал диализдің түрлерін жүргізу мүмкіндігі Аппарат жұмысының барлық параметрлерін графикалық ұсыну Электрониканың және гидравликаның блоктарын тексерумен диализ алдындағы өзін өзі сынауы Өз-өзінен қосылуға және сөнуіне бағдарламалану Өткізгіштік бірлігіне индикация мүмкіндігімен концентраттың жазбасының бағдарламалықтапсырмасы. Натрий, бикарбонат және ультрафильтрация диализді сұйықтықтың ағынының жылдамдығы және гепаринді енгізу бойынша бір қалыпқа келтіру мүмкіндігі Жұмыс істеу температурасы 35-39 СО Ағынының жылдамдығы 300-500 мл/мин Екі каналды қан детекторы (қанды ауа мен шалшықтан айырады) сезімталдық 0,5 мл/мин (Hct=33 кезінде) Екі мембрандық теңгеру камерасымен жабық жүйе, волюметриялық бақылау, диализ кезіндегі гидравликаның бітеулігін үнемі бақылау; Дайын диализаттың жұқа тазалану функциясы Экстракорпоральдық контур. Жылдамдығы шамамен 50 -ден 600 мл/мин дейін 2-вальцтық қанды сорғыш. (қанды беру сорғышы бір жаққа ғана айналады-эритроциттерді жарақаттау дәрежесі аз). 0,1 –ден 10мл/сағ дейін гепарин беру жылдамдығымен 10-20-30 мл шприцтер үшін гепаринді сорғыш Венозды магистраль қысқышында қосымша оптикалық датчикпен ауалық детектордың ультрадыбыстық түрі 400-ден +400мм.рт.ст дейін қан қысымының мониторы 20мм.рт.ст-ден 520мм.рт.ст дейін веноздық қысым мониторы Гидравлика мен концентрат жинағыштардың бір мерзімдік жұқпасыздандырылуы-химиялық, жылулық және топтастырылған. Химиялық жұқпасыздандырудың стандартты бағдарламасы (уақыт пен температура бойынша циклдердің мүмкіндігі) дезинфектанттың түріне байланысты Жұқпасыздандырудың 5 тәртібін таңдау (с.қ. «ыстық» жұқпасыздандыру) жұқпасыздандыру құралдарын аөз қолданумен (2л 40 циклге) жұқпасыздандырудың апталық кестесін қосымша бағдарламаусыз. Электрлік параметрлер Аккумлятор: резервті электрмен жабдықтау- жүйенің 20 минуттан кем емес жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, резервті батареяның болуы, батареяны зарядтау индикаторы алдыңғы панельде. Топтамада: аппарат гемодиализі үшін +картриджды тіреуішпен аппарат Дезинфектантпен 6л контейнерлер үшін тіреуіш Резервті электрмен жабдықтаудың опциясы, аккумулятор Пирогенді фильтрді тіреуіш үзіліссіз Қызмет көрсетудің кепілділік мерзімі пайдалнуға берілгеннен кейін 12 ай. Аппарат ҚР СИ тізіліміне енгізілген | 1 | келісімшартты жасау мерзімінен бастап 60күн | Петропавл қ. Брусиловский к-сі,20 |
| 2 | Эндовидеохирургиялық операциялық құрал | Дана | Эндовидеохирургиялық операциялық құралдардың жинағы келесі топтамада болуы керек: - Троакар, диаметрі 11 мм, түстік коды: жасыл. Пирамидальды троакардың стилетінен құралған,, клапансыз канюля, инсуффляцияға араналаған кранмен, ұзындығы 10.5 см, көп функциялы клапан, диаметрі 11 мм – 4 дана - Троакар, диаметрі 11 мм, троакар стилетінен, инсуффляцияға аранлаған кранмен канюльден құралған, ұзындығы 10.5 см, силиконды клапан – 1 дана - Троакар, диаметрі 6 мм, түстік коды: қара, троакара пирамидальндық тоакардан құралған, силиконды клапанды бұрамалы канюль, ұзындығы 10.5 см, – 4 дана - Эндоине, VERESS бойынша , ұзындығы 15 см. с пружиналы өтпейтін стилетпен – 1 дана - Эндоине, VERESS бойынша, пневмоперитонеум арқылы, пружиналы өтпейтін силетпен, ЛЮЕР құлпымен, ұзындығы 13 см – 2 дана - Трокар клапанына бекітумен қосылтқыш адаптер, 11/5 мм – 4 дана - Щипцалар, Click Line құрастырмалы KELLY бойынша диссекция мен ұстап алу үшін, бұрылыстық, құрастырмалы, монополярлық коагуляция үшін, тазалау үшін LUER қосумен, екеуі де қозғалмалы, ұзартылған, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, пластмассалы тұтқалар, кремальерсіз, сыртқы тубусты, оңашаланған, жұмыстық қосу -щипцалар – 1 дана. - Щипцалар, Click Line құрастырмалы, MANHES бойынша препараттау және ұстау үшін, поворотные, монополярлық коагуляцияны қосумен, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, атравматикалық, бір қозғалмалы браншпен, құрамы:пластмассалы тұтқа, фиксаторсыз, сыртқы тұрба, оқшауланған –щипцалар, жұмыстық қосу – 1 дана. - Щипцалар, Click Line құрасытырлған MAHNES бойынша, бұрылмалы, монополярлық коагуляция үшін қосумен, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, көп тісті бір қозғалмалы браншпен, құрамыз: пластмассалық тұтқалар, MAHNES боынша фиксатормен, сыртқы тубусты, оқшауланған, -щипцалар, жұмыстық қосу – 2 дана. - Щипцалар, Click Line құрасытырлған ұстайтын, бұрылмалы, монополярлы коагуляция үшін қосылған, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, атравматикалық, көп тісті, қасық тәрізді, 2 қозғалмалы бранштармен, құралған: пластмассалы тұтқа, MAHNES боынша фиксатормен және сыртқы тұрбамен, оқшауланған –щипцалар, жұмыстық қосу. – 2 дана. - Щипцалар, Click Line REDDICK-OLSEN бойынша препараттау және ұстау үшін құралмалы бұрылмалы, монополярлық коагуляция үшін қосылған, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, күшейтілген, 2 қозғалмалы браншпен, құрамы: пластмассалы тұтқалар, MAHNES бойынша фиксатормен және сыртқы тұрбамен, оқшауланған, -щипцалар, жұмыстық қосу. – 1 дана. - Щипцалар, Click Line ұстағыш, бұрылмалы, монополярлық коагуляция үшін қосумен, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, атравматикалық, аяқталған, 2 қозғалмалы браншпен, құрамы: пластмассалық тұтқалар, MAHNES боынша қосу фиксаторымен және сыртқы тұрбамен, оқшауланған, -щипцала, жұмыстық қосу. – 1 дана. - Щипцалар, Click Line MAHNES бойынша құрастырылған ұстайтын, бұрылмалы, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, монополярлық коагуляция үшін қосумен, "зев тигра", тістермен 2 х 4, бір қозғалмалы браншпен, құрамы: пластмассалы тұтқа, MAHNES бойынша фиксатормен және сыртқы тұтқамен, оқшауланған-щипцалар, жұмыстық қосу – 1 дана. - Щипцалар, Click Line MAHNES бойынша құрастырылған ұстайтын, бұрылмалы, диаметрі 10 мм, ұзындығы 36 см, монополярлық коагуляция үшін қосумен, тістермен 2 х 3, бір қозғалмалы браншпен, құрамы: металлды тұтқа, MAHNES бойынша фиксатормен және сыртқы тұтқамен, оқшауланған-щипцалар, жұмыстық қосу – 1 дана. - Қайшылар, CLICKLINE METZENBAUM бойынша , ротациондық, 2 құрастырмалы, оқшауланған, монополярлық коагуляция үшін қосылумен, тазалау үшін LUER құлпымен, екі бранш белсенді, иілген лезвия, лезвияның ұзындығы 15 мм, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см. Құрамы: пластикалы тұтқа, оқшауланған, кремальерсіз, металлды, сыртқы тубус, оқшауланған, қайшылар, троакармен қолдану үшін, диаметрі 6 мм. – 2 дана. - Қайшылар, CLICKLINE, ілмек тәрізді, 1 бұралмалы, оқшауланған, монополярлық коагуляция үшін қосылумен, диаметрі өлшемі- 5 мм, ұзындығы 36 см. Құрамы: пластикалы тұтқа, оқшауланған, кремальерсіз, металлды, сыртқы тубус, оқшауланған, жұмыстық қосу қайшылар. – 1 дана. - Щипцалар, RoBi® KELLY бойынша ұстау үшін, модель CLERMONT- 3 FERRAND, айналмалы, құрастырмалы, биполярлық коагуляция үшін қосумен, екі бранш белсенді, диссекция үшін арнайы жасалған, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см. Құрамы: тұтқа RoBi, кремальерсіз, түстік коды: көгілдір, сыртқы тубус, жұмыстық қосу,-щипцалар – 3 дана. - Щипцалар, RoBi® MALZONI бойынша, қозғалмалы 2 браншпен, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, состоят изқұрамы: пластмассалы тұтқа RoBi®, кремальерсіз, түстік коды: ашық көк, сыртқы тубус, жұмыстық қосу -щипцалар – 2 дана. - Ине ұстағыш КОН бойынша макро, эргономикалық аксиальдық тұтқа фиксатормен, фиксатор оң жақтан ашылады, тура бранштар, карбид-волфрамды , 5 мм, ұзындығы 33 см – 1 дана - Ине ұстағыш, КОН бойынша макро, карбид-вольфраммен, фиксатормен эргономикалық пистолетті тұтқа, фиксатор сол жақтан , тура бранштар солға бүгілген, сыртқы диаметрі 5 мм, ұзындығы 33 см. Кескін материалдарға 0/0 7/0 дейін және өлшемді инелер BV, SH немесе СТ-1 – 1 дана - Ине ұстағыш, , КОН бойынша макро, эргономикалық пистолетті тұтқа фиксатормен, фиксатор сол жақтан ажыратылған, тура бранштар, сыртқы диаметрі 5 мм, ұзындығы 33 см – 1 дана - Түйнек итергіш, CICE, түйнектерді экстракорпоральды тоқу үшін, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см – 1 дана - Зонд, жатыр ішілік COHEN бойынша, үлкен және кіші конуспен, күршек тәрізді шипцалермен қолдану үшін пружиналы 26168 V, тазалау үшін қосқыш құлыппен ЛЮЕР– 1 дана - Канюля, сору/шаю үшін , размер 5 мм, ұзындығы 36 см, сору/шаю үшін тұтқалармен қолдануға арналаған – 1 штука - Тұтқа, екі-жүргіш кран, аспирация мен ирригация үшін, коагуляциондық және диссекциондық электродтармен қолданумен 5 мм каналмен, а также с трубками для ирригация мен аспирация үшін тұрбамен, зарарсыздандырылатын - 1 дана. - Бау жоғары жиілікті, монополярлық, штекермен 5 мм, ұзындығы 300 см – 2 дана. - Бау жоғары жиілікті, биполярлық, коагуляторлар үшін ұзындығы 300 см – 3 дана. - Тығыздағыш қақпақ, түстік коды: қара, трокармен қолданылады өлшемі 6 мм және экстрактормен/ жалғастырғыш тетікпен құралдармен бірге өлшемі 5 мм, зарарсыздандырылатын, 5 дана/қорап. – 5 дана. - Тығыздағыш қақпақ, түстік коды: жасыл, трокармен қолданылады өлшемі 11 мм және экстрактормен/ жалғастырғыш тетікпен құралдармен бірге өлшемі 10 мм, зарарсыздандырылатын, 5 дана/қорап. – 5 дана. - Силиконды тұрба, штуцпен жинақ, зарарсыздандырылатын, инсуфляция үшін, электронды эндофлатормен қолданылады – 1 дана. - Электромеханикалық морцеллятор, диаметрі 12/15 мм, для лапароскопиялық қолданылатын, с Unidrive GYN қолдану үшін, құрамы:1х 26713030 іші қуыс ротормен мотор 1х 26713042 обтюратор өтпейтін , диаметрі 12 мм,1х 26713142 обтюратор өтпейтін диаметрі 15 мм1х 26713051 қисық қимамен троакар, диаметрі 12 мм 1х 26713151 қисық қимамен троакар, диаметрі 15 мм1х 26713436 тұтқа, лапараскопиялық 1х 26713050 лапароскопиялық пышақ , диаметрі 12 мм1х 26713150 лапароскопиялық пышақ, диаметрі 15 мм 1х 26713053 моторлы клапан диаметрі 12 мм1х 26713153 моторлы клапан диаметрі 15 мм1х 26713037 бір реттік қолданылатын тығыздағыш қақпақ , 10 дана қорапта 1х 33592UM ClickLine ұстағыш щипцалар , диаметрі г 12 мм1х 33552UM ClickLine ұстағыш щипцалар диаметрі 15 мм1 х 26713039 шектегіш , қорап 5 шт. – 1 дана - Ине ұстағыш, KECKSTEIN бойынша, өлшемі 5 мм, ұзындығы 33 см, тұтқа-саптағышпен қолдану үшін -1 дана - Щипцалар, QUINONES-NEUBUESER бойынша жатырлық, бранштағы тістермен, үлкен және кіші конуспен, пертубацияға арналған каналмен, ұзындығы 24 см – 1 дана. - Тығыздағыш қақпан, силикондық, 3 дана./қорап., 3 өлшем – 2 дана. - Қайшылар, Click Line құрамалы, бұрылмалы, монополярлық коагуляциямен қосу үшін, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, , қасық тәрізді, бранштың ұзындығы 17 мм, 22 қозғалғыш бранштармен, құрамы: пластмассалы тұтқа, фиксаторсыз, сыртқы тубус, оқшауланған, жұмыстық қосу, қайшылар, - 1 дана - Жұмыстық қосу, Click Line қашылар-қосу, лезвияның тілуі, бүгілген, қасық тәрізді лезвия, ұзын лезвия 17 мм, белсенді екі бранш, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см. - 1 дана Жұмыстық қосу, Click Line METZENBAUM бойынша қайшылар , бүгілген бранштар, екі бранш қозғалмалы, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, трокармен қолдануға арналған 6 мм – 1 дана | 1 | келісімшартты жасау мерзімінен бастап 120 күн | Петропавл қ. Брусиловский к-сі,20 |

Медициналық мақсатта қолданылатын бұйымдарды сатып алуға қойылатын талаптар

- денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттардан немесе Кодекске және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіпке сәйкес тіркелмей әкелінген дәрілік заттардан, медициналық мақсаттағы бұйымдардан басқа, дәрілік заттар, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттар медициналық мақсаттағы бұйымдар Қазақстан Республикасында Кодекске және дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды мемлекеттік тіркеу тәртібіне сәйкес тіркелуге тиіс;

- тиеу пунктінен тұтынушының соңғы пунктіне дейін сақтауды қамтамасыз етуге арналған арнайы ыдыстарда сақталуы және тасымалдануы тиіс;

- таңбалау, тұтынушылық қаптамалау және қолдану жөніндегі нұсқаулық Кодекстің және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіптің талаптарына сәйкес болуы тиіс;

- жалпы жарамдылық мерзімі  екі жылдан кем вакциналар үшін жеткізу сәтіне жарамдылығының қалған мерзімі жалпы жарамдылық мерзімінің 50% кем болуы мүмкін, ал кемінде екі жыл жарамдылық мерзімі бар вакциналар үшін жарамдылық мерзімі жеткізу сәтіне өндіруші көрсеткен жалпы жарамдылық мерзімінен он екі айдан кем болуы мүмкін;

- медициналық техника жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс, бұл ретте өнім беруші медициналық техниканы жеткізу сәтінде шыққанына жиырма төрт ай болмаған медициналық техниканы ұсыну бойынша міндеттемелерді өзіне алуы тиіс;

- өлшеу құралдарына жататын медициналық техника Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі тізіліміне енгізілуі тиіс.

«Облыстық аурухана» ШЖҚ КМК Бас дәрігері                                                                                                                              Белоног Ю.А.

Приложение 2

к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| N лота | Наименование товара | Ед. измерения | Характеристика | Количество (объем) | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат искусственной почки для гемодиализа | штука | Аппарат для гемодиализа двухпомповый, с возможностью проведения процедуры гемодиафильтрации и других видов диализа Система: графический интерфейс, система управления; цветной сенсорный монитор (15» TFT монитор в металлическом корпусе, 1024*768, высокого разрешения, вращающийся на 270 град); русифицированное меню. Многопроцессорная система управления и контроля с тремя отдельными процессорами: программное обеспечение, контроллер, супервайзер. Эргономичная и логичная структура интерфейса с распределением операционных функций на семи экранах с интерактивными подсказками по всем функциям и тревогам аппарата, автоматический режим Help. Вывод на экран текущих параметров аппарата и запись их разверток во времени. Электронная калибровка всех параметров аппарата. Сервисный режим диагностики – позволяющий оперативно и точно локализовать неисправность при ремонте. Мониторинг температуры, индуктивности концентрата, артериального давления с визуальной индикацией тревог. Возможность проведения любых видов диализа известных на сегодняшний день. Графическое представление всех параметров работы аппарата. Самотестирование перед диализом, с проверкой блоков электроники и гидравлики. Программирование на самовключение и выключение. Программное задание любых прописей концентрата с возможностью индикации в единицах проводимости. Возможность профилирования по натрию, бикарбонату и ультрафильтрации, скорости потока диализной жидкости и введению гепарина. Рабочая температура 35-39 C0. Скорость потока 300 – 500 – 800 мл/мин. Детектор крови двухканальный (отличает кровь от воздуха и грязи) чувствительность 0,5 мл /мин (при Нct=33) Закрытая система с двух мембранными балансировочными камерами, волюметрический контроль, постоянный контроль герметичности гидравлики во время диализа; функция сверхтонкой очистки готового диализата; Экстракорпоральный контур. Насос крови 2-вальцовый перистальтический с пределами установки скорости от 50 до 600 мл/мин. (насос подачи крови, вращается только в одну сторону – малая степень травмирования эритроцитов). Гепариновый насос для 10-20-30 мл шприцев со скоростью подачи гепарина от 0,1 до 10 мл/час. Ультразвуковой тип воздушного детектора с дополнительным оптическим датчиком на зажиме венозной магистрали. Монитор артериального давления от –400 до +400мм. рт. Ст.; Монитор венозного давления от 20мм. рт. Ст. до 520мм. рт. Ст. Одновременная дезинфекция гидравлики и заборников концентрата – химическая, тепловая и комбинированная. Стандартные программы химической дезинфекции (с возможностью варьирования их циклов по времени и температуре) в зависимости от вида дезинфектанта. Выбор 5-ти режимов дезинфекции (в т.ч. “горячую” дезинфекцию) с минимальным расходом дезинфицирующего средства (2 л на 40 циклов) без дополнительного, программирование недельного графика дезинфекции. Электрические параметры: 50Гц (230 В – 240 В). Аккумулятор: резервное электроснабжение – наличие резервной батареи, обеспечивающей работу системы не менее 20 минут, индикатор заряда батареи на передней панели. Комплектация: Аппарат для гемодиализа с держателем картриджа, Подставка для 6л контейнеров с дезинфектантом, Опция резервного электроснабжения, аккумулятор, Держатель пирогенного фильтра, бесперебойник Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Установка оборудования входит в стоимость | 1 | 60 дней с момента заключения договора | СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 |
| 2 | Набор инструментов эндовидеохирургический операционный | штука | Набор инструментов эндовидеохирургический операционный должен быть следующей комплектации: - Троакар, диаметр 11 мм, цветовой код: зеленый. Состоит из стилета троакара пирамидального, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длиной 10.5 см, многофункционального клапана, диаметром 11 мм – 4 штуки - Троакар, диаметр 11 мм, состоящий из: стилета троакара, конического, канюля с краном для инсуффляции и резьбой, длиной 10.5 см, силиконового клапана – 1 штука - Троакар, диаметр 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакара пирамидального, канюля с резьбой, для силиконовых лепестковых клапанов, длиной 10.5 см, силиконового лепесткового клапана – 4 штуки - Эндоигла, по VERESS, длина 15 см. с пружинным тупым стилетом – 1 штука - Эндоигла, по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см – 2 штуки - Адаптер, переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм – 4 штуки - Щипцы, Click Line разборные по KELLY для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением LUER для чистки, обе бранши подвижны, удлиненнные, диаметр 5 мм, длина 36 см, состоящие из: пластмассовой рукоятки, без кремальеры, внешнего тубуса, изолированного, рабочей вставки-щипцы – 1 штука. - Щипцы, Click Line разборные для препарирования и захватывания по MANHES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовой рукоятки, без фиксатора, внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-щипцы – 1 штука. - Щипцы, Click Line разборные захватывающие по MAHNES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, многозубчатые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором по MAHNES, внешнего тубуса, изолированного, рабочей вставки-щипцы – 2 штуки. - Щипцы, Click Line разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором по MAHNES и внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-щипцы. – 2 штуки. - Щипцы, Click Line разборные для препарирования и захватывания по REDDICK-OLSEN, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором по MAHNES и внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-щипцы. – 1 штука. - Щипцы, Click Line захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором по MAHNES и внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-щипцы. – 1 штука. - Щипцы, Click Line разборные захватывающие по MAHNES, поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, "зев тигра", с зубцами 2 х 4, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором по MAHNES и внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-щипцы. – 1 штука. - Щипцы, Click Line разборные захватывающие, поворотные, 1 когтевой, с зубцами 2x3, размер 10 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлической рукоятки, с фиксатором по MAHNES, внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-щипцы – 1 штука. - Ножницы, CLICKLINE по METZENBAUM, ротационные, 2 разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковой рукоятки, изолированной, без кремальеры, металлического, внешнего тубуса, изолированного, вставки-ножниц, для использования с троакарами, диаметром 6 мм. – 2 штуки. - Ножницы, Click Line разборные крючкообразные, 1 поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовой рукоятки, без фиксатора, внешней трубки, изолированной, рабочей вставки-ножницы. – 1 штука. - Щипцы, RoBi® по KELLY для захвата, модель CLERMONT- 3 FERRAND, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятки RoBi, без кремальеры, цветовой код: голубой, внешнего тубуса, рабочей вставки-щипцов – 3 штуки. - Щипцы, RoBi® по MALZONI, с двумя подвижными 2 браншами, размер 5 мм, длина 36 см, состоят из: пластмассовой рукоятки RoBi®, без кремальеры, цветовой код: светло-синий, внешнего тубуса, рабочей вставки-щипцов – 2 штуки. - Иглодержатель, макро по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, карбид-волфрамовая вставка, 5 мм, длина 33 см – 1 штука - Иглодержатель, макро по КОН, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см. Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или СТ-1 – 1 штука - Иглодержатель, макро, по КОН, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, прямые бранши, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см – 1 штука - Узлопроталкиватель, CICE, для экстракорпорального вязания узлов, диаметр 5 мм, длина 36 см – 1 штука - Зонд, внутриматочный по COHEN, с большим и малым конусом, с пружинным приспособлением для использования с крючкообразными щипцами 26168 V, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки – 1 штука - Канюля, для отсасывания/промывания с боковыми отверстиями, размер 5 мм, длина 36 см, для использования с рукоятками для отсасывания/промывания – 1 штука - Рукоятка, двух-ходовой кран, для аспирации и ирригации, используется с коагуляционными и диссекционными электродами 5 мм с каналом, а также с трубками для ирригации и аспирации, автоклавируемый - 1 штука. - Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм, длина 300 см – 2 штуки. - Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов длина 300 см – 3 штуки. - Колпачок уплотняющий, цветовой код: черный, используется с троакарами размера 6 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 5 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак. – 5 штук. - Колпачок уплотняющий, цветовой код: зеленый, используется с троакарами размера 11 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 10 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак. – 5 штук. - Трубка силиконовая, набор со штуцером, стерилизуемых, для инсуфляции, используется с электронным эндофлатором – 1 штука. - Электромеханический морцеллятор, диаметр 12/15 мм, для лапароскопического применения, для использования с Unidrive GYN, состоит из:1х 26713030 мотор с полым ротором 1х 26713042 обтюратор тупой , диаметр 12 мм,1х 26713142 обтюратор тупой диаметр 15 мм1х 26713051 троакар с косым срезом, диаметр 12 мм 1х 26713151 троакар с косым срезом , диаметр 15 мм1х 26713436 рукоятка, лапараскопическая1х 26713050 лапароскопический нож , диаметр 12 мм1х 26713150 лапароскопический нож, диаметр 15 мм 1х 26713053 моторный клапан диаметр 12 мм1х 26713153 моторный клапан диаметр 15 мм1х 26713037 уплотнительный колпачок одноразовый , 10 шт. в упаковке 1х 33592UM ClickLine захватывающие щипцы , диаметр г 12 мм1х 33552UM ClickLine захватывающие щипцы диаметр 15 мм1 х 26713039 ограничитель , упаковка 5 шт. – 1 штука - Иглодержатель, по KECKSTEIN, размер 5 мм, длина 33 см,для использования с рукоятками-насадками -1 штука - Щипцы, маточные по QUINONES-NEUBUESER, с зубцами на браншах, с большим и малым конусом, с каналом для пертубации, длина 24 см – 1 штука. - Колпачок уплотняющий, силиконовый, 3 шт./упак., 3 размера – 2 штуки. - Ножницы, Click Line разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовой рукоятки, без фиксатора, внешнего тубуса, изолированного, рабочей вставки-ножниц, - 1 штука - Вставка рабочая, Click Line вставка-ножницы, сечение лезвий, изогнутые, ложкообразные лезвия, длиной лезвий 17 мм, две бранши активнык, диаметр 5 мм, длина 36 см. - 1 штука - Вставка рабочая, Click Line ножницы по METZENBAUM , бранши изогнуты, две бранши подвижны, диаметр 5 мм, длина 36 см, для использования с троакарами 6 мм – 1 штука | 1 | 120 дней с момента заключения договора | СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 |

### Требования к закупаемым изделиям медицинского назначения

- изделия медицинского назначения, должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев закупа незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения в особом порядке;

- должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;

- маркировка,  потребительская упаковка и инструкция по применению ИМН должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка; установленного уполномоченным органом в области здравоохранения

- остаточный срок годности на момент поставки для ИМН, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50 % от общего срока годности на момент поставки. Для ИМН со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки.

- медицинская техника должна быть новой и ранее неиспользованной, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки

- медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

Главный врач

КГП на ПХВ  «Областная больница»                                                                                 Белоног Ю.А.