Тендерлік құжатқа 2 қосымша

Сатылып алынатын тауардың теххникалық айрықшалауы

| лоттың № | Сатылып алынатын тауардың атауы | Сипаттамасы |  |  |  | Өлшем бірліктері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Өкпені жасанды желдету аппараты | Кепілдігі | Кепілдігі мен сервистік қызмет көрсетілуі 12 ай |  |  | дана |
|  |  | Талаптар | Демалу көлемі 50 мл асатын пациенттің өкпесін ұзақ желдету үшін құрылғы. Мәжбүрлеп желдету режимінде және өздігінен демалуын қолдау режимінде жұмыс істейді, сондай-ақ тыныс алу жолдарының мониторингін қамтамасыз етеді. ӨЖЖ аппарат қарқынды бөлімшелерінде қолдану үшін және төмендегі жағдайларда пайдалану үшін тағайындалған: Қарқынды терапия бөлімшелерінде, отадан кейінгі палаталар мен медициналық мекемелердің басқа да бөлімшелерінде; Аппарат 250л/мин дейін ағымды қамтамасыз ету мүмкіндігімен жан-жақты турбинадан және инспираторлық қысымы 99 мбар дейін жұмыс істеді. инспираторного давления до 99 мбар. Отегінің берілуі тоқтаған кезде аппарат автоматты түрде желдетудің минуттық көлемін азайтпай-ақ айнала сүзілген ауамен қамтамасыз етеді; Медперсоналдың қатысуынсыз аппараттың электр қоректенуі қосылғаннан кейін аппараттың тестілеу циклі автоматты түрде қосылады, тестілеуді жүргізу уақыты 60 секундтан аспауы керек; Контурды айырмай-ақ, электр қоректенуін үзбей және ӨЖЖ үзбей аппараттың барлық датчиктерінің алдын ала, сондай-ақ ағымды колибровкасы орындалады; Өлі кеңстіксіз термоанемометриялық ағымның датчигі; Тыныс алу қоспасының температурасын интеграцияланған өлшегіш; Аппараты басқару панелі мен пернетақтасы герметизацияланған, яғни жалпы қабылданған дезинфектаннттармен өңдей беруге болады; Көлемі мен қысымы бойынша қадағаланатын, пациенттің кез-келген уақытта, желдетудің кез-келген режимінде дем алуына болады; Подключение пациента к аппарату возможно как с левой, так и с правой стороны. ӨЖЖ режимі мен әдістері: - VC-CMV (Volume Control-Continuous Mandatory Ventilation) – көлем бойынша қадағалауымен мәжбүрлеп желдету; - VC-AC (Volume Control-Assist Control) – кепілдендірілген тыныс алу циклдерінің анықталған саны мен көлемі бойынша қадағаланатын мәжбүрлеп – көмекші желдету; - PLV - Pmax (шығару кезіндегі максималдық қысымы) орнату арқылы қысымды шектеумен өкпені жасанды желдету; - VC-SIMV (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) – шығу фазасындағы өздігінен демалу және көлемі бойынша бақылаумен ауыстырылатын мәжбүрлеп желдету; - VC-SIMV-PS (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation-Pressure Support) – қысым бойынша қолдау көрсетіліп, шығу фазасындағы өздігінен демалу және көлемі бойынша бақылаумен ауыстырылатын мәжбүрлеп желдету; - SPN-CPAP (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) – жақсы қысым аясында өздігінен демалу; - SPN-CPAP-PS (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) – қысым бойынша қолдау көрсетілу аясында өздігінен демалу; - Апноэ кезіндегі желдету – пациенттің тоқтауы кезінде басқарылуымен мәжбүрлеп демалуға автоматты қайта қосылу; ӨЖЖ режимдері мен әдістері (Опциялар): - NIV – инвазивті емес желдету, желдетудің барлық режимдерімен үйлесімді: қысым бойынша бақылау, көлем бойынша бақылау, қысым қолдауымен режимдері. Қысым бойынша бақылаумен және қысымға қолдау көрсету режимдеріндегі 180л/мин дейін жылыстаудың максималдық компенсациясы. Пациентке келетін тыныс алу көлемі, барлық тыныс алу режимінде бекітілген (Vt) тыныс алу көлемі көрсеткішінен 100% дейін жылыстау бойынша компенсацияланған. Өлшенетін жылыстануға автоматты түрд бейімделетін инспираторлық триггер, бұл деген демді ішке тарту ұзақтығын ұлғайту және ағам бойынша триггер үшін өте аз мән салдарынан триггердің автоматты жұмыс істеп кетуінің алдын алуға мүмкіндік береді. Инвазивті емес желдетулерді жүргізу үшін арнайы маскалардың болуы: Жиынтық әртүрлі өлшемді 3 маскадан тұрады. Пациент бетінің формасының жеке ерекшеліктерінен масканы келтіруге мүмкіндік беретін, маска каркасының геометриялық және майыстыруға болады. Маскалар пациенттің жайлылығын және жақсы герметикалық болуы үшін гелмен толтырылған түссіз манжеттері болуы керек. Пациенттің бетіне батуын азайту үшін реттегіштің көмегімен жеке икемдеу мүмкіндігімен арнайы маңдай тіреуішінің болуы. «Демді ішке тарту» функциясы (Sigh,) PEEP, ауысуының күйге келтірілумен әрбір 3 минут сайын екі тыныс алу циклінің жүйелігі. Қысым бойынша да, көлем бойынша да бақыланатын желдетудің барлық режимдерінде (пациенттің өздігінен тыныс алуы) аяқ астынан тыныс алу мүмкіндігі. «Демді ішке тарту» функциясы – ұзақтығы 15 сек. Қолмен демді ішке тартудың кідіруі мен қосылуы. Желдетудің барлық режимдерінде қосылуы мүмкін. Қолмен реттелетін демді ішке тарту параметрлері автоматты желдету режимінің параметрлеріне сәйкес келеді. Желдету параметрлері: I/E қатынасы: 150:1 –ден 1:150 дейін, Тыныс алу жиілігі: 2-80 мин, Демді ішке тарту уақыты: 0.2 - 10 сек, Тыныс алу көлемі: 50-2000 мл, Демді ішке тарту кезіндегі қысым көлемі: 0-99 мбар, PEEP: 0-50 мбар, Қолдау қысымы: 0-35 мбар (PEEP артық), Ағымның жеделдеуі: секундына 5-200 мбар, Оттегінің қоспасы: 21 -100 Об. %, Триггердің сезімталдығы: 1-15 л/мин, Максималдық ағымы: 250 л/мин., Клапанның тез әрекет етуі: < 5 мсек., Инспираторлық үзіліс: демді ішке тартудың жалпы қатынасы бойынша 10-нан 50% пайызға дейін реттеледі. Тура орнатылады, демалу (SIGH), инспираторлық талпыныс детекциясы. Дәрі-дәрмектік заттарды пневматикалық сепкіші (небулайзер): жұмыс істеу аралығы 30 минут, аппарат сепкіш үшін ағымды есеп алады да, минуттық көлемді үнемі қылып ұстап тұрады. Сепкіш ішке демді тартумен синхронизацияланған; Трахеобронтық бұтақты санациялау режимі: оттегін 100% берілуімен (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) тағайындалған режимде өкпені жасанды желдетуді жүзеге асырады. Бронхтық бұтаның санациясын жүргізу үшін аппарат автоматты түрде өкпені жасанды желдету үрдісін тоқтатады. Ажырауды байқау: автоматты; Санация жүргізіліп жатқан уақытта, санация үрдісіне бөгет болу үшін үрейлік дабыл қаққыш сөндіріледі. Бронхтың санациясы аяқталғаннан кейін және қосылудың автоматты түрде тануынан аппарат 120 секyнд ішінде оттегі 100% беріліп, өкпенің жасанды желдетілуін жүргізеді. Суреттелетін өлшеуіштер: Тыныс алу жолдарының қысымын өлшеу (резистивный датчик относительного давления): Pмax тыныс алу жолдарындағы максималдық қысымы; Pплато плато қысымы; PEEP шығу соңындағы жақсы қысым; Pсред. Тыныс алу жолдарының орташа қысымы; Диапазоны 0 –ден 99 mbar дейін; Рұқсат етілуі 1 mbar; O2 өлшенуі (демді ішке тартқанда) (сервисті қажет етпейтін электрохимиялық датчик); FiO2 қоспасы O2 ішке тартылатын газ; Диапазоны 18-ден 100 айналымға дейін.%; Рұқсат етілуі 1 айналым.% O2 Ағымның өлшенуі: Поток пик. Қарбалас инспираторный ағым; Диапазоны 0-ден 196-ға дейін L/min; Рұқсат етілуі 1 L/min Минуттық көлемнің өлшенуі: MV Минуттық көлем; Диапазоны 0-ден 99 L/min BTPS дейін; Рұқсат етілуі 0,1 L/min MV жылыстануы Демді ішке көлемінің минуттықғынан есептей келе жылыстаудың минуттық көлемі (в режиме NIV); Диапазоны 0-ден 100 %-дан; Рұқсат етілуі 1 % VTe Дем шығару көлемінің өлшенуі; Диапазоны 0-ден 3999 mL дейін, BTPS; Рұқсат етілуі 1 mL VTпац. Демді ішке тартудың өлшенген жылыстау компенсациясымен тыныс алу көлемі (в режиме NIV ); Диапазоны 0-ден 3999 mL дейін, BTPS; Рұқсат етілуі 1 mL; Тыныс алу жиілігін өлшеу: ЧДспонт. Жалпы жиіліктегі өздігінен құралуы; ЧД Тыныс алудың жалпы жиілігі: Диапазоны 0 -ден 150/min дейін; Рұқсат етілуі 1/min; I:E Демді ішке тарту уақыты мен демді сыртқа шығару уақыты арасындағы қатынас коэффициенті: диапазоны 1:150 - ден 150:1 – ге дейін; Рұқсат етілуі 0,1; Ti Демді ішке тарту: диапазоны 0 - ден 15 s дейін; Рұқсат етілуі 0,1 s; T плато плато уақыты: диапазоны 0 –ден 10 s дейін; Рұқсат етілуі 0,1 s; R Resistance, қарсылығы: диапазоны 3 - тен 100 mbar/L/s дейін; Рұқсат етілуі 1 mbar/L/s; C Compliance, комплайнс: диапазоны 3 -тен 200 mL/mbar дейін; Рұқсат етілуі 1 mL/mbar; T0C Демалу қоспасының температурасын өлшеу (интегрированный датчик с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазоны 18 -ден 48 °C дейін; Рұқсат етілуі 1 °C; Қисықтардың қысымы: тыныс алу жолдарындағы қысым Paw (t) – 5 -тен 100 mbar; Ағымдық (t) – 200-ден 200 L/min дейін; Демалыс көлемі VT 0 –ден 2 L. дейін. Мониторинг; MV Бір минутта тартылатын газдың көлемі: интервалы 0,1 L/min диапозоны 41-ден 2 L/min дейін болатын жоғарғы көрсеткіштің шегі асып кеткендегі үрей дабылы интервалы 0,1 L/min диапозоны 0,5-тен 40 L/min дейін болатын төменгі көрсеткіштің шегі түсіп кеткендегі үрей дабылы Үрей сигналын сөндіру: құрылғыны іске қосқаннан кейін және келесі 2 минут ішінде; Күту режимінен шыққан кезде және келесі 2 минут ішінде; ағымдық мониторы сөндірілгеннен кейін және келесі 2 минут ішінде; айырылуды байқаған кезде және қайта қосқаннан кейінгі келесі 2 минут ішінде; Paw Тыныс алу жолдарындағы қысым: үрей сигналы, 10 -нан 100 mbar дейін жоғарғы көрсеткіштің шегі асып кеткенде; үрей сигналының төменгі шегі «PEEP + 5 mbar жеткенде (в сочетании с установленным значением PEEP) көтерілмесе, 0,1 сек келесі мәжібрлеген демді ішке тарту кезінде; Тыныс алу жолдарындағы қысым қосымша сызықтарсыз өлшенеді. T отсоедин. «Тыныс алу жолдарындағы қысым төмен» үрейлі хабарламасы үшін уақытты кідірту (режиме работы NIV): 0-ден 60 сек дейін. FiO2 Ішке тартатын газдың O2 концентрациясы (жоғары қасаммен берілетін О2 жұмыс режимі); шеткі шегінде 20 секунд ішінде сигналдың жоғары шегіне жеткенде үрей сигналы істеп кетеді; шеткі шегінде 20 секунд ішінде сигналдың төменгі шегіне жеткенде үрей сигналы істеп кетеді; ЧД Тыныс алу жиілігі: тыныс алу жиілігі көтерілгенде сигнал (өз бетімен немесе мәжбүрлеп дамалғанда); орнату үшін диапазоны 10 -нан 120/min дейін Tапноэ апноэ кезіндегі үрей уақыты: тыныс алу белсенділігі болмағанын байқаған кездегі сигнал; Диапазоны 15 - тен 60 сек дейін; 1 сек қадаммен реттеледі; VTi Демді ішке тартқандағы тыныс алу көлемі: VT тыныс алу көлемі үрей сигналының істеп кету шегінен асқанда авариялық сигнал; Диапазоны 0,06 –дан 4,0 L дейін. Үрей сигналын сөндіру: – құрылғыны қосқаннан кейін және келесі 15 s ішінде; – күту режимінен шыққан кезде және келесі 15 сек ішінде; – ажырап қалғаннан кейін, қайта қосқан соң 15 сек ішінде; Үрейлердің басымдылығы: Үрей сигналдары басымдылықтары бойынша жіктеледі: мәлімдеме, алдын ала ескерту, ескерту. Үрейлік сигналды тудырған параметр,аппараттың дисплейіне шығады. Интерфейс: Кірістірілген түрлі түсті сенсорлық 12” дисплей аппараттың алдыңғы панелінде орналасқан. Нақты уақыттағы үш қисықты бір кезде суреттеледі (қысым, ағым, көлем). Қисықтар толтырылған, бұл деген қарауға жеңіл болады. Бес желдету параметрлерін бір уақытта суреттеледі, пайдаланушының таңдауы бойынша. Парамтерлер ассортименті конфинурацияланауы мүмкін. Басқарудың айналмалы манипуляторы параметрлердің (айналу) және оның құпталуын (басу) күйге келтірілу функцияларын орындайды. Параметрдің өзін таңдау сенсорлық дисплей арқылы орындалады. Басқарудың үш қадамдық концепциясы: – таңдау – орнату – құптау. Параметрлердің күйге келтірілуін пайдаланушы әлеуетті қауіпті өзгерістерден қорғауына болады. Желдеткіштің жұмыс істеу түрі: уақыт бойынша циклді, үнемі қадағалануымен, қысымды бақылаумен. Қауіпсіздігі: қаупсіздік клапанының ашылуы: 120 мбар, шұғыл демалу клапаны: 02 болмаған кезде автоматты түрде ашылады, автоматты ауысып қосылуы: 02 болмаған кезде ауаға, медикаментоздық сепкіш үшін шығыс: демалумен синхронизирленген. AC негізгі қоректену көзі: 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, тұтынылатын тоқ: 1,3 А дейін;. Кірістірілген батареямен бірге 45 минуттық автономдық жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Интерфейс: RS232. Газдардың берілуі: ауа: турбина, баллондардан оттегі: 3-тен 6 барға дейін, орталық газ таратушыдан оттегі: 3-тен 6 барға дейін. Аппараттың жиналуы: - Ылғалдандырғыштың базалық блогі – 1дана, - Дем алу және дем шығару клапаны – 1 дана. - О2 берілу түтігі – 5 метр – 1 дана. - Оттегі датчигі, - Ағымдық датчик – 1 комп (5 дана). - Тыныс алу контуры - 1 дана., - Бактериалдық фильтр – 50 дана. - Инвазивті емес желдету үшін маскалар – 3 дана. - Дәрі-дәрмектердің пневматикалық сепкіші - Өкпелік тесттілік (ересектер) – 1 дана. |  |  |  |
| 2 | Кереуеттік монитор | Реанимация және қарқынды терапия бөлімшелері жағдайындағы барлық санатты пациенттердің жағдайын мониорлау, тасымалдау, сондай-ақ отадан кейінгілерді мультипараметрлік монитор (ересектер, балалар, нәрестелер). |  |  |  |  |
|  |  | Параметрлердің өлшенуі |  | ЭКГ, импеданстық әдіспен респирация SpO2, НИАД, ИАД: максимум 3 каналатемпература, жүректен шығарылу, CO2 негізгі ағымдықәдісте және бүйірлік ағым әдісі, ағым /Paw, BIS, газ есірткілік қоспа (CO2, O2, N2O, агент), TOF, вентиляция, НСВ, ЭЭГ, tcPO2, tcPCO2 |  |  |
|  |  | Мультипараметрлік коннекторлердің болуы SmartCable универсальных разъемов с автоматическим определением типа подключаемого датчика параметров пациента |  | 3 мультипараметрических коннектора |  |  |
|  |  | Параметры мониторирования при использовании мультипараметрических коннекторов |  | Соответствие |  |  |
|  |  | ИАД до 3 каналов |  | не менее |  |  |
|  |  | Сердечный выброс |  | Наличие |  |  |
|  |  | СО2 в основном потоке |  | Наличие |  |  |
|  |  | BIS |  | Наличие |  |  |
|  |  | Бүйірлік ағымдағы капнометрия модулін қосы мүмкіндігі |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | Ұшатын анестетиктердің талдағышын қосу мүмкіндігі (CO2, N2O, O2, галотан, энфлюран, севофлюран, изофлюран, десфлюран) |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | Спирометрия функциясымен газанализатордың модулін қосу мүмкіндігі |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | Анестезия тереңдігінің талдағыш BISx – модулін қосу мүмкіндігі |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | ЭЭГ-модулін қосу мүмкіндігі |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | Электрохирургиялық аппараттың /дефибриллятордың/электростатистикалық разрядының өлшеу нықтылығына әсер етуі |  | Сақталған мәліметтер жоғалтылмай 10 сек ішінде алдыңғы жұмыс режиміне қайта оралуы |  |  |
|  |  | Экран |  |  |  |  |
|  |  | Тисплей түрі: |  | Түрлі түсті сенсорлық ЖКИ типа TFT |  |  |
|  |  | Экранның өлшемі: |  | 15 дюйм |  |  |
|  |  | Рұқсат етілуі: |  | 1024 × 768 точек |  |  |
|  |  | Көрсетілу обласы: |  | 304,1 мм × 228,1 мм |  |  |
|  |  | Қисықтардың суреттелуі: |  |  |  |  |
|  |  | - ЭКГ (максимум 12 канал) |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | - респирация |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | - SpO2, |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | - пульс қисығы |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | - ИАД (максимум 3 канал) |  | Бар болуы (сәйкес сенсорлар мен датчиктерді қосу кезінде) |  |  |
|  |  | - CO2 (капнограмма) |  | Бар болуы (сәйкес сенсорлар мен датчиктерді қосу кезінде) |  |  |
|  |  | - термодилюциялық қисық СВ |  | Бар болуы (сәйкес сенсорлар мен датчиктерді қосу кезінде) |  |  |
|  |  | - ЭЭГ |  | Бар болуы (сәйкес сенсорлар мен датчиктерді қосу кезінде) |  |  |
|  |  | - N2O концентрациясы |  | Бар болуы (сәйкес сенсорлар мен датчиктерді қосу кезінде) |  |  |
|  |  | - O2 концентрациясы |  | Бар болуы (сәйкес сенсорлар мен датчиктерді қосу кезінде) |  |  |
|  |  | - анестетик концентрациясы (Галотан, Изофлуран, Энфлюран,Севофлуран, Десфлюран) |  | Бар болуы (сәйкес сенсорлар мен датчиктерді қосу кезінде) |  |  |
|  |  | - ағым (Paw) |  | Бар болуы (сәйкес сенсорлар мен датчиктерді қосу кезінде) |  |  |
|  |  | - көлем |  | Бар болуы (сәйкес сенсорлар мен датчиктерді қосу кезінде) |  |  |
|  |  | Қисықтың суреттелу режимі: |  | Бекітілген немесе сөнбей-ақ жылжыйтын |  |  |
|  |  | Қисықтар каналының максималдық саны: |  | 15 канал |  |  |
|  |  | Жазбалар жылдамдығы: |  | 6,25 12,5 25 немесе 50 м/с |  |  |
|  |  | Респирация жазбасының жылдамдығы: |  | 1,56 6,25 12,5 немесе 25 м/с |  |  |
|  |  | Пропорция коэффициенті (жазба жылдамдығына ЭКГ дисплейінің сезімталдығының қатынасы): |  | Стандартты: 0,4 с/мВ Күйге келтірілуі: 0,05 – 6,4 с/мВ |  |  |
|  |  | Жазылу уақыты (жазылудың 25 мм/с жылдамдығы кезінде): |  | 9,5 сек |  |  |
|  |  | Суреттелудің кідіру уақыты: |  | Режимі - ДИАГН және МОНИТ 250мсек артық емес Максимум 1 сек артық емес |  |  |
|  |  | Қисықтардың суреттелу түсі: |  | 12 түс |  |  |
|  |  | Сандық мәліметтер дисплейі: |  | ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систологиялық, диастологиялық, орташа), ИАД(систологиялық, диастологиялық, орташа), SpO2, ЧП, ТЕМП, СВ, СИ, Тинж,Tкрови, O2, FiCO2, ETCO2, BIS, SEF95, КП, ЭМГ, ИКС, N2O (I), N2O (E), O2 (I),O2 (E), Агент (I), Агент (E), ДОi, ДОe, МинОб, Pпик, Pсред, ПДКВ, Ri, Re, C,ЧГС, MDF, PPF, TP, Абс δ, Абс θ, Абс α, Абс β, Абс γ, % δ, % θ, % α, % β, % γ,НСВ, НСИ, ССС, ИССС, УО, ИУО, ИзмИУР, tcPO2, tcPCO2, ПАД, САД |  |  |
|  |  | Синхронизация белгілері: |  | Жүрек жиырлуының жиілігінің синхрометкасы, пульс жиілігінің синхрометкасы, респирация синхрометкасы |  |  |
|  |  | Сандық мәліметтердің көрсетілу түсі: |  | 12 түс |  |  |
|  |  | қауіп-қатер |  |  |  |  |
|  |  | қауіп-қатер деңгейі: |  | Қауіп төну; Ескерту; Мәлімдеме; |  |  |
|  |  | қауіп-қатер элементтері: |  |  |  |  |
|  |  | Өмір сүру көрсеткіштерінің қауіп-қатер белгісі: |  | ЧСС, ЧП, ST, ЧД, АПНОЭ, ТЕМП, дельта ТЕМП, SpO2, дельта SpO2, НИАД,ИАД, ETCO2, CO2 (I), O2 (I), O2 (E), Tb, MV, Pпик, ПДКВ, N2O (I), N2O (E),Агент (I), Агент (E), ЧГС, BIS |  |  |
|  |  | Аритмиялық қауіп-қатер: |  | АСИСТОЛИЯ, ФЖ, ЖТ, ЖЕЛ БРАДИ, ЭКСТРЕМ ТАХИ, ЭКСТРЕМ БРАДИ,НадЖел ТАХИ, ГРУПП ЖЭ, ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ, парная ЖЭ, ертедегі ЖЭ, ПОЛИМОРФНЫЕ, ЖЕЛ РИТМ, ПАУЗА, БИГЕМИНИЯ,ТРИГЕМИНИЯ, ЖЭ, НЕРЕГУЛЯРНЫЙ RR, НЕТ ЗАХВАТА ИмпВРитм, ұзартылғн ДЖ, ИмпВРитмге жоқ |  |  |
|  |  | Кереует аралық қауіп-қатер |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | Техникалық қауіп-қатер: |  | Құралдар мен қоршаған орта қауіп-қатері, мысалы, кабелдің сөніп қалу қауіп-қатері, кедергі қауіп-қатері, электродтың сөніп қалу қауіп-қатері, қисықтарды анықтау қауіп-қатері, датчиктің сөніп қалу қауіп-қатері, манжета / түтікті тексеру қауіп-қатері, датчикті тексеру қауіп-қатері, батарея зарядының төмен болуы қауіп-қатері және т.б. |  |  |
|  |  | қауіп-қатер индикациясы: |  | қауіп-қатер дыбысы, жыпылықтау/ қауіп-қатер индикаторының үнемі жұмыс істеуі, сандық мәліметтер / хабарландырудың үнемі жанып тұруы. Экранның үстіңгі жақ бөлігінде қауіп-қатер элементі суреттеліп тұрады. (Характеристики в стандарте ЭМС) |  |  |
|  |  | қауіп-қатер индикаторы: |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | қауіп-қатер дыбысы: |  | 4 типті |  |  |
|  |  | қауіп-қатер дыбысын басу: |  | 1, 2 немесе 3 минутқа қамтамасыз етіледі. Егер қауіп-қатер тоқтаған кезде жаңадан қауіп-қатер туындаса, онда қауіп-қатер суреттеледі. |  |  |
|  |  | қауіп-қатерді тоқтату: |  | 1, 2, 3 мин немесе СӨНДІРУмен қамтамасыз етіледі |  |  |
|  |  | Барлық қауіп-қатер дабылы сөндірілген: |  | Қамтамасыз етіледі |  |  |
|  |  | Қауіп қатер дабысының қаттылығы: |  |  |  |  |
|  |  | Қауіп қатер диапазоны: |  | 45-тен 85 дБ дейін (A) (Требование IEC 60601-2-49: 2001) (монитор алдында 1 м алшақтық) |  |  |
|  |  | Дыбыстың басымдылығы: |  | Қорғыныш ≥ Назар≥ Мәлімдеме |  |  |
|  |  | ЭКГ |  |  |  |  |
|  |  | Тарамадар: |  |  |  |  |
|  |  | 3 электродты кабель: |  | I, II, III |  |  |
|  |  | 6 электродты кабель: |  | I, II, III, aVR, aVL, aVF, 2 из V1 до V6 |  |  |
|  |  | 10 электродты кабель: |  | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - V6 |  |  |
|  |  | Дефибрилляция разрядының тұрақтылығы: |  | ЭКГ кіруі қорғалған 400 Ws/DC 5 кВт Сыйымдылығы IEC 60601-2-27 17.101 |  |  |
|  |  | Әлеуетті жылжу кернеулігіне электродтардың тұрақтылығы: |  | ≥ ±500 мВ |  |  |
|  |  | Кіру динамикалық диапазоны: |  | ≥ ±5 мВ |  |  |
|  |  | Ішкі тосқауылдар: |  | ≤ 30 μVp-p (демалуға қатысты) |  |  |
|  |  | Бөгеттерді басу: |  |  |  |  |
|  |  | Басу коэффициенті |  |  |  |  |
|  |  | Жалпы режимде: |  | ≥ 95 дБ |  |  |
|  |  | Кіріс тоғының жылжуы: |  | ≤ 100 нА |  |  |
|  |  | Жиілік сипаттамасы: |  |  |  |  |
|  |  | ДИАГН режимі: |  | 0,05 - 150 Гц (–3 дБ) |  |  |
|  |  | МОНИТОР режимі: |  | 0,3 - 40 Гц (–3 дБ) |  |  |
|  |  | МАКСИМУМ режимі: |  | 1 - 18 Гц (–3 дБ) |  |  |
|  |  | Электрохирургиялық жабдықтардан қорғану: |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | Дефибрилляциядан кейін қалпына келу уақыты: |  | 10 сек |  |  |
|  |  | Тарамдардың айырылуын бақылау: |  | Әрбір тарам өзінің бөлек сенсоры бар |  |  |
|  |  | 12 тарамдық ЭКГ түсіндірілуі: |  | 12 тарамдық мониторинг кезінде қол жетімді |  |  |
|  |  | Түсіндіру элементтері: |  | Бір қалыпты синустық ырғақ, ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ, ЖЭ |  |  |
|  |  | Суреттелуі және қорытындысы: |  | Экран, тіркеу модулі, желілік принтер, орталық монитордың принтері |  |  |
|  |  | Қисықтардың суреттелуі: |  |  |  |  |
|  |  | Каналдар саны: |  | 3 (максимум, 6 немесе 10 электродтармен басты экранда) 12 (максимум, с 10 электродами в окне 12 отведений) |  |  |
|  |  | Сезімталдықты реттеу: |  | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, болмаса АВТО |  |  |
|  |  | Кардиостимуляция белгілерін суреттеу: |  | Қол жетімді |  |  |
|  |  | Тіреу сезімталдығы: |  | 10 мм/мВ ± 5 % (дисплейдің сезімталдығы сияқты) |  |  |
|  |  | Жүректің жиырылу жиілігін есептеу: |  |  |  |  |
|  |  | Есептеп шығару әдісі: |  | Орташа сырғушы/соққаннан соғуға дейінгі лезде көрсетілуі |  |  |
|  |  | Детекция QRS (х1 сезімталдығы кезінде): |  |  |  |  |
|  |  | Ересектер: |  | кеңдігі: 70 - 120 мс |  |  |
|  |  | Амплитуда: |  | ≥ 0,5 мВ, частота: 30 - 200 уд/мин |  |  |
|  |  | Балалар мен нәрестелер: |  |  |  |  |
|  |  | кеңдігі: |  | 40 - 120 мс |  |  |
|  |  | Амплитуда: |  | ≥ 0,5 мВ, частота: 30 - 250 уд/мин |  |  |
|  |  | Есептеу диапазоны: |  | 0,15 - 300 уд/мин (±2 уд/мин) |  |  |
|  |  | Есептеудің дәлдігі: |  | ±2 уд/мин (0,15 - 300 уд/мин) |  |  |
|  |  | Жүрек жиырылу жиілігінің суреттелуінің жаңартылып отыру циклі: |  | әр 3 сек сайын немесе қауіп-қатердің берілуі кезінде |  |  |
|  |  | Жүрек жиырылу жиілігінің синхрометкасының кідіру уақыты: |  | шамаман 100 - 200 мсек (QRS анықтау кезінде) |  |  |
|  |  | Т – толқынды жоғары режекция мүмкіндігі: |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | Жүрек жиырылу жиілігін орташаландыру: |  | Соңғы 4 – 12 соққы бойынша есептеледі |  |  |
|  |  | ЭКГ тез белгісі кезінде кардиостимулятор режекциясының мүмкіндігі: |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | Жүрек жиырылу жиілігін өлшеу диапозоны |  | 15 - 300 уд/мин |  |  |
|  |  | Төменгі шегінің диапазоны: |  | СӨНДІР, 15-тен 299 соқ/мин 1 соқ/мин адымымыен |  |  |
|  |  | Қауіп-қатар элементтері: |  | ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ |  |  |
|  |  | Аритмия талдауы: |  |  |  |  |
|  |  | Талдау әдісі: |  | Талдау әдісі: |  |  |
|  |  | Каналдар саны: |  | Каналдар саны: |  |  |
|  |  | ЖЭ есптеуінің жиілігі: |  | ЖЭ есптеуінің жиілігі: |  |  |
|  |  | Аритмия хабарламасы: |  | АСИСТОЛИЯ, ФЖ, ЖТ, ЖЕЛ БРАДИ, ЭКСТРЕМ ТАХИ, ЭКСТРЕМ БРАДИ, НадЖел ТАХИ, ГРУПП ЖЭ, ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ, парная ЖЭ, ранние ЖЭ, ПОЛИМОРФНЫЕ, ЖЕЛ РИТМ, ПАУЗА, БИГЕМИНИЯ, ТРИГЕМИНИЯ, ЧАСТ ЖЭ, ЖЭ, НЕРЕГУЛЯРНЫЙ RR, НЕТ ЗАХВАТА ИмпВРитм, УДЛИНЕННЫЙ ЧД, Нет ИмпВРитма |  |  |
|  |  | Аритмия қауіп-қатері: |  | Жоғарғы шек диапазоны: СӨНДІР, 1-ден 99 ЖЭ/мин дейін |  |  |
|  |  | Аритмия туралы есеп файлдарының саны: |  | 8192 (24 сағат) |  |  |
|  |  | Файлға сақтау уақыты: |  | 8 сек |  |  |
|  |  | ST деңгейін өлшеу: |  |  |  |  |
|  |  | Өлшеу каналдарының саны: 3-электродты: |  | 1 канал |  |  |
|  |  | 6-электродтан: |  | 8 канал |  |  |
|  |  | 10-электродтан: |  | 12 канал |  |  |
|  |  | ST деңгейін өлшеу диапазоны: |  | ±2,5 мВ |  |  |
|  |  | Өлшем нүстелері: |  | Қолмен қойылады |  |  |
|  |  | ST туралы есеп файлдарының саны: |  | 1440 файл |  |  |
|  |  | Демалу жиілігі (трансторакалды импеданстық пневмография) |  |  |  |  |
|  |  | Өлшеу әдістері: |  | Трансторакалды импеданстық пневмография |  |  |
|  |  | Каналдар саны: |  | R-F және R-L арасынан таңдалады |  |  |
|  |  | Тыныс алу жиілігін есептеу диапазоны: |  | 0 - 150 бірлік/мин |  |  |
|  |  | Тныс алу жиілігінің дәл есептелуі: |  | ±2 бірлік/мин (от 0 до 150 ед/мин) |  |  |
|  |  | ЖЖЖ режекциясы: |  | Қол жетімді |  |  |
|  |  | Сезімталдықты реттеу: |  | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 |  |  |
|  |  | Тыныс алу суреттелуінің жаңарып отыру циклі: |  | әр 3 сек сайын немесе қауіп-қатардің берілуі кезінде |  |  |
|  |  | Қауіп қатар: жоғарғы шек диапазоны: |  | 2 -ден 150 бір/мин қадаммен 2 ед/мин, СӨНДІР |  |  |
|  |  | SpO2 |  | ISO 9919 сәйкес: 2005. |  |  |
|  |  | Суреттелуі: |  |  |  |  |
|  |  | Суреттелу жаңарып отыруының циклі: |  | әр 3 сек сайын немесе қауіп-қатар берілу кезінде |  |  |
|  |  | Жазылу жылдамдығы: |  | 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с |  |  |
|  |  | Қисықтың сезімталдығы: |  | ×1/8, ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, ×8 либо АВТО |  |  |
|  |  | SpO2: |  |  |  |  |
|  |  | Өлшеу әдістері: |  | Екі ұзын толқындардың жарықты жұту әдісі |  |  |
|  |  | Суреттелу диапазоны: |  | 0 - 100 % SpO2 |  |  |
|  |  | Өлшем дәлдігі |  |  |  |  |
|  |  | 70 % SpO2 ≤ % SpO2 < 80 % SpO2 |  | ±3 % SpO2 |  |  |
|  |  | 80 % SpO2 ≤ % SpO2 ≤ 100 % SpO2 |  | ±2 % SpO2 |  |  |
|  |  | Қоршаған орта температурасының дәлдігі: |  | 18-ден 40°C дейін (64,4 - 104°F) |  |  |
|  |  | Пульс жиілігі: |  | 30 - 300 соққы/мин |  |  |
|  |  | Инвазивті емес қантамыр қысымы, НИАД |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | Өлшем әдістері: |  | Осциллометриялық |  |  |
|  |  | Өлшем диапазоны: |  | 0 - 300 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Дәлдігі: |  | ±3 мм рт. ст. (0 мм рт. ст. ≤ НИАД < 300 мм рт. ст.) |  |  |
|  |  | Манжетаны толтыру уақыты: |  | ≤ 11 сек (700 см. куб.), 0 - 200 мм рт. ст. ≤ 5 сек (70 см. куб.), 0 - 200 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Өлшем режимі: |  | Ересектер, балалар немесе нәрестелер ауалық түтікті қосу арқылы анықталады |  |  |
|  |  | Максималдық өлшем уақыты: |  |  |  |  |
|  |  | Ересек/бала: |  | ≤ 160 сек |  |  |
|  |  | Нәресте |  | ≤ 80 сек |  |  |
|  |  | Жұмыс режимі: |  | Қолмен, СТАТ (≤ 15 мин), аралық, ТВПВ және СИМ (БӨЛІМШЕЛЕРДІҢ күйге келтірілуіне байланысты) |  |  |
|  |  | Манжетаның қысымын бекіту: |  | Қолмен немесе авто |  |  |
|  |  | Үрлеудің алғашқы көлемі: |  |  |  |  |
|  |  | Ересек: |  | 180 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Бала: |  | 140 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Нәресте: |  | 100 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Үрленудің максималдық көлемі: |  |  |  |  |
|  |  | Ересек/бала: |  | 300 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Нәресте: |  | 150 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Суреттелу элементтері: |  | Систолигиялық (СИСТ), диастологиялық (ДИА), орташа (СРЕД), ИЕҚТҚ өлшеу кезіндегі манжетаның қысымы, дельта ТВПВ |  |  |
|  |  | Манжетаны үрлеудің максималдық көлеміне шектеуіш: |  |  |  |  |
|  |  | Ересек/бала: |  | 300 - 330 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Нәресте: |  | 150 - 165 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Манжетаны үрлеудің уақытын шектеуіш: |  |  |  |  |
|  |  | Ересек/бала: |  | 161 - 165 сек |  |  |
|  |  | Нәресте: |  | 81 - 84 сек |  |  |
|  |  | Уақыт интервалын шектеуіш: |  | 25 - 29 сек |  |  |
|  |  | Қоректендіруді үзу: |  | Қоректендіруді сөндіргеннен кейін сол арада шығып кетуі |  |  |
|  |  | Дефибрилляциядан кейінгі қалпына келу уақыты: |  | 10 сек |  |  |
|  |  | Инвазивті қантамыр қысымы, ИКД |  | Бағдарлама менюде орнатылған |  |  |
|  |  | Шығарылған газдың немесе сұйықтықтың көлемі: |  | 0,04 мм3/100 мм рт.ст. |  |  |
|  |  | Автоматты түрде нөлдендіру диапазоны: |  | ±200 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Автоматты түрде нөлдендіру диапазонының дәлдігі: |  | ±1 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Өлшемдер диапазоны: |  | -50 - 300 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Өлшемдер дәлдігі: |  | ±1 мм рт.ст. ±1 разряд (–50 мм рт.ст. ≤ ИАД < 100 мм рт.ст.) ±1 % ±1 разряд (100 мм рт.ст. ≤ ИАД ≤ 300 мм рт.ст.) |  |  |
|  |  | Манжетаны үрлеудің максималдық көлеміне шектеуіш: |  |  |  |  |
|  |  | Температуралық жылжу: |  | ±0,1 мм рт.ст./1°C |  |  |
|  |  | Жиілік сипаттамасы: |  | Үнемі. ток 12 Гц немесе 20 Гц (таңдау) |  |  |
|  |  | Дефибрилляциядан кейінгі қалпына келу уақыты: |  | 10 сек |  |  |
|  |  | Суреттелу элементі: |  | Систологиялық (СИСТ), диастологиялық (ДИА), орта (СРЕД) |  |  |
|  |  | Суреттелудің жэаңарып отыру циклі: |  | Әрбір 3 сек немесе ққауіп-қатердің берілуі кезінде |  |  |
|  |  | АҚ дыбысын синхронизациялау: |  | Систологиялық маңызы 20-120 мм рт.ст., әрбір 20 қадам сайын 5 мм рт.ст. өзгеріп отырады |  |  |
|  |  | Қауіп-қатерді сөндіру: |  | Нөлдендіруді жүргізу кезінде белгілікті бір уақытта сөнеді. |  |  |
|  |  | Пульстің жиілігі |  |  |  |  |
|  |  | Есептеу диапозоны: |  | 0, 30 - 300 уд/мин |  |  |
|  |  | Суреттелу диапазоны: |  | 0 - 300 уд/мин |  |  |
|  |  | Өлшем дәлдігі (среднеквадратичное значение): |  | ±2 соққы/мин (30 уд/мин ≤ ЧП ≤ 300 уд/мин) |  |  |
|  |  | Температура |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | термистордың датчигі: |  | 400 серии (YSI) |  |  |
|  |  | Каналдар саны: |  | 2 бекітілген канал |  |  |
|  |  | Өлшем диапазоны: |  | 0-ден 45°C дейін, 32-ден 113°F дейін |  |  |
|  |  | Өлшем нақтылығы: |  | ±0,1°C (25°C ≤ ТЕМП ≤ 45°C) ±0,2°C (0°C ≤ ТЕМП < 25°C) |  |  |
|  |  | Суреттелу диапазоны: |  | 0-ден 45°C -дейін (от 32 до 113°F) |  |  |
|  |  | Суреттелудің жаңарып отыру циклі: |  | әрбір 3 сек немесе белгі берілген кезде |  |  |
|  |  | Диоксид көміртегі, CO2 (негізгі ағым әдісі) |  | Бағдарлама менюда орналастырылған |  |  |
|  |  | Есептеу әдісі |  | Жарты сандық |  |  |
|  |  |  |  | сандық |  |  |
|  |  | CO2 өлшеу диапазоны: |  | 0 - 100 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Қыздыру уақыты: |  | 5 сек |  |  |
|  |  | Дем алу жиілігін есептеу диапазон: |  | 3 - 150 ед/мин |  |  |
|  |  | Дем алу жиілігін есептеу дәлдігі: |  | ±5 % (3 - 60 бірлік/мин) ±10 % (61 - 150 бірлік/мин) |  |  |
|  |  | CO2 суреттелуінің жаңарып отыру циклінің маңызы: |  | әрбір 3 сек немесе белгі берілген кезде |  |  |
|  |  | Жүректің шығарындысы, ЖШ |  |  |  |  |
|  |  | Өлшеу әдісі: |  | Термодилюцидтік әдіс |  |  |
|  |  | Өлшеу параметрлері: |  | Жүректің шығарындысы (СВ), инжектат температурасы (Тинж), қанның температурасы (Tкрови), дельта Tкрови |  |  |
|  |  | Каналдар саны: 1 |  |  |  |  |
|  |  | Өлшеу диапазоны: |  |  |  |  |
|  |  | Инжектат температурасы (Тинж): |  | 0°C -тан 27°C –қа дейін (от 32 до 81°F) |  |  |
|  |  | Қанның температурасы (Ткрови): |  | 15°C -тан 45°C –қа дейін (от 59 до 113°F) |  |  |
|  |  | Термодилюциндік қисық (дельта Tкрови): |  | 0°C –тан 2,5°C – қа дейін (от 32 до 37°F) |  |  |
|  |  | Жүрек шығарындысы (ЖШ): |  | 0,5 - 20 л/мин |  |  |
|  |  | Өлшеу дәлдігі: |  |  |  |  |
|  |  | Инжектат температурасы: |  | ±0,2°C (0°C - 27°C) |  |  |
|  |  | Қанның температурасы: |  | ±0,1°C (25°C ≤ ТЕМП ≤ 45°C) ±0,2°C (15°C ≤ ТЕМП ≤ 25°C) |  |  |
|  |  | ЖШ: |  | ±5 % |  |  |
|  |  | Инжектат бүркуінің диапазоны: |  | 3, 5, 10 мл |  |  |
|  |  | Суреттеудің жаңарып отыру циклі: |  | Әрбір өлшеген сайын жаңарып отырады |  |  |
|  |  | БИС модулін қосу мүмкіндігі |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | RGB шығу (QI-372P қосқан кезде) |  | Мүмкіндігі |  |  |
|  |  | Термопринтер |  | мүмкіндігі |  |  |
|  |  | Анестезиологиялық газдар мен спирометрия модулін қосу мүмкіндігі |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | 8-каналды ЭЭГ модулін қосу мүмкіндігі |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | Аккумуляторлық батарея |  |  |  |  |
|  |  | Батарея түрі: |  | Никелді- гидридтік металл |  |  |
|  |  | Батареялар саны: |  | 1 |  |  |
|  |  | Батареяның жарамдық мерзімі: |  | 1 жыл немесе 200 цикл зарядкалау/бәсеңдеу |  |  |
|  |  | Батареямен жұмыс істеу уақыты: |  | 60 минут (жаңа батарея, толық отырған, бір қалыпты температура кезінде жабдыққа қосымша қоспай) |  |  |
|  |  | Үнемі кернеулігі: |  | 9,6 V |  |  |
|  |  | Зарядтау тоғы: |  | 360 мА ±50 мА (бір қалыпты пайдаланса) |  |  |
|  |  | Зарядтау уақыты: |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг жасау уақыты: |  | 10 сағат |  |  |
|  |  | Мониторингтен тыс: |  | 2 сағат |  |  |
|  |  | Батарея жағдайының индикаторы: |  | Батарея шамы алдыңғы панелде, экрандағы хабарлама, қауіп-қатар дыбысы және қауіп-қатер индикаторы |  |  |
|  |  | Жеткізілу конфигурациясы: |  |  |  |  |
|  |  | науқастың мультипараметрлік мониторы |  | 1 дана |  |  |
|  |  | Стандарттық аксесуралар жиынтығы, олар: |  | Бар болуы |  |  |
|  |  | Электродтық тарамдар, 3 электродтар үшін |  | 1 дана |  |  |
|  |  | ЭКГ қосылу кабель, 3/6 электрод |  | 1 дана |  |  |
|  |  | Бір қолданарлық электродтар жинақталымы, 30х5 дана/қорапталуы |  | 1 жиынтық |  |  |
|  |  | SpO2 датчигін қосу кабелі |  | 1 дана |  |  |
|  |  | Ересектер/балалар үшін манжеталарды қосу түтігі, 3.5м |  | 1 дана |  |  |
|  |  | Ересектер үшін НИАД манжетасы, 13см, қолдың шеңбері 21-30см |  | 1 дана |  |  |
|  |  | Балалар үшін НИАД манжетасы, 10см, қолдың шеңбері 15-23 см |  | 1 дана |  |  |
|  |  | Саусаққа кигізілетін датчик SpO2 |  | 1 дана |  |  |
|  |  | Дененің үстіңгі жағының температурасын өлшейтін датчик |  | 1 дана |  |  |
|  |  | Қоректену кабелі |  | 1 дана |  |  |
|  |  | Қайта зарядкаланатын аккумулятор |  | 1 дана |  |  |
|  |  | Пайдалану шарттары: |  |  |  |  |
|  |  | Зарядтау кезіндегі температура: |  | 10-нан 55°C –қа дейін (от 50 до 131°F) |  |  |
|  |  | Отыру температурасы: |  | 5-ден 50°C-қа дейін (от 41 до 122°F) |  |  |
|  |  | Ылғалдылығы: |  | 30-дан 85 % дейін қатыстық ылғалдылығы (конденсациясыз) |  |  |
|  |  | Атмосфералық қысымы: |  | 700 -ден1060 гПа дейін |  |  |
|  |  | Тасымалдау және сақталу шарттары: |  | Егер батарея 6 айдан артық сақталса, әрбір 6 ай сайын батареяны отырғызып, қайта зарядтап отырыңыз. |  |  |
|  |  | Температурасы: |  |  |  |  |
|  |  | –20-дан +60°C –қа дейін (от –4 до +140°F) |  |  |  |  |
|  |  | –20-дан +45°C – қа дейін (от –4 до +113°F) |  | 90 күн ішінде |  |  |
|  |  | –20 –дан +35°C –қа дейін (от –4 до +95°F) |  | 90 күн ішінде |  |  |
|  |  | Ылғалдылығы: |  | 20-дан 85 % дейін қатыстық ылғалдылығы (конденсациясыз) |  |  |
|  |  | Атмосфералық қысымы: |  | 700-ден 1060 гПа дейін |  |  |
|  |  | Қоректендіруге қойылатын талаптар |  |  |  |  |
|  |  | Желідегі кернеулілігі: |  |  |  |  |
|  |  | АУЫСПАЛЫ. ТОҚ: |  | 100-ден 240 В дейін ауыспалы тоқ |  |  |
|  |  | ҰДАЙЫ ТОҚ (SB-671P): |  | 8,5 –тен 12,6 V дейін |  |  |
|  |  | Желінің жиілігі: |  | 50 или 60 Гц |  |  |
|  |  | Тұтынушылық қуаты: |  | ауыспалы тоқ 100 ВА |  |  |
|  |  | Сағаттардың нақтылығы |  |  |  |  |
|  |  | Пайдалану кезіндегі температурасы 25°C: |  | шамамен ±2 мин 40 сек/айына максимум |  |  |
|  |  | Сақталу температуресы –20 до +60°C: |  | Примерно ±6 мин/месяц максимум |  |  |
|  |  | Қоршаған орта |  |  |  |  |
|  |  | Қолдану шарттары: |  |  |  |  |
|  |  | Температурасы: |  | 10 –нан 40°C –қа дейін (от 50 до 104°F) |  |  |
|  |  | Ылғалдылығы: |  | 30 - 85 % қатыстық ылғалдылығы (10 - 40°C, конденсатсыз) |  |  |
|  |  | Атмосфералық қысым: |  | 700-ден 1060 гПа дейін |  |  |
|  |  | Тасымалдау және сақтау шарттары: |  |  |  |  |
|  |  | Температурасы: |  | -20-дан +65°C –қа дейін (от -4 до +149°F) –15-тен +55°C –қа дейін (тіркеу қағазы) |  |  |
|  |  | Ылғалдылығы: |  | 10 -нан 95 % дейін қатыстық ылғалдылығы |  |  |
|  |  | Атмосфералық қысымы: |  | 700-ден 1060 гПа дейін |  |  |
|  |  | Жұмыс режимі: |  | ҮЗДІКСІЗ ЖҰМЫС |  |  |
|  |  | Габариттік өлшемдері: |  | 360 Ш × 350 В × 172 Г мм (шығып тұрған бөліктерін алып тастау) |  |  |
|  |  | Салмағы: |  | 7,4 кг |  |  |
| 3 | Бифаздық дефибриллятор | Оталық, кардиология және кардиохирургия, реанимация бөлімшелерінде, санавиацияда, жедел медициналық жәрдем машиналарында, реанимобильдерде, стационардағы науқастарды тасымалдау үшін жұмыс істеуге тағайындалған. |  |  |  | дана |
|  |  | Негізгі функционалдық тексеруі: зарядкалары, батарея жағдайы, жазуы, қауіп-қатер сигнализациясы және сөйлеу мәліметі мен қисық дефибрилляциясы. |  |  |  |  |
|  |  | Тез қосылау: ЭКГ- разряды |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Синхронизацияның сезімтал ауыстырып қосқышы |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | SpO2 және CO2 мониторингісінің мүмкіндігі |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | Қолмен және автоматты түрде жазылуымен 2 каналдық термопринтер ендірілген |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Желіден және батареядан жұмыс істеу мүмкіндігі |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Желіге қосқан кездегі зарядталу уақыты - 5 сек көп емес |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Техникалық сипаттамасы |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | бифаздық импульс режимі 2-фазалық үнемі энергия молтақ экспотенциалды импульс |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Түрлі түсті сұйық кристалды TFT дисплей диагоналі 5,7'' 115,2 х 86,4 мм кем емес |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Операторға жақсы қарау үшін диплейдің бұрыштар орналасуы |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | 2 толқындық қисық жазылу жылдамдығы 25 немесе 50 мм/сек (ЭКГ,SpO2, CO2) кем емес |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | 8 сандық параметрге дейін |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Жұмыс істеу режимі: асинхрондық дефибрилляция |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Жұмыс істеу режимі: синхрондық дефибрилляция (кардиоверсиясы) |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Жұмыс істеу режимі: автоматты сыртқа дефибрилляция (АНД) |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Сыртқы көп қолданарлық электродтарымен дефибрилляциясы. Жасы: ересектер, балалар, нәрестелер |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Бірқолданарлық сыртқы жабысатын электродтармен дефибрилляция. Жасы: ересектер, балалар |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | Тіркеме электродының өлшемі. Ересектер үшін: 70 ±3 × 106 ±3 (мм) |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | Тіркеме электродының өлшемі. Балалар үшін: 45 ±3 × 53 ±3 (мм2) |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | Ашық жүрекке ішкі электродтармен дефибрилляция. |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | Нәрестелерді дефибрилляциялау үшін сыртқы электродтарды қосу мүмкіндігі |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Ішкі дефибрилляция үшін электродтар, 6 өлшемнен кем болмауы керек (Опция) |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Сыртқы құрылғылармен жұмыс істеу үшін AUX OUT тесігінің болуы (дефибрилляции): кереует жанындағы мониторлармен, кардиографтарымен, контрпульсаторларымен |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | Энергия деңгейі: 2-ден 270 Дж дейін; 14 сатылар |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Дефибрилляциялар саны: 70 дефибрилляцияға дейін 270 Дж |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Зарядты жинау уақыты 200 Дж 3 сек, 270 Дж 5 сек желіден жұмыс істеу кезінде |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | ЭКГ-мониторинг |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | ӨЖЖ диапазоны: мин 15-300 соққы |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | 3 тарамға ЭКГ анализі: I, II, III 6 тарамдары бойынша: I, II, III, aVR, aVF, aVL |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Қауіп-қатердің жоғарғы шегі: 20-300, 5 қадам |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Қауіп-қатердің төменгі шегі: 15-295, 5 қадам |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | ЭКГ сезімталдық таңдауы: x1/2, x1 (по умолчанию), x2, x4, AUTO* |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Сыртқы ЭКГ шығыс сезімталдығы 10 мм/В ± 5% (чувствительность ×1) |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Дефибрилляциядан кейін ЭКГ қисықтың тез арада қайта қалпына келуі. 3 сек. Артық емес. |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | AED функциясы |  |  | ЭКГ бойынша шоктік ырғақты тапқан кездегі дефибрилляциялау үшін дефибриллятор автоматты түрде зарятайды |  |
|  |  | AED режимінде дауыстық блогімен С дауыстық еске салуы |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | SD картасына СЛР уақыты мен ЭКГ қисығының қоршаған дыбысты жазуы |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Кіріктірілген 2 каналды принтер. |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Есептеулерді сақтау және сақтау. Дефибрилляциядан кейін 8 секундтан 12 секундтқа дейін мәліметтерді автоматты сақтауы |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Түрлі түсті жарық диоды (3 түсті- 3 деңгей) электродтар байланысы сапасының индикациясы |  |  | Рукояткалардың бар болуы |  |
|  |  | Кедергілерфильтр. Электрохирургиялық аппаратураның жұмыс істеген кезінде де кедергіге жоғары тұрақтылық |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Қауіп-қатар жүйесі (дыбыстық және визуалдық белгілері) |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Датчик SpO2 жұмыс істемейді |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Модуль SpO2 жұмыс істемейді |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Адаптер CO2 сынған |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Сенсор CO2 жұмыс істемейді |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Модуль CO2 жұмыс істемейді |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Қатты қызу |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Жоғары кернеуді басқарудағы қателер |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Реле басқару схемасының қателігі |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Батареяны қойыңыз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Қоректенудің дұрыс еместігі |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Батареяны зарядкалаңыз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Батареяны ауыстырыңыз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | FET қателігі |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | 50 Дж дейін немесе одан да төменге энергияны орнатыңыз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | ӨЖЖ үрейі |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Демалу жиілігінің үрейі |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | SpO2 үрейі |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | etCO2 үрейі |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Бірқолданарлық жабысатын электродтарды алмастырыңыз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Бірқолданарлық жабысатын электродтарды алмастырыңыз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Жабысатын электродтарды қосыңыз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Бірқолданарлық жабысатын электродтарды пайдаланыңыз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | ЭКГ тарамдарын таңдаңыз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Басқа тарамдарды таңдаңыз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | ЭКГ электродтарды алмастырыңыз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | ЭКГ электродтарын алмастырыңыз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | өлшемдері SpO2 тұрақты емес |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | SpO2 пульсациясын іздеу |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | SpO2 датчиктің саласын тексеріңіз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | SpO2 модулін тексеріңіз |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | SpO2 модулін айыру |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | СO2 модулі айырылған |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | APNEA |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Операторды күйге келтіру |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | AED 3 разрядының энергиясын таңдау |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270 Дж |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | СЛР кезінде талдау уақыты |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | СЛР кезінде тайминг дыбысының уақыты |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Үрей дыбысының деңгейін таңдау |  |  | 4 деңгей |  |
|  |  | Заряд дыбысының деңгейін таңдау |  |  | 4 деңгей |  |
|  |  | Дауыстық қосымша тігу деңгейін таңдау |  |  | 4 деңгей |  |
|  |  | Басылу жылдамдығы |  |  | 2 деңгей |  |
|  |  | Басылым кезінде симводардың ұлғаюы |  |  | 2 өлшем |  |
|  |  | SD картаменмен жұмыс істеу |  |  | мүмкіндігі |  |
|  |  | Препараттардың Выбор, отображать или нет функциональные кнопки препаратов (Adrenalin, Atropine, Lidocaine, Other) |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Мониторингтің опциялары SpO2, СО2 |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | SpO2 дефибрилляторының менюіндегі бағдарламалық қамтамасыз етілуі |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | BluePro® өлшеу әдісі – Абсорбциялық спектрофотометриятолқындарының екі диапозоны |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | BluePro® өлшеу әдісі. BluePro® технологиясы гипоксия және төмен микроциркуляция жағдайындағы өлшем дәлдігінің жоғарылығын қамтамасыз етеді. Осы технологияның датчиктері әрқашан су өткізбейтін қорғанышпен сақталған. |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Өлшем диапазоны: 0 – 100 % |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Пульсті өлшеу диапазоны: 3 – 300 соқ./мин. |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | SpO2 дәлдігі: ±2 бірлік (от 80% до 100%), ±3 бірлік (от 50% до 80%) |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Пульс жиілігінің суреттелуінің жаңарып отыру циклі: әрбір 3 с немесе үрей белгісі берілу кезінде. |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Қисықтың сезімталдығы: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | EtCO2 өлшеуіне дефибриллятордың бағдарламалық қамтамасыз етілуі |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | өлшеу әдісі: негізгі ағым бойынша |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | CapOne® әдісі бойынша капнометрия жүргізу мүмкіндігі |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Қосымша DSI интерфейс блогінің көмегімен CO2 және SPO2 қосу |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | Интубацияланған пациенттер үшін капнометрия жүргізу мүмкіндігі |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | Интубацияланбаған пациенттер үшін капнометрия жүргізу мүмкіндігі |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | Өлшеу диапазоны: 0 – 99 мм.рт.ст. |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Қызу уақыты: 5 с |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Дыбыс шығу уақыты: 200 мс (типичное) 10 -нан 90% дейін қадамдар үшін |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Анықталатын демалыс жиілігі: 3 – 60 дем./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.) |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Өлшем дәлдігі: |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | ± 10% көсеткіш (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | CO2 шамасының суреттелуінің жаңарып отыру циклі: Әрбір 3 с немесе үрей берілген кезде |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Арнайы ПО (опция) көмегімен компьютерде ЭКГ мәліметтерін өңдеу және сақтау мүмкіндігі |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | SD жады картасы үшін тесік |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | ЭКГ қисығымен бірге (2 часа) айнала дыбысын және мәлімет есептеуімен бірге SD жады картасына жазу және персоналды компьютерге одан әрі берілу мүмкіндігі |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | 30 сағатқа дейін айнала дыбысын жазу жадын ұлғайту мүмкіндігі |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | Бір зарядтан аккумулятордың жұмыс уақыты: үзіліссіз 2 сағаттан кем емес немесе 70 разрядтары 270 Дж |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Разрыдтар саны көрсетіліп аккумулятордың зарядының индикаторы |  |  | Сәйкестігі |  |
|  |  | Желілік кернеу |  |  | 100-240 В/50- 60 Гц (автоматическое переключение) |  |
|  |  | Өлшемдері |  |  | 29 х 17,2 х 35,5 см. |  |
|  |  | Салмағы |  |  | 6,1 кг |  |
|  |  | Электр қауіпсіздігі – II класс, тип BF |  |  | Мүмкіндігі |  |
|  |  | Комплектациясы |  |  |  |  |
|  |  | ЭКГ скролинг жады функциясымен портативті дефибриллятор, түрлі түсті 5,7 " TFT дисплейімен, кірістірілген 3 каналды термопринтерімен, зарядтық құрылғысымен, электрод контактісінің индикаторы және ауыстырылатын электродтарымен |  |  | 1 дана |  |
|  |  | Қайта зарядталатын аккумулятор |  |  | 1 дана |  |
|  |  | ЭКГ байланысу кабелі (3 тарам) және қоректені кабелі |  |  | 1 дана |  |
|  |  | Тіркеу үшін қағазы, Z-складка, 50мм x 30м |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Контактілік гель, 100г тюбик |  |  | Бар болуы |  |
|  |  | Пайдаланушы нұсқаулығы орыс тілінде |  |  | 1 дана |  |
|  |  | Кепілдігі12 месяцев |  |  |  |  |
| 4 | Жиынтықтағы ылғалдандырылған оттегін беру үшін флоуметр | Флоуметр: Ингаляциялауға оттегі ағымын реттеу үшін пайдаланылады. Ағым минутына 16 литр. Басқарудың үлкен эргономикалық тұтқасы. Қосу үшін тетік – DIN стандарт. Газдық розетка: Қабырғаға бекітіледі. Қосу үшін тетік – DIN стандарт. Ылғалдандырғыш: Берілетін оттегінің ылғалдандырылуы 50 – 70 %. Тура флоуметрге бекітіледі. Көлемі 220 мл. Кепілдігі 12 месяцев |  |  |  | дана |
| 5 | Инфузия үшін шприцтік сорғы | Бір шприцтік сорғыш Экранның менюі орыс тілінде Шприц өлшемінің анықтағышы Пайдаланушы ауыстыратын шприцтер тізімі Пайдаланылатын шприцтер өлшемдері: 10, 20, 30, 50/60, 100 мл Уақыт және дәрі-дәрмектің тапсырылғаны бойынша инфузия жылдамдығын тапсыру мүмкіндігі mg/h, mcg/h, mg/kg/h, mcg/kg/h, mg/kg/min, mcg/kg/min инфузия жылдамдығын тапсыру мүмкіндігі Инфузия жылдамдығы: 0,1 – 400 мл/ч Инфузияның бағдарланатын көлемі: 0,1 – 999 мл немесе шектеусіз Орындалған инфузияның сомалық көлемі: 0,1 – 9999,9 мл болюстің 2 типі (бағдарламаланған және қолмен), мл-мен немесе дәрі-дәрмектің бірлік салмағымен бағдарламаланады. Болюстің жылдамдығы: 300 – 1700 мл/ч анти-болюс жүйесі (A.B.S.) Ділдігі: 2% артық емес (механикалық дәлдігі 1%) Окклюзия деңгейі: 120, 80, 40 кПа Аккумулятордың типі: NiMH Визуалдық және дыбыстық визуализация Кепілдігі 12 месяцев |  |  |  | дана |
| 6 | Ларингоскоп | Жиынтықта: С (2,5В) типті қоректену элементімен қайта зарядкаланатын және / немесе кәдімгі жұмыс істейтін, диаметрі 28 мм, фиброоптикалық ларингоскоп үшін ксенондық немесе жарық диодтық шамымен тұтас металдан, орташа рукоятка №4 ұзындығы 155 мм және № 5 ұзындығы 176 мм, фиброоптикалық ларингоскоп үшін Maсintosh жүзі (майысқан). №3 ұзындығы 195 мм, №4 ұзындығы 205 мм фиброоптикалық ларингоскоп үшін Miller жүзі (тура) Футляр (сөмке) қосалқы шам. Нұсқаулығы орыс тілінде Кепілдігі 12 месяцев |  |  |  | дана |
| 7 | Медициналық сорғы | Оталық жаралардан сұйықтықтардың, тіндердің бөлшектері мен газдарды белсенді соруға, сондай-ақ наркоз кезінде, демалу параличтері және «жөтелу рефлексі» болмаған кезде сору үшін тағайындалған. Разрядталу индикаторы бойынша қалдық қысымды бақылау мүмкіндігі. Сорылатын сұйықтықтың ағымдық мөлшерін реттеу мүмкіндігі. Қуыстан сұйықтықты сүңгінің ұшымен манипуляция жасау мүмкіндігі. Жинақ – банкасының қатты толып кетуін бақылайтын құрылғының бар болуы. Шыны ыдыс түріндегі бактериалдық фильтрдің бар болуы. Тіндерді зақымдау және сорудан қорғау үшін арнайы құрылғысының бар болуы – 6 дана Дистанциялық қосылу үшін байланысу кабелімен аяқ педалінің бар болуы. Жинақтағыш банкалардың көлемі – 3 литрден 2 дана (1дана - 3 л зап.часть) Жинақтағыш банкідегі минималдық қалдық қысымы - жиынтықтағы 0,17 кгс/см2 Қалдық қысымды реттеу 0,17 – 0,83 кгс/см2 Ауадағы максималдық өндірілуі 20 л/ми кем емес Судағы максималдық өндірілуі 6 л/ми Байланыстырғыш түтіктің ұзындығы 5 м кем емес Қалдық қысымды түзу уақыты 0,17 кгс/см2 аз емес 60 сек 2 сағат Соңынан үзіліс қылып, 6 сағат бойы үзіліссіз жұмыс істеуінің максималдық уақыты Ауыспалы тоқ желісінен қоректену 200-240В, 50 Гц Электр қауіпсіздік бойынша қорғау класы 1, тип В Тұтынушылық қуаты 60ВА артық емес Салмағы 11 кг Кепілдігі 12 месяцев |  |  |  | дана |

Сатылып алынатын медициналық техникаларға қойылатын талаптар:

1) Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес Қазақстан Республикасында тіркелуі немесе Қазақстан Республикасының аумағына уәкілетті органның рұқсатымен мемлекеттік тіркеусіз, жеткізілу сәтіне растау құжаттары ұсыныла отырып, әкелінуі тиіс;

2) медициналық техниканы таңбалау, тұтынушылық қаптамалау және қолдану жөніндегі нұсқаулық Кодекстің және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіптің талаптарына сәйкес болуы тиіс;

3) медициналық техника жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс, бұл ретте өнім беруші медициналық техниканы жеткізу сәтінде шыққанына жиырма төрт ай болмаған медициналық техниканы ұсыну бойынша міндеттемелерді өзіне алуы тиіс;

4) өлшеу құралдарына жататын медициналық техника Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі тізіліміне енгізілуі тиіс. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміндегі медициналық техниканың атауы заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасында тіркелген медициналық техниканың атауымен бірдей болуы тиіс.

«Кардиологиялық орталық» ШЖҚ КМК

бас дәрігері                                                                                                                                                                                А. Мағзұмов