Отандық тауар өнірушілер арасында                                                                                                                                                           Тендерлық құжаттамаға

1 қосымш

Техникалық ерекшелігі

| р/б № | Критериялар |  | Сипаттау |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техника атауы (одан әрі-МТ) (МТ мемлекеттік реестрына сәйкес) |  | Палаталық мобильді рентген аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Өлшем заттарына қатысты, МТ атауы |  | Палаталық мобильді рентген аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жинақтау талабы Пайдалану жағдайының талаптары |  | р/б № |  | МТ жинақтаушы атауы (МТ мемлекеттік реестрына сәйкес) | МТ жинақтаушының техникалық сипаты |  |  |  | Талап етілетін саны (бірлік өлшемінің көрсетілуімен) |  |
|  |  |  | Негізгі жинақтаушы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 2 |  | Штатив | Маңыздылығы : аппарат рентгенография әдісімен реанимация мен интенсивті терапия бөлімдерінде диагностикалық зерттеулерге, хирургияның ота жасау немесе қабылдау бөлімдерінде адам органдарының рентгендік түсірілімдерін «Түрегеп тұрған», «Отырған» және «Жатқан бойда» алуға арналған Тораптар жылжымалылық талаптары: - Горизонталдық 360 0 айналуы - Тігінен ылдилығы 120 0 кем емес - Трубканың тәуелсіз айналуының бар болуы - Жедел тежеуіш жүйесінің бар болуы - Аппараттың салмағының, 130 кг. кем болмауы тиіс |  |  |  | 1 дана |  |
|  |  |  |  |  | Генератор | Экономикалық қуаттандыру қондырғысының күші, кВт – 2,4 кем емес - Электроқуат санының диапазоны, мАс – 0,32-125 шамасында - Кернеудің өзгеру диапазоны, кВ – 40-110 шамасында - Түсіру параметрінің бағдарламалылығының мүмкіндігінің бар болуы |  |  |  | 1 дана |  |
|  |  |  | 3 4 |  | Ренгендік трубка мен моноблок Аккумуляторлар | - Фокустың үлкендігі, - 1,2мм - Стационарлық анонд - Анондтың көлбеулік бұрышы, - 16 град. - Анодтың максималды қуаттылылығы, - 2,4кВт - анондтың - түрі – гелді - көлемі – 2,6 А/ч, 12В - қуаттандыру уақыты, 8 сағ көп емес - бір зарядкадағы түсірілім саны – 150 кем емес |  |  |  | 1 дана 1 дана |  |
|  |  |  | Электроқамсыздандырулар бойынша талаптар - Қуаттылығы – 220-240В+-10% - Фазаның қысқалығы: бірфазалы - Желіс жиілігі: 50/60гц - Қуаттылығы: 2,4кВА көп емес - Қолданыс жағдайы. Қолданыс барысындағы ауа температурасы +10/+350С Қатынасты ылғалдылығы 30-80% конденсат болу мүмкіндігіне жол бермеу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МТ жабдықтауды іске асыру жағдайы (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес) |  |  | DDP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МТжеткізу мерзімі және дислокация орны |  |  | Шартқа қол қойылған сәтінен бастап 90 жұмыс күні ОДСБ разнарядкасына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысындағы соңғы алушы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жабдықтаушымен МТ кепілдік және посткепілдік сервистік қызмет көрсетуі, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарымен ,немесе компетенті үшінші тұлғалардың тартылуымен |  | Кепілдемелі сервистік қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін МТ қажетті сервистік қызмет көрсету 12 айдан кем емес және посткепілдемелік сервисті қызмет көрсету 12 айдан кем емес. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына 1 реттен жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар қолданыс құжаттамасының талаптарына сәйес орындалады және өзіне енгізуге міндетті: - уақыты өткен составтық бөлік ресурсын ауыстыруға; - МТ бөлек бөлшектерін ауыстыруға немесе қалпына келтіруге; - затты теңшеуге және реттеуге; осы зат жұмысының ерекшелігі мен о.б.,тазалауды,жағуды және қажет болған жағдайда негізгі механизімдерді және тұйықтықтардың артығымен алынуы - бұйым корпустының жоғарғысындағы оның құрамдық бөліктеріне шаңды,кірді ішкі және сыртқы коррозиямен тотықтарды жоюға (ішінара блоктық-тұйықтықты қарау); - оерацияның қолданыс құжаттамасындағы басқа көрсетілгендер, бұйымның ерекше нақты түріне арналған |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МТ калибровкасы |  | Қажет емес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сервистік орталықтар туралы ақпарат |  | Қала |  |  |  | Инженердің Т.А.Ә. | Тәулік бойы қоңырау шалу телефоны | инженердің e-maiI |  |  |
| 9 | Денсаулық сақтау ұйымы мамандарына оқыту жүргізу жағдайлары, сонымен қатар кепілдеме кезеңінде медициналық техниканы қолдану мерзіміндегі кеңес |  | Мамандармен МТ орнатылған жерде міндетті түрде нұсқаулық жүргізу қажет, сонымен қатар медициналық техниканы кепілдік кезіндегі қолдану мерзімінде кеңес жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Басқа талаптар мен жағдайлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Потенциалды жабдықтаушы осы лотқа

- Өзінің өтінімінің құрамында медициналық жабдықтың конкурстық тапсырыс құрамында Өндірушіден жабдықтау және қамтамасыз ету туралы авторизацияланған хат (сенім хат) ұсынуы қажет;

- Өзінің ұсынымының құрамында Өндірушіден медициналық жабдықтарына Қазақстан Республикасында сервистік орталықтарының бар болуы және кепілді қызмет көрсету туралы растау тапсырысын ұсынуы тиіс;

- Өзінің ұсынымының құрамында Өндірушіден медициналық жабдыққа конкурстік құжаттамаларға сәйкес қажетті параметлерді көрсететін техникалық спецификациясын ұсынуы қажет;