Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовый электрод для мониторинга | Одноразовый электрод для краткосрочного и долгосрочного мониторинга Размер электрода 50 мм в диаметре. Надежная, сильная фиксация | штука |
| 2 | Раствор натрия хлорида 0,9% 200 мл | 0,9%, 200 мл, флакон | флакон |
| 3 | Раствор натрия хлорида 0,9% 400 мл | 0,9%, 400 мл, флакон | флакон |
| 4 | Alere Triage Troponin I Test | Alere Triage Troponin I Test | набор (по 25 тестов) |
| 5 | Elecsys Troponin T hs STAT 4.Gen | Набор реагентов для количественного определения Тропонин Т в сыворотке и плазме крови: кассета: Troponin T экспресс-тест Elecsys Troponin T STAT на 100 тестов для анализатора Elecsys, cobas e 411 (Roche Diagnostics GmbH firm, Germany, ГЕРМАНИЯ) | набор (по 100 тестов) |
| 6 | Elecsys Troponin T hs 200 | Набор реагентов для количественного определения Тропонин Т в сыворотке и плазме крови: кассета: Troponin T экспресс-тест Elecsys Troponin T STAT на 200 тестов для анализатора Elecsys, cobas e 411 (Roche Diagnostics GmbH firm, Germany, ГЕРМАНИЯ) | набор (по 200 тестов) |
| 7 | Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика | Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика. Для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 8,11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком. Биодеградируемое покрытие включающего лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента. Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе стали L316 Срок годности не менее 24 месяцев. Толщина стенки стента не более 0,0047” Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045” Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длинны стента. Гидрофильное покрытие на дистальной части системы доставки. Входной профиль системы доставки не менее 0,018” Расчетное давление разрыва 16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,25 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 6 ATM. Система доставки с трехлепестковым баллонном для всех диаметров и длин. Возможность выбора коронарного бифуркационного стента с биодеградируемым полимером и липофильным цитостатиком конической формы, размерами 3х6мм, 3,5х6,5 мм. Размеры по заявке заказчика. | штука |
| 8 | Коронарный стент с липофильным антипролиферативным лекалекарственным веществом | Коронарный стент с липофильным антипролиферативным лекарственным веществом зотаролимус обладающим противоспалительным действием с широким терапевтическим окном , из группы “лимусов”. Наличие биосовместимого гидрофильного трёхкомпонентного полимера. Назначение: Для проведения стентирования коронарных артерий как с обычной так и со сложной анатомией, стентирования "бифуркационных поражений", а так же у пациентов с сахарным диабетом. Возможность выбора диаметра стента 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 мм. Возможность выбора длины стента 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 мм. Система доставки длиной 140см. Лекарственное вещество покрывает балки стента со всех сторон. Полное высвобождение препарата в течение 180 дней. Материал стента - кобальтхромовый сплав. Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии – спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки, позволяет проводить стентирование при сложной анатомии коронарных артерий и при "бифуркационных поражениях". Дизайн ячейки стента - полуоткрытый. Ультратонкие элементы ячеек 0,0036". В разрезе балка имеет круглую форму. Срок стерильности с момента изготовления 24 мес. Толщина лекарственного покрытия не более 0,00023"(6мкм). Профиль прохождения для стента диаметром 3 мм не более 0.043”. Концентрация лекарственного вещества из расчета не более 10µg препарата на 1 мм длины стента. Гидрофильное покрытие на дистальной части системы доставки до средней трети шафта. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) до 16 атм. Входной профиль системы доставки не более 0.016” Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”). Полная эндотелизация прутьев стента к 28 дню. Возможность проведения бифуркационного стентирования через ячейку стента. Раскрытие ячейки стента диаметром 3,0мм, при бифуркационном стентировании, не мнее 3,84мм. Материал баллона Fulcrum. Размеры по заявке Заказчика | штука |
| 9 | Комплект для установки саморассасывающего сосудистого каркаса | Система для имплантации соморасасывающегося сосудистого каркаса, материал каркаса- полимерный - поли L - лактид, покрытый смесью антипролиферативного лекарственного вещества и полимерного поли D,L - лактида в соотношении 1:1. Доза лекарственного препарата: на каркасе размерами: 2,5;3,0 мм на 18 мм - 160 мкг, на каркасе размером 3,0мм на 28 мм - 235 мкг. 4 рентгенконтрасные метки расположенные на конечных кольцах каркаса. Каркас имеет систему доставки быстрой смены, на катетере системы доставки 2-е рентген контрастные метки - 95 см и 105 см, поксимальнее дистального конца. Рабочая длина системы доставки 143см. Совместимость с проводниковым катетером 6F. Размеры: диаметром (мм): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, длиной (мм): 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Размеры по заявке получателя. | штука |
| 10 | Коронарный стент гибридный с лекарственным покрытием | Материал стента: Кобальт-хромовый сплав, L-605 Пассивное покрытие аморфный карбида кремния. Активное покрытие Биодеградируемое BIOlute® – Поли L-молочная кислота (Poly-L-LacticAcid, PLLA) включающий Сиролимус (Sirolimus). Доза лек.вещества 1.4 мкм/мм2. Кроссинг профиль 0.039”(0.994 мм).Толщина каркаса 60 мкм (0,0024"). Материал шафта/баллона- Полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального шафта-Гидрофильное. Маркеры: 2, платиноиридиевые, вмонтированные. Рекомендованный направляющий катетер-5F (мин. Внутренний диаметр – 0,056"). Профиль входа 0,017". Рабочая длина катетера 140 см. Диаметр проксимального шафта2,0F Диаметр дистального шафта 2,6F: 2,25-3,5 мм 2,8F: 4,0 мм. Номинальное давление (NP) 8 атм. Расчетное давление (RBP) 16 атм. | штука |
| 11 | Стент без лекарственного покрытия | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3-мя перемычками по типу «вершина-к-впадине». Материал стенка: кобальт-хромовый сплав L-605. Толщина стенки: не более 0,0032''(0,0813мм). Для стента 3,0х18мм: обьем стента не более 1,81мм3, соотношение металл/артерия не более 13,3%, укорочение 0%, рекоил не более 4,4%, площадь раскрытой ячейки не более 4,39мм2. Диаметры 2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0 мм. Длины 8,12,15,18,23,28,33,38 мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 143см из пебакса(полиэфира) совместимый с 0,014’’ проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0,022''. Профиль стента на баллоне не более 0,041''(стент 3,0х18). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0,85мм.Длина конусной части баллона не более 1мм для стентов 2,25-3,0мм. 3-х лепестковая укладка баллона. Комплаинс баллона: номинальное давление 8-10 атм, расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. Размеры по заявке конечного получателя | штука |
| 12 | Стент матричный балонорасширяемый | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3-мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Диаметры: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0мм. Длины: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. Длина конуса баллона не более 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Размеры по заявке заказчика | штука |
| 13 | Стент коронарный лекарственнопокрытый | Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон) и сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 24, 28, 33 и 38мм. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента, градиентное покрытие (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 µm. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплайнтным баллоном и номинальным давлением не ниже 9 АТМ. для всех диаметров и длин. Материал баллона Нейлон 12, маркеры платиновые. Покрытие системы доставки дистальное – гидрофильное и проксимальное - силиконовое. Диаметр дистальной части - не более 2,6 Fr., проксимальной 2 Fr. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,017” (0,43 мм). Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (1,42 мм/0,056”). | штука |
| 14 | Коронарный стент с лекарственным покрытием | Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика. Назначение: Для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики. Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 8,11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком. Биодеградируемое покрытие включающего лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента. Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе стали L316. Толщина стенки стента не более 0,0047” Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045” Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длины стента. Гидрофильное покрытие на дистальной части системы доставки. Входной профиль системы доставки не менее 0,018” Расчетное давление разрыва 16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,25 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 6 ATM | штука |
| 15 | Баллонный катетер для предилятации | Катетер - это полуэластичный (ПЭ) катетер нового поколения, предназначенный для баллонной дилатации стенозированного участка коронарной артерии или обходного шунта с целью улучшения перфузии миокарда. Баллонный дилатационный катетер представляет собой систему быстрой замены для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). Имеются устройства в баллонах диаметром 1.5 - 4.0мм, а также в баллонах длиной 6 - 30мм. Номинальное давление составляет 8 атм. На проксимальном конце катетера имеется охватывающий люэровский коннектор для подсоединения устройства для раздувания. В катетере имеется просвет, который позволяет использовать проводник для позиционирования катетера. Рентгеноконтрастные баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. На шафте имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа. Проксимальная часть катетера включает в себя гипотрубку (тело катетера) из нержавеющей стали 304 с ПТФЭ покрытием и жесткую проволоку из нержавеющей стали 304V. Дистальная часть катетера состоит из наконечника Pebax, баллона Pebax, прозрачного наружного вала, а также трехслойного внутреннего и переходного валов. Диаметром (мм) 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00 и длиной (мм) 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | штука |
| 16 | Баллонный катетер для постдилятации | Баллонный дилатационный катетер представляет собой систему быстрой замены для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). При определенном давлении баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра (см. этикетку). На проксимальном конце катетера имеется охватывающий люэровский коннектор для подсоединения устройства для раздувания. В катетере имеется просвет, который позволяет использовать проводник для позиционирования катетера. Рентгеноконтрастные баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. На шафте имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа. Срок хранения 2 года. Длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25,3.50, 3.75, 4.00,. 4.50, 5.00, стерильный, однократного применения | штука |
| 17 | Проводниковый катетер | Технология интегрированния в стенки катетера - оплетка обеспечивает широкий внутренний просвет при сохранении прочности стенок катетера. Дизайн катетера обеспечивает абсолютную визуализацию проводника и артерии, так как большой просвет облегчает введение контраста; Материал обеспечивает рентгеноконтрастность, использованная по всей длине катетера от дистальной части до кончика. Размеры 5F/6F/7F/8F, 90/100/110; Внутренний диаметр у катетеров: 5F 0.058”; 6F 0.071”; 7F 0.081”; 8F - 0.090”.Размеры по заявке Заказчика. | штука |
| 18 | Аспирационный катетер | Катетер имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология FullWall. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Совместимость с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F. Длина катетера 140 см. Диаметр кончика 0.068". Внутренний просвет 0,043". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Комплект: Аспирационная линия, аспирационный шприц - 2 шт по 30 мл, Чашка фильтр с размером пор 40 µ, аспирационный катетер двухпросветный на протяжении 21 см с минимальным диаметром 6F (минимальный внутреннний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)) | штука |
| 19 | Диагностический катетер | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Различные варианты дизайна кончика: JudkinsLeft, Judkinsleft с коротким кончиком, Judkinsright, Judkinsright с коротким кончиком, Judkinsright модифицированный, Amplatzleft, Amplatzright, левый коронарный bypass, правый коронарный bypass, Progressiveright, Internalmammary, cardialpigtail, педиатрический Pigtail, педиатрический Judkinsright и left, многоцелевой, Sones. Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 и 125см, степень жесткости performa или FEP. Размер катетеров 4, 5 и 6F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.042" (1.07мм), 0.046" (1.17мм) и 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа bumpertip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Катетер диагностический для катетеризации правой и левой коронарной артерии через лучевой доступ-трансрадиальный. Различные конфигурации кончика катетеров. Наличие длины 100 см.. Наличие катетеров 4, 5 или 6F. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Рекомендованный проводник 0.038". Внутренний диаметр катетеров: 0.042" (1.07мм) для катетеров 4 F, 0.046" (1.17мм) для катетеров 5 F, 0.054" (1.37мм) для катетеров 6 F. Длина кончика 2.0см. Наличие 1 или 2 боковых отверстий для проведения вентрикулографии. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Наличие кончика типа bumpertip. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). ). Упакован в стерильную упаковку. Возможность выбора размеров и конфигурации по желанию Заказчика. | штука |
| 20 | Коронарный проводник | Универсальные коронарные проводник для ангиопластики и стентирования. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-300 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «compositecore» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | штука |
| 21 | Коронарный проводник для ХТО | Проводники коронарные. Наименование товара - Проводник для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180/300 см, диаметр 0,014”/0,36мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. С нитиноловым дистальным и стальным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. С гибким и тонким соединением дистального нитинолового и стального проксимального стержней покрытого силиконом. В дистальной части проводника спиральной катушки из нержавеющей стали с переходом в платиновую (на дистальных 3 см) – для лучшей гибкости и визуализации. В комплекте со специальной тупой иглой 22G для моделирования кончика проводника. Проводник состоит из корпу-са (стальной стержень SUS 304), оболочка ствола - политетрафлюроэтилен, держатель - полиэтилен, ручной зажим - полипропилен, гидрофильная оболочка - диметил акриламида - глицидил мета-крилат кополимер. Стерилизация - этилен оксидом | штука |
| 22 | Диагностический гидрофильный проводник | Гидрофильный проводник Проводник диагностический с гидрофильным покрытием. Тип кончика прямой или изогнутый. Размер проводника 0.035" (0.89мм). Длина проводника 80, 150, 180 и 260 см. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал стержня проводника нитинол. Материал оплетки проводника полиуретан. Наличие гидрофильного покрытия по всей длине повышенной устойчивости. Выпрямитель J-кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1. | штука |
| 23 | Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа | Интродьюсеры длиной 11 или 23 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета наружного крепления. Наличие цветовой кодировки интродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Возможно наличие иглы в комплекте 18G длиной 7см. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров. Уникальный угол среза иглы. Количество частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. Наличие дилататора в комплекте. Наличие или отсутствие проводника 0.035" (0.89мм), 0.038" (0.97мм), длиной 50см (для интродьюсеров 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая сталь, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Наличие интродьюсеров с маркерным кончиком, интродьюсеров с увеличенным просветом для забора крови по АСТ Возможность различной комплектации наборов | штука |
| 24 | Интродьюсер в комплекте с иглой для радиального доступа | Интродьюсер длиной 7, 11 или 23 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания дляминимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Наличие дилататора, обтуратора и проводника 0.018" (0.46мм), 0.025" (0.64мм), длиной 40, 50см (для интродьюсеров 7 и 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая сталь, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Металлическая игла с длиной 4.0 или 7.0см, наличие диаметра 20 и 21G. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров желтый (20G), зеленый (21G).Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. Возможность различной комплектации наборов | штука |
| 25 | Комплект белья для коронарографии | Перчатки размер 7 - 1 штука Перчатки размер 7.5 - 1 штука Зажим для обработки операционного поля с круглыми браншами - 1 штука Чаша 250 мл - 1 штука Чаша 250 мл - 1 штука Чаша для хранения проводника 2500 мл - 1 штука Шприц 10 мл L - 2 штуки Шприц 10 мл LL - 1 штука Шприц 12 мл LL - 1 штука Халат усиленный ХL - 1 штука (одноразовый хирургический водоотталкивающий из нетканного плотна с крово- и водоотталкивающим эффектом. Плотность не ниже 68, усиленные рукава и передняя стенка, для большей защиты от протекания. Халат усиленный L - 1 штука Защитное покрытие на стол 137x180cm - 1 штука Защитное покрытие на стол 150x250cm - 1 штука Радиальная ангиопростыня 280х330 см - 1 штука Защитное покрытие на ЭОП R35 - 1 штука Защитное покрытие 100x100cm - 1 штука Cалфетка 10x10cm -30 штук. | штука |
| 26 | Комплект белья для имплантации ЭКС | Назначение: Установка кардиостимулятора Состав комплекта: Губка с палочкой в количестве 2 штук Чаша 250мл - 1 штука Чаша 500мл - 2 штуки Чашка 60мл - 1 штука Счетчик игл(40)" - 1 штука Игла 21GA X 1 1/2'"- 1 штука Игла 27GA X 1/2'"- 1 штука Шприц 10CC (B/D)"- 1 штука Покрытие для стола 137X150см- 1 штука Халат усиленный XL -3 штуки (одноразовый хирургический водоотталкивающий из нетканного плотна с крово- и водоотталкивающим эффектом. Плотность не ниже 68, усиленные рукава и пердняя стенка, для большей защиты от протекания. Покрытие для установки кардиостимулятора 236X355см- 1 штука Покрытие для трубки 120см R65- 1 штука Салфетки 10X10см- 20 штук Лоток 24X22X5см- 1 штука | штука |
| 27 | Электрокардиостимулятор двухкамерный в комплекте с двумя электродами с активной фиксацией и гемостатическим интродьюсером | Размер(ВxШxД): 44,7x47,9x7,5мм. Масса: 27.1 г. Объем: 12.1 см2. Коннектор: IS-1 BI или UNI. ID Рентген-контрастности: PWB. Батарея: Вид: Литий-йод. Напряжение: 2.8 В. Средняя Емкость: 1.3 А/ч. Срок службы: 8.9 лет DDDR или DDD, 60 уд/мин, 100% стимуляция желудочка 2,0 В†, предсердия 1,5В†, 0,4 мс ширина импульса, 1000 Ω импеданс стимуляцbии импеданс электродов - 1000 Ω. 9.6 лет ВКЛ Режим MVP – 50% предсердной стимуляции и 5% желудочковой стимуляции. Электроды: Полярность - Биполярный. Фиксация -Активная (винт вращаемый). Локализация - Желудочковый или Предсердный. Материал:- изоляции Силикон (4719) с Siloxane®. Проводник -MP35N никелевый сплав. Материал контактного окончания - Платиновый сплав платинизированный. Материал кольца - Платиновый сплав платинизированный. Материал коннектора кольца - Нержавеющая сталь. Материал коннектора контактного окончания - Нержавеющая сталь. Стероид - < 1,0 мг Дексаметазона ацетат. Диаметр корпуса - 6,1 Fr (2,0 мм). Рекомендуемый диаметр интродьюсера: - с проводником 9,0 Fr; - без проводника 7,0 Fr. Конфигурация электрода - Винт вкручиваемый/выкручиваемый. Площадь поверхности электродов - винт (катод) 4,2 мм2; - кольцо (анод) 22,0 мм2. Межэлектродное расстояние - от кончика до кольца - 10 мм. Длины стандартные - 45, 52, 58, 65, 85 см. Сопротивление проводника (58 см): - в униполярном режиме - 34 Ом; - в биполярном режиме - 62 Ом. Коннектор - IS-1 BI. Интродьюсер: Разрывной чрескожный интродьюсер с гемостатическим клапаном Safe Sheats, боковым портом. Размеры (без направляющего проводника) 7, 9, 11, 12,5, Fr х 13 см. Интрадьюсер с клапанной системой Safe Sheats обеспечивает отсутствие выделения крови и препятствует воздушной эмболизации. Длина дилятатора - 20 см. | комплект |
| 28 | Электрокардиостимулятор двухкамерный в комплекте с двумя электродами с активной фиксацией и гемостатическим интродьюсером (мультипрограммируемый) | Имплантируемый мультипрограммируемый двухкамерный частотоадаптирующий электрокардиостимулятор (ЭКС) DDDR с функцией активного контроля захвата Режимы Стимуляции: DDDR; DDD; DDI(R); DVI(R); VDD(R); VDI(R); VVI(R); AAI(R); D00(R); V00(R); A00(R); DDT(R); DDIT(R); DVT(R); VDT(R); VVT(R); AAT(R); Выключено. Базовый ритм: От 30 до 180 имп/мин; Шаг не более 5 имп/мин. Амплитуда стимуляционного импульса (в правом предсердии) от 0,1 до 8,0 В; Шаг не более 0,6 В. Амплитуда стимуляционного импульса (в правом желудочке) от 0,1 до 8,0 В; Шаг не более 0,2 В. Длительность импульса (по обоим каналам) от 0,1 до 1,5 мс. Активный контроль захвата миокарда желудочков с возможностью контроля навязывания каждого комплекса. В случае потери захвата устройство доставит импульс безопасности 4,8 Вольта с фиксированной длинной импульса. Возможность установки точного значения безопасного запаса амплитуды при активном контроле захвата, минимальное значение не более 0,5В. Чувствительность: Предсердный канал: от 0,1 до 7,5 мВ; Шаг не более 0,5 мВ. Желудочковый канал: от 0,5 до 7,5 мВ; Шаг не более 0,5 мВ. Сенсор частотной адаптации Акселерометр. Параметры сенсора: Автоматическая настройка чувствительности датчика. Функция гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса: Динамический гистерезис (гистерезисная частота следует за частотой ритма инициируемого сенсором); Повторный гистерезис (стимуляция на уровне гистерезисной частоты в течении запрограммированного количество циклов), Поисковый гистерезис (поиск собственной активности - стимуляция на уровне гистерезисной частоты через каждый определенный интервал времени или после определенного количества стимуляционных комплексов). Стандарт коннекторов электродов IS-1. Конфигурация электродов (по обоим каналам): Монополярная / Биполярная. Функция автоматического контроля электродов: Проверка импеданса электродов после каждого навязанного комплекса с автоматическим переходом с биполярной стимуляции на униполярную при критическом нарастании импеданса. Функция автоинициализации аппарата после имплантации - Детекция имплантации, автоматическое определение полярности электродов, активация статистики. Динамическая AV задержка: Возможность отдельного программирования для различных частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. AV гистерезис: Наличие минимум трех вариантов AV гистерезиса: Динамический, Повторный и Поисковый. Возможность программирования ночного ритма стимуляции Действие при тахикардии: Переход режима от удара к удару в течение одного сердечного цикла, Переключение режима (ModeSwitching) с возможностью программирования чувствительности алгоритма переключения и с возможностью перехода от режима без частотной адаптации к частотноадаптивному режиму и наоборот. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ: Возможность наружного контроля частоты стимуляции до 800 имп/мин, возможность программирования до 4 экстрастимулов. Возможность автоматической записи внутрисердечныхэлектрограмм (ВЭГ) в память ЭКС. Автоматическая (при приступах тахикардий) и индуцируемая пациентом запись ВЭГ. Запись ВЭГ с маркером в реальном времени. Возможность записи данных пациента в память ЭКС. Расчётный срок службы не менее 10 лет при следующих условиях: 100% стимуляция в режиме DDD(R), Амплитуда предсердного стимула 2,4 В, Амплитуда желудочкового стимула 1,0 В, Длительность импульса 0,4 мс, Базовая частота 50 уд/мин, Включённая функция активного контроля захвата. Масса 23.5 г, размер 44х52х6 мм. Электрод: Биполярный стероидный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - силикон. Максимальный диаметр не более 7.8 F. Стероид - дексаметазона ацетат (содержется в резервуаре для постепенного высвобождения) – не менее 1 мг. Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигающаяся/убирающаяся спираль, электрически активная. Длина спирали не более 2 мм. Материал спирали Платин-иридиевый сплав, фрактальная поверхность. Локализация желудочковая или предсердная. Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не менее 8 F. Комплект поставки: 1. Электрокардиостимулятор– 1 шт. 2. Электрод активной фиксации – 2 шт., длина по заявке Заказчика 3. Чрескожный интродьюсер - 2 шт. | комплект |
| 29 | Электрокардиостимулятор однокамерный в комплекте с одним электродом с активной фиксацией и гемостатическим интродьюсером | Электрокардиостимулятор однокамерный с функцией активного контроля захвата. Режимы Стимуляции: VVI(R); AAI(R); V00(R); A00(R); VVT(R); AAT(R); Выключено. Наличие минимум трех вариантов гистерезиса: частотный гистерезис, повторный гистерезис, сканирующий гистерезис. Возможность программирования ночного ритма стимуляции. Возможность наружного контроля частоты стимуляции до 800 имп.мин, возможность программирования до 4 экстрастимулов; Автоматическая (при приступах тахикардий) и индуцируемая пациентом запись ВЭГ. Номинальный срок службы не менее 11,5 лет при 100% стимуляции с амплитудой 1,0 В, длительностью импульса 0,4 мс, частотой 50 уд/мин и включённой функцией активного контроля захвата. Масса не более 24 г; толщина не более 6 мм коннектор- IS-1Bi или UNI. Активный контроль захвата миокарда желудочков с возможностью контроля навязывания каждого комплекса. В случае потери захвата устройство доставит импульс безопасности 4,8 Вольта с фиксированной длинной импульса. Возможность установки точного значения безопасного запаса амплитуды при активном контроле захвата, минимальное значение не более 0,5В. Электрод: Биполярный стероидный электрод пассивной фиксации. Материал изоляционного слоя - силикон. Максимальный диаметр не более 6,5 F. Стероид - дексаметазона ацетат (содержется в резервуаре для постепенного высвобождения) – не менее 0,75 мг. Межполюсное расстояние не более 15 мм. Материал кончика платин-иридиевый сплав, фрактальная поверхность. Рекомендуемый интродьюсер 7 F. Комплект поставки: 1. Электрокардиостимулятор – 1 шт. 2. Электрод активной фиксации – 1 шт., длина по заявке Заказчика 3. Чрескожный интродьюсер - 1 шт. | комплект |
| 30 | Набор для проведения денервации почечных артерий | Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором. Для осуществления доставки катетеру требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы выполнить терапию. Катетер совместим с проводниковым катетером 6 Fr (рекомендуемая длина 55 см) и предназначен для использования в сосудах с диаметром от 3 до 8 мм. Катетер оснащен 4 золотыми рентгеноконтрастными контактами на спиралевидном (винтообразном) дистальном конце и распрямляющим инструментом. В прямой конфигурации расстояние между контактами составляет 6,5 мм | штука |
| 31 | Шприц-монометр в комплекте | Шприц-манометр, шкала давления (на 20атм и на 30 атм) с дополнительными принадлежностями в комплекте: Y-коннектор с закручивающимся элементом на конце адаптера, краник, игла для введения проводника, torquer. В единой стерильной упаковке. Шкала давления на выбор заказчика | штука |
| 32 | Манжета для гемостаза | Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником исключающим введение воздуха в интродьюсер. Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. Возможность двойной компрессии, за счет самой манжеты и дополнительной раздувающей подушки. | штука |
| 33 | Мембранный половолоконный оксигенатор для взрослых в комплекте с магистралями | Оксигенатор мембранный половолоконный со встроенным теплообменником. Конструктивное исполнение - оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого модуля (без дополнительных внешних соединительных магистралей) Оксигенатор мембранный половолоконный cо встроенным теплообменником кровоток 7,0 л/мин. Первичный объем заполнения не более 190 мл. Форма оксигенатора, основанная на теле вращения, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Площадь поверхности газообменной мембраны не менее 1,35 м2. Жесткий венозный резервуар объемом не менее 4500 мл. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 40 микрон. Наличие встроенной линии рециркуляции / удаления воздуха из оксигенатора. Направление потока крови «низ-верх-низ» Теплообменник трубчатый из нержавеющей стали, площадь поверхности не менее 0,08 м2 Фактор теплообмена при кровотоке 6 л/мин и потоке воды 10 л/мин не менее 0,56 коэффицент переноса кислорода при кровотоке 6 л/мин не менее 325, коэффицент переноса CO2 при кровотоке 6 л/мин не менее 275, трансмембранное давление при кровотоке 6 л/мин не более 160 мм рт ст покрытие оксигенирующего модуля биосовместимым фосфорилхолиновым покрытием AGILE, не содержащим молекулы гепарина Система магистралей: 1. Предварительно собранная артериально-венозная магистраль 1/2”-3/8" с коннектором артериальной и венозной части, общая длина 300 см. 2. Дополнительная магистраль 3/8’’ 150 см. 3. Адаптор артериальной магистрали с тройником 3/8-1/4-1/4`` 4. Отсосные и дренажные сегменты – 3 шт длиной 360 см каждый, с индивидуальной цветовой маркировкой. 5. Артериальный сегмент 3/8 “ общей длиной 180 см с силиконовым насосным сегментом 60 см диаметром 1/2" 6. Магистраль для заполнения 90 см с иглой с воздушным клапаном . 7. Газовая магистраль с газовым фильтром, 1/4`` 120 см. 8. Сдвоенная магистраль с тройником для подключения отсосов. 9. Артериальный фильтр в сборе с шунтом и дренажной магистралью. 10. Двойная раздельная стерильная упаковка перфузионной и операционной части набора. | комплект |
| 34 | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. Полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. |  |
| 35 | Гемоконцентратор взрослый в наборе с магистралями | Площадь поверхности мембраны (м2) - 1.1. Материал мембраны - полисульфон. Объем (мл) - 70. Молекулярный вес (в Дальтонах) - 65 000. Перепад давления 1(мм. рт. Ст.) - 85. Максимальное трансмембранное давление (мм. рт. Ст.) - 500. Длина (см) - 25,3. Внутренний диаметр - 3,2. Внутренний диаметр волокон (микрон) - 200. Соединения трубок: Кровь (мм) - 6,35. Фильтрация (мм) - 6,35 | штука |
| 36 | Набор для кровянной кардиоплегии | Линия для кристаллоидного р-ра с двумя иглами. Теплообменник: Объем заполнения - Не более 44 мл. Скорость кровотока - 500 мл/мин. Полностью прозрачный корпус. Направление потока - Вход и выход снизу. Материал теплообменника - Нержавеющая сталь. Встроенный фильтр - Наличие (150 мкм). Клапан сброса давления. Резервуар для кристаллоидной кардиоплегии, теплообменник типа MYOtherm XP. | штука |
| 37 | Биопротез корня аорты | Дизайн конструкции – полный корень аорты \ бескаркасная конструкция Возможность выбора метода имплантации Способ консервации: 0.2% раствор глютарат альдегида Применение технологии физиологической фиксации Сохранение естественной геометрии свиного корня аорты, также естественной извитости коллагеновых волокон в створках, что позволяет предотвратить циклическую усталость. Антикальцфикационная обработка альфа-аминоолеиновой кислотой Препятствование кальцификации клапана в послеоперационном периоде Укрепление кольца и изоляция тканей миокарда полиэстерной тканью Укрепление проксимальной (приточной) части, а также уменьшение антигенности Метки для ориентации при наложении швов, зеленая демаркационная линия (граница наложения швов) Размеры клапанов 19-31 мм Высота по профилю от 30 до 34 мм Внутренняя высота обшивки 3.0 мм Комплектация обтуратором и держателем. | штука |
| 38 | Электрод для эндокардиальной аблации, монополярный | Тип электрода Орошаемый Силиконовая защита гибкой части электрода Наличие двух модификаций электрода Стандартный и удлиненный Материал ручки акрил с силиконовой вставкой Длина гибкой части электрода Стандартный- 8 см Удлиненный -20 см Округлый дистальный наконечник с 9 микроотверстиями для подачи раствора. Соединительный кабель 305 см Встроенная трубка орошения, заканчивающаяся луер-портом Длина трубки орошения 305 см. | штука |
| 39 | Электрод для эпикардиальной аблации, биполярный | Тип электрода Орошаемый Тип зажима С фиксацией Давление зажима на ткани в закрытом положении Не более 30 psi Активные бранши 7 см Гибкие бранши Возможность изменения формы браншей в зависимости от необходимой кривизны Возможность ротации браншей электрода Конструкция электрода Сплошной Аблация ткани на всем протяжении электрода - отсутствие «мертвых» пространств Материал электрода - пористый полимер. Возможность орошения электрода на всем его протяжении. Принцип определения трансмуральности Определение сопротивления (импеданса) ткани. Измерение сопротивления ткани 5 000 000 измерений в секунду. Измерение мощности |  |
| 40 | Внутриаортальный баллонный катетер | Баллонный катетер, устойчивый к перегибу, сердечник баллона - оптико-волоконный, диаметр баллонного катетера не менее 8 Fr. Наличие датчика давления на кончике катетера с частотой 10000 Гц, объем баллонов 40 , длина баллонного катетера: 64,3- 69,3 см. Длина мембраны баллона: 230-260 мм., диаметр мембраны баллона: 13,9-15 мм, абразивно устойчивый материал баллона, центральный просвет баллона не менее: .027”, наличие защитного чехла катетера от контаминации длина: 34 см, наличие переходников газовой линии для других типов аппаратов для контрпульсации длина: 2,2 м., расположение линии пассажа газа в катетере ценрально-осевое. Установочный комплект: Проводники с тефлоновым покрытием: 2 шт., диаметр проводника не менее: 0.25”, шприц с коннектором Luer-Slip, объем не менее: 60 мл., пункционная игла: 18 Ga, x 6,35 см., армированный интродъюсер: 15 cм., стандартный интродъюсер: 15 cм. | штука |
| 41 | Биопротез каркасный аортальный | Клапан сделан из трех лепестков свиного ксенографта. Наличие полимерного стента и стальной рентгенконтрастной проволоки. Клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск трения при контакте «ткань-ткань». Каркас FlexFit™ уменьшает нагрузку на створки, легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение узлов, восстанавливает исходную форму после деформирования. Низкий профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устьям коронарных артерий. Низкая высота клапана и держателя облегчает проведение миниинвазивных операций. Короткое время промывания перед имплантацией (2 x 10 сек.). Размеры клапана: 21, 23, 25, 27, 29 мм ; диаметр клапанного кольца 21, 23, 25, 27, 29 мм; внутренний диаметр 19, 21, 23, 25, 27 мм; аортальная протрузия 9, 9, 10, 11, 12 мм; общая высота 14, 15, 16, 17, 19 мм. | штука |
| 42 | Биопротез каркасный митральный | Клапан сделан из трех лепестков свиного ксенографта. Наличие полимерного стента и стальной рентгенконтрастной проволоки. Клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск трения при контакте «ткань-ткань». Каркас FlexFit™ уменьшает нагрузку на створки, легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение узлов, восстанавливает исходную форму после деформирования. Митральный держатель клапана FlexFit™ обеспечивает ступенчатое сведение стоек каркаса митрального клапана, облегчая имплантацию клапана и максимально увеличивая визуализацию и доступ к манжете. Низкий профиль клапана уменьшает риск обструкции выходного отдела левого желудочка. Низкая высота клапана и держателя облегчает проведение миниинвазивных операций. Короткое время промывания перед имплантацией (2 x 10 сек.). Размеры клапана: 25, 27, 29, 31, 33 мм; диаметр клапанного кольца 25, 27, 29, 31, 33 мм; внутренний диаметр 23, 25, 27, 29, 31 мм; желудочковая протрузия 9, 9, 10, 10, 11 мм; общая высота 16, 17, 19, 20, 20 мм. | штука |
| 43 | Стабилизатор миокарда для операции на работающем сердце | Стабилизатор миокарда вакуумный с низко профильной конструкцией лапок с присосками и тела стабализатора. Возможность закрепить стабилизатор на любом стернальном ранорасширителе. | штука |
| 44 | Кассеты из «Медицинская стерилизационная система «STERRAD NX» в комплекте | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterrad NX | упаковка |
| 45 | Индивидуальный процедурный комплект СТР с принадлежностями | 2 Перчатки 7 5 Перчатки 7,5 3 Перчатки 8 2 Скальпель №11 1 Скальпель №15 2 Скальпель №22 4 Чаша 250 мл 1 Чаша 500 мл 1 Чаша 1500 мл 1 Чаша 700 мл 1 Аортальный выкусыватель 4мм 1 Очиститель наконечника 2 Ручка коагулятора 2 Одноразовая простыня Ioban 66x45мм 2 Игла 23Ga 1 1/4" 1 Шприц 10 мл 2 Шприц 20 мл 4 Турникет 12Fr 2 Катетер дренажный 28Fr (угловой) 1 Катетер дренажный 28Fr (прямой) 1 Операционная лента 50х10см 1 Покрытие на стол 137х180см 1 Защитное покрытие на стол Майо 80х140 см 1 Покрытие на стол 150х250см 3 Халат ХL 10 Салфетки 2 Простыня одноразовая 90х100см 2 Простыня одноразовая 100х120см 6 Простыня одноразовая 100х100см 1 Простыня кардиохирургическия одноразовая 274х320см 3 Покрытие для отходов 50х60см 250 Салфетки 10х10 см 10 Рентгенконтрасные салфетки 45х45 см 1 Лоток 1 Катетер фоллей 2-х ходовой 14Fr 1 Мочеприемник 1 Аспирационная трубка 350см | комплект |
| 46 | Одноканальный датчик измерения инвазивного давления | Один канал для измерения инвазивного давления с 3 мл промывочным устройством. | штука |
| 47 | Протез сосудистый бифуркационный | 18х 9х 9 Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза основывается на двухгребёночном основовязаном переплетении Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Сопротивление при проколе стенки составляет не более 2.31 Ньютон, высокая эластичность. Оптимальное прилегание протеза к артерии. Гемодинамическая корректная конфигурация в зоне бифуркации, обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа, обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогеннвызываемых у человека веществ: формальдегид, глютаральдегид Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Низкая вероятность формирования аневризмы в зоне анастомозов. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр основной части (мм) x диаметр браншей (мм) x итоговая длина (см) ; 18x9; 16х8 , длина (см): 50 Размеры по заявке заказчика. | штука |
| 48 | Протез сосудистый линейный PTFE размерами: диаметр 6, 7, 8 длина 40 | Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Протез сосудистый из ПТФЭ для реконструкции периферических сосудов. Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: • высокая эластичность, мягкость • устойчивость к сгибу и скручиванию; • сопротивляемость распространению инфекции; • высокая тромборезистентность Наружное витое армирование Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы) Размеры: - внутренний диаметр - 6, 7, 8 мм - длина - 40см Размеры по заявке заказчика |  |
| 49 | Протез сосудистый линейный PTFE | Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Протез сосудистый из ПТФЭ для реконструкции периферических сосудов. Изготовлены из чистого политетрафторэтилена (PTFE) 3го поколения по технологии OW , что придает протезу следующие свойства: • высокая эластичность, мягкость • устойчивость к сгибу и скручиванию; • сопротивляемость распространению инфекции; • высокая тромборезистентность Наружное витое армирование Микропористая структура, состоящей из узлов и фибрилл различной длины. Пористость 20-60 микронов (сниженный риск кровоточивости и увлажнения, улучшенный процесс формирования неоинтимы) Размеры: - внутренний диаметр - 8 мм - длина - 20 см |  |