Приложение 2    
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

Тендер по закупу медицинской техники

| № лота | Наименование оборудования | Кол-во | Ед. измер. | Характеристика товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система суточного мониторирования АД | 2 | компл. | Система позволяет производить измерение артериального давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического. Характеристики Регистратора: Длительность записи, не менее 48 час. Канал периодического измерения и записи артериального давления (АД). Измерение АД по тонам Короткова. Осциллометрический метод измерения АД. Возможность измерения АД с синхронизацией по ЭКГ. Возможность установки индивидуальных режимов измерения АД в заданные интервалы времени («ночной» режим и т.д.). Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ (при тахикардии и/или брадикардии). Плавное бесступенчатое регулирование давления в манжете с целью уменьшения среднего времени измерения и увеличения комфорта пациента. Возможность одновременного использования двух методов измерения АД с целью верификации измерений. Возможность автоматического выбора метода измерения в процессе мониторирования АД - только по осциллометрическому методу при шуме в канале микрофона или - только по методу Короткова при колебаниях давления в манжете, например, вследствие физической активности пациента. Возможность внеочередного запуска измерения АД пациентом (по кнопке). Время накачки манжеты, не более (для манжеты объемом 300см3) – 15 секунд. Индикация результатов на встроенном дисплее: АД систолическое, АД диастолическое, ЧСС, время суток, время до очередного измерения. Возможность отключения индикации результатов измерения. Индивидуальная настройка регистратора на пациента. Программирование аускультативного метода по IV или V фазе тонов Короткова. Возможность измерения АД без измерения ЭКГ. Число измерений АД, не менее – 600 раз. Диапазон измерения давления – 0…300 мм рт. ст. Уровень шумов в канале измерения давления, не более – 0,2 мм рт. ст. Для обеспечения безопасности пациента конструкция регистратора предусматривает контроль максимального давления в манжете на двух уровнях: «взрослый» режим, не более – 280 мм рт. ст «детский» режим, не более – 180 мм рт. ст. Погрешность измерения давления не более – 2 мм рт. ст. Количество отведений ЭКГ – 1 отведение. Диапазон регистрируемых входных напряжений – 0,03...300 мВ. Частота квантования – 256 Гц. Полоса пропускания –0...65 Гц. Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, не более – 20 мкВ. Коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее – 100 дБ. Запись ЭКГ без потери информации. Наличие канала непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента. Диапазон измерения ЧСС 30 – 240 уд/мин. Тип памяти регистратора – твердотельная энергонезависимая. Объем памяти, не менее 256 Мб. Формат записи – цифровой. Наличие на регистраторе дисплея, кнопки «метки событий». Возможности программного обеспечения: Вариабельность АД. Оценка циркадного индекса. Получение результатов всех измерений в табличном варианте. Получение сводных таблиц, содержащих средние значения АД за сутки, днем и ночью. Максимальные и минимальные значения артериального давления за сутки, днем и ночью. Таблица гипотензивных и гипертензивных индексов нагрузки давлением. Таблица анализа суточного ритма измерения артериального давления. Анализ ночного снижения АД, анализ скорости утреннего подъема АД. Автоматические комментарии динамики артериального давления применительно к нормативам. Взаимосвязь ЧСС и АД. Обработка ЭКГ, в том числе расчет вариабельности RR-интервалов. Оценка динамики ЧСС с автоматическими комментариями применительно к нормативам. Генерация «клинического» заключения с возможностью корректировки и редактирования врачом. Ведение базы данных пациентов. Подключение к компьютеру – через блок USB-адаптера с гальванической развязкой, обеспечивающей электробезопасность по классу I тип BF. Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора. Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью не менее 2500 mAh. Размеры регистратора не более: 130*70*37мм. Вес регистратора (без аккумуляторов) не более 205 гр. Комплект поставки: Регистратор носимый, измерение артериального давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического, полная суточная запись 1-го отведения ЭКГ - 1 шт., Программа ввода, обработки и автоматической интерпретации данных, база данных – 1 шт. Набор аксессуаров и расходных материалов: (кабель соединительный USB-совместимый – 1 шт., аккумуляторы 2700 mAh – 4 шт., зарядное устройство - 1 шт., датчик тонов Короткова - 1 шт., манжета – 1 шт., набор салфеток, кабель для подключения одноразовых ЭКГ-электродов - 1 шт., одноразовые ЭКГ - электроды - 60 шт., чехол с ремешком – 1 шт.) |
| 2 | Система суточного мониторирования ЭКГ | 2 | компл. | Комплекс предназначен для полной суточной записи 12 или 3 отведений ЭКГ (по выбору), пневмограммы и двигательной активности. Характеристики Регистратора: Количество отведений ЭКГ, может быть выбрано при каждом обследовании 12 или 3. Длительность записи до 48 часов. Выделение импульсов стимулятора. Канал непрерывной регистрации реопневмограммы в одном отведении. Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента. Тип памяти регистратора – твердотельная энергонезависимая. Объем памяти не менее 512 Мб. Формат записи – цифровой. Диапазон измерения ЧСС 30-240 уд/мин. Подключение к компьютеру – через блок USB-адаптера с гальванической развязкой, обеспечивающей электробезопасность по классу BF. Наличие кнопки «метки событий». Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора. Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА. Вес без аккумуляторов – 105 г. Вес с аккумуляторами 150 г. Габаритные размеры: 115 х 70 х 23 мм. Объем: 185 см3. Параметры канала ЭКГ: - диапазон регистрируемых напряжений 0,03...5 мВ. - дискретность АЦП - 19 разр. - вес младшего значащего разряда LSB - 1,2 мкВ. - частота квантования 256 / 512 / 1024 Гц. - уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, не более 20 мкВ. - коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее 100 дБ. - запись ЭКГ без потери информации. Характеристики программного обеспечения: Язык интерфейса программного обеспечения – русский. Обработка ЭКГ: - оценка стимулятора с выделением нарушений - оценка аритмий с учетом фонового ритма - оценка смещения и наклона сегмента ST - выявление эпизодов смещения ST с расчетом их характеристик - оценка локализации ишемических изменений - расчет физических нагрузок - расчет вариабельности RR-интервалов - оценка интервала QT Выявление сонного «апноэ» и расчет частоты дыхания. База врачебных диагнозов. Генерация «клинического» заключения с возможностью корректировки и редактирования врачом. Ведение базы данных пациентов. Обмен данными регистратор – компьютер, в том числе: (ввод в регистратор индивидуальных данных пациента; проверка качества подключения электродов ЭКГ; передача данных из регистратора в ПК за время не более 3 мин.) Возможность включения комментариев выявленных изменений. Экспорт данных в другие форматы с целью обработки результатов с использованием других программ. Программные средства, обеспечивающие возможность интеграции аппаратно- программного комплекса в состав информационной системы лечебного учреждения. Комплект поставки: Регистратор носимый – полная суточная запись 12/3 отведений ЭКГ (по выбору), пневмограммы и двигательной активности. – 1 шт., Программа ввода, обработки и автоматической интерпретации данных, база данных – 1 шт. Набор аксессуаров: (кабель соединительный USB-совместимый – 1 шт., аккумуляторы 2700 mAh – 2 шт., кабель для подключения одноразовых ЭКГ-электродов на 12 отведений/10 электродов - 1 шт., кабель для подключения одноразовых ЭКГ-электродов на 3 отведения/7 электродов – 1 шт., одноразовые ЭКГ - электроды - 60 шт., чехол с ремешком – 1 шт.) |
| 3 | Электрокардиограф 12-ти канальный | 1 | компл. | - Предназначен для регистрации и измерения биоэлектрических потенциалов сердца с целью проведения электрокардиографических обследований в качестве портативного электрокардиографа с одновременной регистрацией 3-х, 6-ти и 12-ти общепринятых отведений, а также отведений по Нэбу. ЭК предназначен для применения в кабинетах функциональной диагностики (кабинетах ЭКГ) поликлиник, клиник, больниц, отделений кардиореанимации и интенсивной терапии кардиологических отделений больниц, а также в других медицинских учреждениях. Режимы регистрации ЭКГ: • регистрация 12-ти отведений одновременно и вывод их на печать поперек бумаги в автоматическом режиме с эффективной шириной записи каждого отведения не менее 40 мм; • регистрация 12-ти отведений одновременно и вывод их на печать по 6 отведений вдоль бумаги в ручном или автоматическом режиме с эффективной шириной записи каждого отведения не менее 20 мм; • регистрация 12-ти отведений одновременно и вывод их на печать по 3 отведения вдоль бумаги в ручном или автоматическом режиме с эффективной шириной записи каждого отведения не менее 40 мм; • регистрация 12-ти отведений одновременно и вывод их на печать по 3 отведения вдоль бумаги длительностью по 5 секунд с одновременной печатью 2-го отведения длительностью 20 секунд для анализа аритмий; • регистрация 12-ти отведений в “режиме проб” – многократная регистрация ЭКГ с заданным интервалом в течение заданного времени; • регистрация 12-ти отведений в “режиме аритмии” – автоматическая регистрация ЭКГ при обнаружении аритмии или экстрасистол у пациента; • регистрация RR-граммы в течение заданного времени. Основные параметры режима съема электрокардиограммы: режим, чувствительность, скорость, включение антитреморного фильтра (30 Гц) и антидрейфового фильтра (0,12 или 0,4 Гц), ЧСС, а также дата и время выводятся на печать рядом с ЭКГ. Время регистрации в автоматическом режиме задается - пользователем от 2 до 10 секунд. - Монитор: графический жидкокристаллический, разрешающая способность – 128х64 точек. Размер экрана – 55х30 мм. ЖКМ предназначен для вывода информации о состоянии пациента и о выбранных режимах работы ЭК. Также ЖКМ может использоваться для проссмотра ЭКГ сигналов (режим «МОНИТОР»). В режиме «МОНИТОР» на экране ЭК в режиме реального времени отображается одно с отведений ЭКГ пациента. - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Питание электрокардиографа осуществляется от: • сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 198 до 242В; • от внешнего аккумулятора с напряжением от 10 до 18В; • внутреннего источника питания – аккумуляторной батареи 7,2В (от 6 до 8В). Заряд внутренних аккумуляторов осуществляется при питании ЭК от сети переменного тока или от бортовой сети специально оборудованого автомобиля скорой помощи. Мощность, потребляемая ЭК не превышает 10 Вт. Диапазон напряжений регистрируемых входных сигналов в пределах от 0,03 мВ до 5 мВ (размах). Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения в диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ не более ±15 %, в диапазоне от 0,5 до 4 мВ не более ±7%. Нелинейность – в пределах ±2%. Чувствительность соответствует значениям 5; 10; 20 или 40 мм/мВ. Пределы допустимой относительной погрешности установки чувствительности не более ±5 %. Входной импеданс не менее 5 МОм. Коэффициент ослабления синфазных сигналов ЭК не менее 100000 (100 дБ). Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу, не более 20 мкВ. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения интервалов времени при регистрации на бумагу в диапазоне интервалов времени от 0,1 до 1,0 сек. не более ±7%. Диапазон измерения ЧСС электрокардиографом – от 30 до 225 уд/мин. Погрешность измерения ЧСС не более ± 1 уд/мин. Эквивалентная скорость движения бумаги 10, 25 и 50 мм/с. Пределы допускаемой относительной погрешности установки эквивалентной скорости ±5%. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики δf: от минус 10% до плюс 5% в диапазоне частот от 0,5 до 60 Гц от минус 30% до плюс 5% в диапазоне частот от 60 до 160 Гц ЭК обеспечивает три значения постоянной времени усилительных каналов не менее 3,2сек, 1 ± 0,1сек и 0,45 ± 0,1сек. В ЭК предусмотрены следующие фильтры сигнала ЭКГ: • Отключаемый антидрейфовый фильтр верхних частот с частотой среза 0,12 Гц; • Отключаемый антидрейфовый фильтр верхних частот с частотой среза 0,4 Гц; • Отключаемый антитреморный фильтр нижних частот с частотой среза 30 Гц; • Режекторный фильтр подавления помех от сети – 50 Гц (включен постоянно). Дрейф нулевой линии – не более 1,5 мм за время регистрации. ЭК обеспечивает работу при наличии на входе постоянного напряжения ±(300мВ±10%) между любыми электродами. Постоянный ток в цепи пациента – не более 0,1 мкА. При нарушении контакта электродов ЭК обеспечивает индикацию обозначения плохо прикрепленного электрода. В ЭК предусмотрен режим “Анализ ЭКГ”, при включении которого измеряются и регистрируются амплитуды зубцов P, Q, R, S, ST, T во всех отведениях с погрешностью ±15% для напряжений в диапазоне от 0,058 до 0,5мВ и ±10% для напряжений в диапазоне от 0,5 до 4мВ. Измеряются и регистрируются во всех отведениях интервалы RR, PQ (PR), QT, QRS, длительности зубцов P, Q, R и S с погрешностью 7% в диапазоне времени от 12 до 1333мс. ЭК регистрирует следующую справочную информацию: - заключение о регулярности ритма - заключение о положении электрической оси сердца (ЭОС) - заключение о смещении сегмента ST с указанием отведений, в которых обнаружено смещение - заключение об амплитудно-временных параметрах комплекса QRS с указанием отведений, в которых обнаружены отклонения. Обеспечивается возможность подключения ЭК к компьютеру с программным обеспечением по интерфейсу RS232. ЭК рассчитан на использование стандартной термобумаги 110мм, длина рулона до 30м. Время готовности к работе – не более 1 минуты после включения питания и подключения электродов к пациенту. Время непрерывной работы ЭК не менее 8 ч в сутки. Средняя наработка на отказ не менее 1600ч. Габаритные размеры 260х154х67 мм. Масса ЭК не более 1,2 кг. Масса ЭК в полном комплекте поставки не более 3,5 кг. |
| 4 | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 | компл. | Современный универсальный анестезиологический аппарат с интегрированным бесшумным ИВЛ - вентилятором, обеспечивающим мониторинг механических параметров легких, оборудованный монитором пациента с возможностью снятия показаний неинвазивного давления крови, сатурации, пульсоксиметрии пациента, концентрации анестетика на вдохе и на выдохе, минимальной альвеолярной концентрации, концентрации СО2 на вдохе и на выдохе, электрокардиографии. Общие требования: бесшумный электропривод и обеспечивающий проведение низкопоточной анестезии и работы с минимальным потоком; снабжен системой самотестирования, трехуровневой системой тревог, имеет встроенный компрессор, как источник обеспечения сжатого воздуха. Аппарат обеспечивает следующие вентиляционные режимы: CMV – вентиляция, управляемая по объему,PCV – вентиляция, управляемая по давлению, SIMV-PS – синхронизированная заместительная вентиляция с поддержкой давлением спонтанного дыхания на уровне давления PEEP,PS – поддержка давлением при спонтанном дыхании пациента,MAN – ручная вентиляция с помощью дыхательного мешка наркозного аппарата,SPONТ – вентиляция при самостоятельном дыхании пациента. Технические характеристики: Дыхательный объем VT от 0,02 до 1,5 литров при CMV. Частота дыхательных циклов, от 4 до 60 циклов в мин. Время вдоха Ti от 20 до 70% от Tc. Пауза в конце вдоха Tp от 0 до 50% от Ti, Минутная вентиляция Mv 0,5-25 л/мин.Мax. Рабочее давление Pw от 10 до 70 см Н2О. Чувствительность асситора Не менее 3 л / мин - с детским датчиком потока, Не менее 5 л / мин - со взрослым датчиком потока. Избыточное давление в конце выдоха – РЕЕР от 0 до 25 см Н2О. Концентрация О2 в инспираторном потоке от 21 до 100% .Давление питания газов от 3 до 6 бар. Визуальная сигнализация: световая сигнализация источника подачи газов (центральная разводка) на передней панели аппарата. Время работы от собственного источника электропитания (аккумулятор) не менее 90 минут, автоматическая подзарядка. Растяжимость системы «Вентилятор и дыхательный контур» не менее 60 мл/кПа, автоматическая поправка растяжимости дыхательного контура для выполнения заданного VT . Сопротивление на выдохе 490 Па при 60 л/мин. Шкаф управления: Обеспечивает подключение и распределение свежих газов (кислород, закись азота, воздух). Выдает информацию об уровне давления источников газа, блокировку источника закиси азота при падении давления кислорода. Встроенный струйный аспиратор, в комплекте сосуд для секрета. Подвес на два испарителя. Работа с испарителями Hal/ Iso/ Sev/ Enf/ Des Электронный ротаметр на 3 газа (кислород, закись азота, воздух), мониторинг потока свежей смеси, система защиты от гипоксической смеси: O2 (л/мин): 0,1-12 N2 O (л/мин): 0,1-10 AIR (л/мин): 0,1-12. Отображение расхода газов за время операции (суммарно и по каждому газу в отдельности). Дополнительный ротаметр для подачи кислорода вне контура аппарата с комплектом дозирующих коннекторов разных цветов для различной концентрации кислорода (обеспечивающих подачу кислорода с Fi O2 28, 31, 35, 40, 50%). Обеспечена возможность связи с внешним компьютером, для отображения и передачи данных в реальном времени. Интегрированная дыхательная система с адсорбером взрослого и адсорбером для детей предназначена для подачи дыхательной смеси во время анестезии и работе по полузакрытому, закрытому, полуоткрытому контуру, проведению Low Flow и Minimal Flow анестезии. В аппарат встроено газоотсасывающее устройство. Емкость адсорбера не менее 900 гр. натронной извести. Наличие механического предохранительного клапана с поворотной шкалой управления для работы в ручном режиме с маркировкой SP-открыт, 15 ,30 , 50 см Н2О, СL- закрыт) Подогрев интегрированного дыхательного контура АВС. Наличие разъема для подключения элемента подогрева дыхательного контура на боковой поверхности аппарата. Наличие держателя дыхательного контура (одноколенного с гибким наконечником) фиксирующегося на операционном столе. Наличие сменных датчиков потока (детский-Pedi-Lite, взрослый – D-Lite). Управление аппаратом осуществляется через встроенный жидкокристаллический LCD TFT color дисплей 6,4 дюйма с широким углом обзора и регулируемой контрастностью (регулируется в зависимости от освещенности помещения) . Обеспечение мониторинга: объем Vt, минутная вентиляция MV, давление в дыхательных путях Paw, PEEP, частота дыхания. Графики: давление Pt, поток Q, объем Vt - во времени, график зависимости Pt / Vt – спирометрическая петля. Мониторинг механических параметров легких (встроенный монитор дыхательных функций): TI и TE –время вдоха и выдоха PAI – пиковое альвеольное давление PAE – конечное экспираторное альвеольное давление PAE inadv – инадвертный PEEPi Cst – статическая податливость легких Cdyn – динамическая податливость легких RIAW – инспираторное сопротивление дыхательных путей и эндотрахеальной или трахеостомической канюли Режим вентиляции: отображает текущие настройки параметров режима вентиляции и настройки тревог по каждому параметру в одном окне. Интерфейс: Управление всеми функциями посредством функциональных клавиш и манипулятора типа шаттл. Функция экстренного запуска аппарата в обход системы самодиагностики неполадок: быстрый запуск посредством одновременного нажатия 3-х кнопок. Наличие программы позволяющей, при задании веса пациента, осуществить экстренный запуск аппарата в работу в режиме вентиляции CMV в экстренной ситуации. Тревоги вентилятора: Звуковые и световые тревоги вентилятора с отображением и запоминанием причины: -разгерметизация контура, АПНОЭ, превышение/понижение минутной вентиляции, понижение напряжения батарейки ниже предельного значения, сбой главного источника электроэнергии, различные неисправности вентилятора, понижение давления O2 ниже установленного значения, недостаточный объем поступления свежей смеси в дыхательный контур. Временное отключение тревог посредством нажатия одной клавиши. Градация тревог по уровням: три уровня тревог. Модуль газоанализа: Полная интеграция модуля газоанализа в работу анестезиологической системы через RS 232 -порт. Газоанализ: О2, СО2, N2O, 5 анестетиков: Hal/ Iso/ Sev/ Enf/ Des Световая индикация работы и тревог модуля. Функция МАС Точный расчет необходимого количества анестетика Система самотестирования аппарата (работоспособность и герметичность): подробный и краткий внутренний тесты. - Комплектация аппарата: аппарат, компрессор, модуль газоанализа в составе шкафа управления, отсасыватель, испаритель, набор шлангов дыхательных, шланги N2O,О2, Air; фильтр Uni Датчик D-Lite (взрослый), Датчик Pedi-Lite (детский), устройство для подачи свежих газов не менее 40л/мин. |
| 5 | Щелевая лампа | 1 | компл. | Технические характеристики Микроскоп Тип Галилеевский Объектив 0.75X, 1.2X, 1.85X Окуляры 13.5X Увеличение 10X, 16X, 25X Поле зрения 21.5, 13, 8 мм Смена увеличения 3-ступенчатый барабанный переключатель Диоптрийная коррекция окуляров ±5D Изменение РЦ 43 - 80 мм Тип, расположение Zeiss, горизонтальный Ширина свет. щели 0 - 14 мм Длина свет. щели 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм Диафрагмы 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм Светофильтры Синий, зеленый, ИК Вращение щели 0º - 180º Наклон щели 0º - 20º Лампа 6V / 20W Регулировка яркости Плавная на блоке питания Перемещение подвижного основания Горизонтальное вперед – назад 72 мм Горизонтальное влево - вправо 100 мм Вертикальное 30 мм Точное горизонтальное 24 мм Лицевой упор Перемещение по вертикали 70 мм Фиксационная метка Светодиод Рукоятки для пациента Дополнительно Электропитание 220V, 50/60Hz Вес 21 кг Стандартные принадлежности: защитный чехол, запасная лампа, бумага для подбородника, защитный дыхательный экран, тест-экран, предохранители. В комплекте щелевая лампа и столик с электронным управлением вертикального положения. |
| 6 | Видеобронхофиброскоп | 1 | компл. | Видеоэндоскопическая система представляет собой комплекс изделий медицинской техники, состоящий из видеопроцессора, эндоскопической помпы, эндоскопической видеокамера, эндоскопический отсос предназначенные для использования в эндоскопической диагностике и лечении. Комплектность 1. Системная тележка 2. Эндоскопическая помпа 3. Эндоскопическая видеокамера 4. Эндоскопический отсос 5. Емкость для воды 6. Ксеноновая лампа 7. Программное обеспечение 8. Кабель заземления 9. Контрольный кабель 10.Клавиатура 11. Видеопроцессор 12. Кабели: BNC-BNC OS-А17, RGB OS-A20, Y/C OS-A24, D-sub., RGB OS-A25 Комплектация: 1. Видеопроцессор (220-240V/PAL) Включает: Встроенный ксеноновый источник света Регулятор баланса белого света Кабель BNC-BNC Кабель RGB Кабель Y/C Бутылка для воды Клавиатура Технические характеристики: - Стандарт видеосигнала PAL - Полноэкранное видео, стоп-кадр - 10-битное представление цвета - Видеовыходы: RGBS - 2, Y/C - 1, BNC - 1 - Улучшенное качество изображения - цифровая обработка - Автозатвор - от 1/250 сек. - Микропроцессорное управление диафрагмой - Новый насос обеспечивает стабильное давление, возможно, выбирать мощность насоса - Отдельный выключатель для сети и для лампы, что позволяет выключать лампу между процедурами - Имеется индикатор наработки лампы - зелёный: 0-150 час, жёлтый: 150-200 час, красный: более 200 час - Мощность встроенного источника света, ксеноновый, 100 Ватт - Балансировка белого происходит за одно нажатие - Индикация настроек цветов отображается в цветовом ряде на мониторе, настройка проводится через клавиатуру - Имеется список на 30 пациентов - Можно управлять видеопринтером с клавиатуры - Имеется возможность сохранения до 50 настроек пользователя - Управление с эндоскопа, программируемое - Возможность сохранения изображений на жёстком диске персонального компьютера при нажатии на кнопку сохранения кадра (которая имеется у видео эндоскопа) - Загрузка стоп-кадров высокого качества в компьютер через USB - Подача воздуха вибронасосом (давление 0,42 - 0,63 кг/см2) - Питание от сети 250 В, 50 Гц - Потребляемая мощность 250 Ватт - Тип электрозащиты: класс 1, тройная защита - Степень электрозащиты: тип BF, пациент изолирован - Размеры 380 мм (ширина) - 155 мм (высота) - 420 мм (длина) - Масса 14 кг 2. Монитор 24" цветной видео ЖК монитор 1950 х 1200 Входы S-Video, RGB, композитный BNC, внешн. синхр., DVI-D, HD15. 85°/85°/85°/85° (типовое значение) (сверху/снизу/слева/ справа, контраст > 10:1) 3. Передвижная стойка для Держателя эндоскопа Стабилизатора напряжения 4. Переносной отсос Техническая характеристика Производительность отсоса; 18 л/мин. Емкость; 1500 мл. Материал емкости; Стекло. Напряжение сети; 220В, 50-60 Гц. Потребляемый ток; 0.23 А. Потребляемая мощность; 65 ВА. Двигатель; Однофазный индукционный двигатель, 220В, 30Вт, 50-60 Гц. Помпа; Диафрагмальная, одноцилиндровая. Предохраняющее устройство; Ограничительный клапан (поплавок-стопор), запасная емкость. Размеры (без выступающих частей); 375х150х310 мм (WDH). Вес; Около 4,7 кг. ### 5. Видеобронхоскоп Тонкий 1,5 мм диаметр вводимой трубки эндоскопа обеспечивает легкость введения прибора, сводя к минимуму дискомфорт пациента. Инструментальный канал 2,0 мм обеспечивает эффективную аспирацию и беспрепятсвенное введение инструмента. Этот бронхоскоп совместим с высокочастотными электрохирургическими принадлежностями. Видеобронхоскоп ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Угол поля зрения грд.; 1200. Глубина резкости мм; 3 ~ 50. Отклонение дистального конца грд.; Вверх/вниз; 210-1300. Диаметр дистального конца мм; 5,5. Диаметр вводимой трубки мм; 5,1. Диаметр рабочего канала мм; 2,0. Рабочая длина вводимой трубки мм; 600. Общая длина мм; 860. |