Приложение 2    
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

Тендер по закупу передвижных медицинских комплексов

Лот №1, 2 «Медицинский амбулаторный передвижной комплекс»

Мобильный медицинский комплекс является мобильным комплексом, предназначенным для работы в автономных условиях работы во всех климатических зонах в любое время года и суток. Продолжительность автономной работы без дозаправки топливных баков не менее 72 часов. Оборудование и инвентарь кузова-фургона должны фиксироваться и жестко крепиться в транспортном положении.

- 1. Внешний вид

- Кабина тягача – белая

- Кузов-фургон -  белый

- По бокам надпись и логотип

- Спереди и сзади кузова-фургона – красный крест размерами 50 х 50 см

- 2. Автомобильное шасси

- Технические характеристики тягача:

- Колесная формула 6х6

Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 10500

Допустимая полная масса полуприцепа, кг 23000

Полная масса автопоезда, кг 32000

Двигатель дизельный (Евро-3)

Мощность двигателя, л. с. 260

Высота ССУ, мм 1540

Разрешенная максимальная скорость в снаряженном состоянии – 60 км/ч.

- На шасси автомобиля установлена система навигации GPS

- Технические характеристики полуприцепа:

Двухосная  платформа;

Внутренние размеры платформы 14360х2420 мм;

Тип колес – дисковый;

Максимально разрешенная масса – 27 900 кг;

Разрешенная максимальная скорость в снаряженном состоянии – 60 км/ч.

- 3. Кузов-фургон

Медицинский салон мобильного комплекса  смонтирован в герметичном изотермическом кузове-фургоне,  изготовленном из сэндвич-панелей с пенополиуретановым заполнением, установленном на шасси полуприцепа.

Габариты кузова-фургона ДхШхВ 14750х2800х2000 мм;

Цвет кузова – белый;

Термо - шумоизоляция, утепление стен, потолка, пола,  дверей;

Внутренняя и внешняя отделка изготовлена из специального пластика и стекловолокна, методом сплавления их между собой. Толщина панелей 50мм, пенополиуретана – 40 мм.

Напольное покрытие – антистатический противоскользящий линолеум, гидроизоляция швов;

Основание – сварной стальной каркас потолка, пола  и стен;

Наружная цветографическая расклейка – под заказ.

Средний срок эксплуатации кузова-фургона не менее 10 лет.

Внутреннее пространство кузова-фургона поделено перегородками из  сэндвич - панелей на 8 отсеков:

- Аптечный киоск;

- Лаборатория;

- Кабинет общего приема (терапевта, педиатра, эндокринолога, невролога);

- Кабинет репродуктивного здоровья (акушера-гинеколога, уролога);

- Кабинет стоматолога;

- Кабинет хирурга (ларинголога, офтальмолога);

- Рентген кабинет;

- Коридор

Все отсеки мобильного комплекса, соединены между собой посредством дверей через коридор, двери фиксируются на защелки.

3.1 Внешнее освещение

Внешнее освещение кузова-фургона, соответствует правилам безопасности дорожного движения и мировым стандартам, обеспечивает безопасную эксплуатацию мобильного комплекса на дорогах общественного пользования. Над входными дверями мобильного комплекса установлены плафоны освещения боковых дверей.

3.2 Окна

Двойной вакуумный пакет, изготовленный из безосколочного автомобильного пластика, тонированные, открывающиеся наружу, размером 500х600мм, установлены в каждом из рабочих отсеков и коридоре, одновременно служат аварийными выходами при возникновении пожара. Все окна оборудуются светозащитными шторками и москитными сетками.

3.3 Двери

Двери наружные выполнены из сэндвич панелей. Наружные двери – распашные, имеют двойной контур уплотнения, оснащены запорами, внутренними и наружными замками, исключающими возможность самопроизвольного открытия во время движения. Проемы входных дверей оснащены москитными сетками.

Над входными дверями во время работы устанавливаются козырьки, выполненные из тентовой ткани, обеспечивающие защиту входящих/выходящих  людей от атмосферных осадков.

Внутренние двери выполнены из пластика,  распашными или сдвижными, оснащены замками и защелками.

3.4 Модуль жизнеобеспечения

Модуль жизнеобеспечения закреплен в задней части фургона,  по размерам повторяющий габариты медицинского фургона,  в глубину не менее 0.8м, утепленный,  изготовлен из сэндвич-панелей на металлическом каркасе. Состоит из четырех отсеков,  закрывающихся сзади двухстворчатой дверью. В нижней части модуля расположена емкость для воды, объемом 400-500 л, оснащена водяным насосом с автоматической  регулировкой давления. Ёмкость изготовлена из нержавеющего материала и оснащена заливным отверстием с пробкой. Выше её располагается отсек с бензиновым электрогенератором одно фазным, мощностью не менее 10 кВА. В  нижней части фургона имеется емкость, объемом не менее 200 л для сбора отработанной воды.  В верхнем левом углу находится багажный отсек. Модуль жизнеобеспечения оборудован системой подогрева для предотвращения замерзания воды.

3.5 Трапы и опоры

Мобильный медицинский комплекс оборудуется комплектом трапов:

На передней и задней панелях кузова-фургона для доступа на крышу;

Пятиступенчатые трапы с поручнями для входа в коридор - 1 шт., в транспортном положении закрепляется на передней панели кузова-фургона.

Все ступени трапов и площадка крыльца выполнены из рифленого металла с перфорацией, исключающего обледенение в холодное время года.

Для установки кузова-фургона во время работы в горизонтальное положение и исключение качания при входе/выходе персонала и пациентов, а так же при перемещении людей внутри фургона, мобильный медицинский комплекс комплектуется  4-мя механическими опорами.

- 4. Техническое описание систем жизнеобеспечения мобильного медицинского комплекса.

- 4.1. Система энергоснабжения в составе:

1. Электрогенератор предназначен для питания электрооборудования мобильного комплекса, установлен в специальный модуль жизнеобеспечения с шумоизоляцией и виброзащитой. Электрогенератор подключается к системе энергоснабжения мобильного комплекса. Корпус электрогенератора имеет защитное заземление.

- Технические характеристики:

Мощность - не менее 10 кВА, 1 фаза, 220В;

Двигатель - бензиновый;

Время работ при полном баке - не менее 10 ч;

2. Щит питания, предназначен для включения/выключения  электропитания медицинского салона;

3. Щит автоматической защиты - комплекс устройств защитного отключения при перегрузке электропроводки или замыкании в цепи;

4. Дополнительные аккумуляторные батареи (2 шт.) емкостью 190 А/ч, для питания  оборудования и освещения салона;

5. Преобразователь напряжения 24/220В, 1,5 кВт предназначен для аварийного питания оборудования в условиях временного отключения электрогенератора.

6. Преобразователь напряжения 220/24В, 1 кВт предназначен для питания встроенного оборудования (освещение, вентиляция, и т.д.) мобильной клиники от сети переменного тока.

7. Зарядное устройство для аккумуляторов, ток заряда не менее 30А.

- Система энергоснабжения мобильного комплекса обеспечивает:

- электропитание специального оборудования автономного источника электроэнергии, входящего в состав комплекса, или от внешних однофазных стационарных сетей (напряжение переменного тока 220 В, частота 50 Гц);

- защиту оборудования  при  изменении входного напряжения (220 В) за пределы плюс 10% и минус 15% от номинального;

- защиту персонала от поражения электрическим током;

Вся система энергоснабжении комплекса разделена на составные части:

- распределительная система напряжения 220В;

- распределительная система электропитания;

- система электропитания 24В;

- система защитного заземления;

- розетки;

- система аварийного электропитания;

- система освещения.

Распределительная система напряжения  220В включает в себя вводной щит, щип питания и автоматической защиты, который обеспечивает прием электроэнергии от внешнего источника, распределение по потребителям, защиту отходящих линий, защиту от поражения электрическим током.

В щите питания и автоматической защиты устанавливается комплекс устройств защитного отключения от проявлений воздействия атмосферного напряжения, аппараты защиты отходящих линий, от поражения людей электрическим током, аппараты защиты  розеточных групп.

Распределительная система электропитания потребителей трех проводная, представляет собой кабельную сеть с двойной изоляцией, сечением кабельных жил  не менее 6мм2, с отдельной жилой заземления. Питающие кабели - многожильные силовые кабели, с медной токопроводящей жилой, устойчивые к повышенным вибрационным нагрузкам. Кабельные линии проложены в пожаробезопасных кабельных каналах и гофротрубах из самозатухающего пластика. Разделение проводников начинается на разъеме для подключения питающего кабеля.

Система электропитания 24В предназначена для электроснабжения потребителей постоянного тока 24В, предусмотрена установка выпрямителя и блоков предохранителей отходящих линий, устройство аварийного отключения "Выключатель массы".

Защитное заземление обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. Защитное заземление выполнить преднамеренным электрическим соединением металлических частей электроустановок с землей (заземляющим устройством).

Заземление осуществляется однопроводным многожильным кабелем суммарным поперечным сечением не менее 6 мм2, закрепляемым с одной стороны к металлической конструкции кузова закладным болтом, и подсоединенным с другой стороны к Т-образному колышку длиной от 500 до 1000 мм диаметром не менее 12 мм.

Розетки предназначенные для питания  технологического оборудования и бытовые розетки (~220В) оборудованы заземляющими контактами, получают питание о щита питания и автоматической защиты через комплекс защитных автоматов.

Розетки технологического оборудования 24В получают питание от выпрямительных блоков и аккумуляторов кузова-фургона, через комплекс защитных предохранителей.

Система аварийного электропитания обеспечивает подачу электроэнергии потребителям 220В от сети 24В в условиях отсутствия напряжения во внешней сети или остановки работы электрогенератора. Питание потребителей происходит из резервных аккумуляторов емкостью 190А/ч - 2 шт., и преобразователь 24/220В. Аварийным электропитанием обеспечивается освещение, холодильник, система отопления, ряд розеток предназначенных для приборов, работа которых связана с выполнением непрерывных программ. Переключение потребителей на работу от резервного источника производится в автоматическом режиме. Время подачи электроэнергии в аварийном режиме не менее 30 минут.

Система освещения состоит из:

Светильников дневного света 220В;

Светильником  дежурного освещения 24В;

Светильники направленного света 220В;

Бактерицидных облучателей, для обеззараживания воздуха медицинского салона.

В каждом из отсеков мобильного комплекса, помимо естественного освещения через окна,  предусмотрено искусственное освещение с помощью дежурных светильников 24В, в количестве от 2-х до 6-и в зависимости от объема отсека, а так же люминесцентное освещение 220В светильниками в коридоре, в лабораторном отсеке, кабинете общего приема, кабинете репродуктивного здоровья, кабинете хирурга,  кабинете стоматолога.

Над гинекологическим креслом в кабинете репродуктивного здоровья на потолке установлен галогеновый светильник с механизмом продольного перемещения и поворота.

Над рабочими столами установлены лампы освещения 220В.

Помимо искусственного освещения в салоне мобильного комплекса предусмотрено естественное освещение через окна, которые располагаются в непосредственной близости от рабочих столов.

4.2 Система водоснабжения

Система водоснабжения – предназначена для обеспечения автономной работы мобильного медицинского комплекса, состоит из:

Емкость для запаса чистой воды из нержавеющей стали не менее 400 л – 1 шт. Емкость для запаса чистой воды оборудована заливной горловиной, закрывающаяся герметичной пробкой.

Система подогрева воды – электроводонагреватель накопительного типа 10л – 1шт. Электроводонагреватели оборудованы встроенными термостатами, предотвращающими их перегрев, внутренние емкости электроводонагревателей изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает ух устойчивость к вибрациям во  время перемещений комплекса и долговечность работы.

- Система подачи воды в составе – электрический насос, с питанием 220В – 1 шт. Насос обеспечивает создание необходимого давления в системе водоснабжения, оборудован реле давления, обеспечивающим автоматическое включение и выключение насоса в начале и окончании разбора воды. Бесперебойная работа насоса в аварийном режиме обеспечивается так же через преобразователь  напряжения 24/220В.

- Система водопроводной арматуры в составе трубопроводы, фитинги фильтры грубой  очистки воды, вентили. Раковины и смесители – установлены в каждом кабинете и лаборатории, обеспечивают бесперебойную подачу воды во время работы персонала.

- Система канализации – в каждом кабинете предусмотрен слив сточных вод, который осуществляется во внутреннюю емкость, объемом  не менее 200 л.

4.3 Система вентиляции, отопления и кондиционирования

- Система вентиляции

Система вентиляции мобильного комплекса реализуется двумя способами:

- естественная вентиляция;

- искусственная вентиляция.

Естественная вентиляция обеспечивается при открытии окон, при этом естественный отток происходит через двери и сбросные клапаны, установленные в панелях каждого отсека.

Искусственная вентиляция состоит из  приточного и вытяжного звеньев.

Приточное звено представлено фильтровентиляционным блоком, в состав которого включены: электронная регулируемая заслонка, система фильтров, приточный вентилятор, центральный воздуховод.

Центральный воздуховод предназначен для распределения приточного воздуха по отсекам мобильного комплекса, в каждом помещении предусмотрены вентиляционные решетки раздачи чистого воздуха.

Вытяжное звено представлено вытяжными вентиляторами, установленными в каждом из отсеков. Вытяжные вентиляторы имеют ступенчатую регулировку скорости вращения, что обеспечивает оптимальный воздухообмен индивидуально в каждом из помещений.

- Система кондиционирования

Система кондиционирования предназначена для создания комфортных условий работы персонала в условиях жаркого климата. Система кондиционирования индивидуальная для каждого рабочего помещения.

- Система отопления

Автономное отопление мобильного комплекса осуществляется с помощью автономного дизельного нагревателя, воздушных дизельных нагревателей  и тепловентиляторов. Автономный дизельный нагреватель обеспечивает прогрев теплоносителя (антифриз). Горячий теплоноситель по системе трубопроводов разносится по радиаторам тепловентиляторов, установленных  в каждом из отсеков.

Независимый отбор топлива из штатного топливного бака автомобиля, выхлоп под кузов-фургон.

Электронная система управления автономного дизельного нагревателя позволяет настраивать нужную температуру внутри отсеков комплекса и в последующем поддерживать ее во время работы и обеспечивает защиту системы от перегрева.

Автономный дизельный нагреватель позволяет прогревать отсеки мобильного комплекса, как на стоянке, так и во время движения на марше, что существенно снижает время развертывания.

Для более быстрого прогрева входного коридора, в нем устанавливается два автономных дизельных, воздушных отопителя. Во время движения отопление осуществляется за счет отбора охлаждающей жидкости, от системы отопления двигателя автомобиля.

В целях экономии топлива в каждом из отсеков установлены электрические нагревательные панели настенного крепления, панели не занимают полезной площади отсеков, оборудованы системами поддержания постоянной температуры и защиты от перегрева, мощность каждой обогревательной панель – не более 1кВт.

Центральный вход комплекса оборудован тепловой завесой, мощностью 3кВт, что обеспечивает сохранение тепла внутри помещений комплекса при работе в холодное время года.

4.4 Система противопожарной защиты

Во всех помещениях мобильного комплекса установлены пожарные дымовые и температурные датчики, сигналы которых принимаются центральным пультом. При возникновении пожароопасной ситуации происходит срабатывание внутренних и наружной сирен.

Для тушения очагов возгорания в каждом отсеке устанавливается огнетушитель объемом не менее 3л.

Эвакуация производится через двери и окна, створки которых открываются наружу и служат одновременно аварийными выходами.

4.5 Медицинская мебель

Мебель, установленная в кабинетах мобильного комплекса металлическая сейфового типа с порошковым покрытием, устойчивым к воздействию моющих средств и дезинфектантов. Все элементы мебели надежно закреплены к полу и стенам кузова-фургона. В местах крепления мебели в стенах проложены металлические закладные, обеспечивающие прочное крепление. Двери мебели имеют замки и механизмы фиксации, препятствующие их самопроизвольному открытию во время движения мобильного комплекса.

Внутри тумб, предназначенных для перевозки медицинского оборудования и имущества, оборудованы места фиксации и крепления, обеспечивающие сохранность имущества при перевозке.

В отсеках для размещения медицинского оборудования предусмотрены кронштейны и крепления для их эргономичного размещения во время работы.

5. Медицинское оборудование

- 5.1 Лаборатория

- 5.1.1 Гематологический анализатор – автоматический гематологический анализатор.

Измеряет 18 параметров, включая белую, красную кровь и тромбоциты, а также строит для них гистограммы. Управление с большого сенсорного экрана. Производительность: 60 анализов в час. Минимальный объём образца – 20 мкл. Встроенный принтер распечатывает информацию по дате анализа, номеру образца крови, результатам по 18-ти параметрам и 3-м гистограммам. Память на 200 последних результатов анализов и 10 последних гистограмм. Прибор может быть подсоединен к персональному компьютеру.
Особенности
Автоматическая очищающая функция – ежедневно в установленное время происходит промывка жидкость проводящих магистралей (ЖПМ). ЖПМ промываются также по завершении операций при выключении прибора;

Антисгустковая мониторирующая система – во время работы прибора замеряется уровень давления, изменение которого указывает на возможность образования сгустка;

Автоматическая настройка – прибор поставляется с завода с уже настроенными функциями так, что прибор готов к измерениям через 60 секунд после включения;

Отсутствие необходимости замены электролампы – в качестве яркого источника света используется эмиссионный диод;

Простой способ проведения анализа – все предварительные процедуры, такие как разведение, добавление лизирующего агента, перемешивание и т.д., осуществляются автоматически при простом погружении иглы пробозаборника в образец анализируемой крови и нажатии стартовой клавиши;

Автоматическая очистка иглы пробозаборника – кровь вокруг иглы пробозаборника автоматически смывается, что избавляет от необходимости протирать кончик иглы пробозаборника и касаться следов крови, обеспечивая безопасность работы оператора;

Малый требуемый для анализа объем крови – для работы достаточно 20 мкл образца крови; 10 мкл в режиме микрообразца;

Полное мониторирование функций;

Дифференциация лейкоцитов по 3-м популяциям – малые лейкоциты (лимфоциты), средние лейкоциты (моноциты) и большие лейкоциты (гранулоциты);
Объем образца

Венозного: 20 мкл

Капиллярного: 10 мкл

Существует возможность выбора режима микрообразца, когда используется 10 мкл крови вместо 20 мкл.

Измеряемые / расчетные параметры

WBC, W-S, W-M, W-L, WS%, WM%, WL%, HGB, RBC, НСТ, MCV, МСН, МСНС, RDW, PLT, РСТ, MPV, PDW

Время измерения

60 секунд (от начала до распечатки).

Режимы печати

ручной или автоматический,

с гистограммами или без них.

Калибровка
Калибровка используется в тех случаях, когда измеренные данные отличаются от известных данных, измеренные данные контроля отличаются от паспортных данных контроля. Калибровка выбирается в условиях стандартного режима или в режиме микрообразца. Осуществляется в автоматическом режиме или в ручном. При проверке калибровочных записей на дисплее появятся данные последних 10 калибровочных отношений.
Память
Память самого анализатора рассчитана на данные для 200 образцов крови. При превышении числа сохраняемых образцов, появляется сообщение. Для сохранения новых данных будут удалены данные более старых (первых) записей. Возможность выбора режима измерения лейкоцитов:

С дифференциацией по 3 субполяциям

Без дифференциации

Возможность выбора времени автоматического очищения.

Размеры: 43Х43Х41 см;

Вес: 19.5 кг.

- Набор для гематологического анализатора

| - № | - Наименование | - Кол-во | - Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Лизирующий реагент 0,5л | - 2 | - шт |
| - 2 | - Интенсивный чистящий р-р 100 мл | - 2 | - шт |
| - 3 | - Изотонический разбавитель 20л | - 4 | - шт |
| - 4 | - Чистящий раствор 5л | - 2 | - шт |
| - 5 | - Интенсивный чистящий р-р Hypochlorite 0.5% 1л | - 2 | - шт |
| - 6 | - Контрольная кровь (высокий, низкий, нормальный уровни) | - 1 | - набор |
| - 7 | - Пробирки одноразовые с ЭДТА К2 на 1 мл | - 10 000 | - шт |
| - 8 | - Ланцеты для взятия капиллярной крови | - 10 000 | - шт |

- 5.1.2 Глюкометр – предназначен для определения содержания глюкозы в крови.

- Технические данные:

- Принцип измерения, электроды – энзиматический, амперометрический ферментативный чип-сенсор;

- Измеряемый диапазон: 0.5-33 mmol/l (9-600 mg/dl);

- Коэффициент вариаций: ≤4% @ 12mmol/l;

- Проба– 5 µl цельной крови;

- Размеры: 10х3х18 см;

- Вес: < 500 грамм.

- Комплект реагентов на 5 000 исследований

- Ланцеты для взятия капиллярной крови 5 000 шт.

- 5.1.3 Экспресс-анализатор параметров крови

- Прибор для определения биохимических параметров в крови, плазме, сыворотке и моче. Возможно использование на автомобилях скорой и неотложной помощи. 
Особенности 
- для анализа не требуется специальная подготовка материала (кроме определения холестерина ЛПВП и калия) 
- малый объем образца (32 мкл для каждого параметра) 
- малое время анализа (от 1,5 до 5 минут в зависимости от параметра) 
- готовность к работе через 3 минуты после включения прибора 
- не требуется калибровка реагентов 
- возможность работы от источника постоянного тока (автомобильного аккумулятора) 
- встроенный принтер 
Определяемые параметры: 
- АСТ 
- АЛТ 
- амилаза общая 
- амилаза панкреотическая 
- билирубин 
- ГГТ 
- глюкоза 
- калий 
- креатинин 
- КФК 
- мочевина 
- мочевая кислота 
- триглицериды 
- холестерин общий 
- холестерин ЛПВП (альфа-холестерин) 
- щелочная фосфатаза 
Технические характеристики: 
- Принцип измерения: рефлексионная фотометрия 
- Точность измерения: +/-0,5% 
- Воспроизводимость: +/- 0,2% 
- Линейность: +/- 0,05% (расхождение) 
- Интерфейс: подключение компьютера, принтера, клавиатуры 
- Источник энергии: переменный ток 115В, 230В (+/-20%), 47-63 Гц, постоянный ток от 10В до 30В 
- Вес: около 5,8 кг 
- Габариты: 30 х 35 х 19,5 см

- Тест-полосы и расходные материалы к экспресс-анализатору

| - № | - Название |
| --- | --- |
| - 1 | - Тест-полосы для определения глюкозы 60 Str. |
| - 2 | - Ланцеты для взятия капиллярной крови 5 000 шт. |
| - 3 | - Тест-полосы для определения триглицеридов 360 Str. |
| - 4 | - Тест-полосы для определения холестерина 360 Str. |
| - 5 | - Контроль универсальный (патология) 4x2ml |
| - 6 | - Пробирки одноразовые на 5 мл 5 000 шт. |
| - 7 | - Контроль для холестерина высокой плотности (норма) 4x2ml |
| - 8 | - Тест-полосы для определения амилазы 180 Str. |
| - 9 | - Тест-полосы для определения мочевины 360 Str. |
| - 10 | - Тест-полосы для определения ГГТ 90 Str. |
| - 11 | - Тест-полосы для определения Мочевой кислоты 90 Str. |
| - 12 | - Тест-полосы для определения АСТ 360 Str. |
| - 13 | - Тест-полосы для определения АЛТ 360 Str. |
| - 14 | - Контроль универсальный (норма) 4x2ml |
| - 15 | - Тест-полосы для определения Креатинина 360 Str. |
| - 16 | - Тест-полосы для определения билирубина 360 Str. |
| - 17 | - Тест-полосы для определения панкреатическая амилаза 60 Str. |
| - 18 | - Тест-полосы для определения Креатининкиназы 45 Str. |
| - 19 | - Набор для чистки и контроля |
| - 20 | - Холестерин высокой плотности 4x2ml |
| - 21 | - Тест-полосы для определения калия 90 Str. |
| - 22 | - Тест-полосы для определения щелочной фосфотазы 30 Str. |
| - 23 | - Наконечники для дозатора 1000 St |
| - 24 | - Линейный штатив для дозаторов - -Дозатор 100-1000 мкл. 1 шт. - -Дозатор 1 000-5 000 мкл. 1 шт. - -Дозатор 10-100 мкл. 1 шт. - -Наконечники для дозаторов на 100-1000 мкл - 5 000 шт. - -Наконечники для дозаторов на 1 000- 5 000 мкл - 1 000 шт. - -Наконечники для дозаторов на 10-100 мкл - 5 000 шт. |

- 5.1.4 Анализатор мочи – предназначен для определения основных параметров мочи у пациентов.

- -  Определяет 11 параметров

- -  Портативный и компактный анализатор

- -  Инновационный дизайн

- -  Прибор состоит из двух частей: анализатор и док-станция

- -  Управление прибором осуществляется при помощи сенсорного экрана

- -  Большой сенсорный LCD дисплей отображает результаты анализа

- -  Память

- Измеряемые параметры  билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельная плотность

- Производительность 50 - 60 тестов в час

- Управление анализатором: большой жидкокристаллический сенсорный дисплей;

- Хранение результатов 200 последних анализов в хронологическом порядке;

- Калибровка не требуется;

- Рабочий диапазон температур: от +5 до +40оС;

- Электропитание 220 В переменного тока или 3 батарей типа АА;

- Вес около 850 г.

- Комплект реагентов на 5 000 исследований

- Одноразовая емкость для сбора мочи на 5 000 исследований.

5.1.5 Стерилизатор суховоздушный

Объем рабочей камеры, л - 20

Режимы работы стерилизатора:
Дезинфекция: температура, °С - 120
                         время, мин - 45
Стерилизация I: температура, °С - 180
                           время, мин - 60
Стерилизация II: температура, °С - 160
                             время, мин - 150

Дополнительный режим: температура, °С - 50…200
                                           время, мин - 1…999

Наличие системы принудительного охлаждения

Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере, °С, не более ±3

Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 55

Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры 60°С, мин, не более 40

Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина х глубина х высота 329х219х275

Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более: ширина х глубина х высота 640х420х415

Масса, кг, не более 35

Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5

Питание 220В/50Гц

Температура окружающей среды при эксплуатации, °С  10… 35

- 5.1.6 Центрифуга

Скорость вращения ротора до 3000 об/мин

Задание и отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора

Блокировка крышки во время работы

Датчик дисбаланса

Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора

Бесшумная работа

Точная, цифровая установка скорости вращения ротора

Практически неограниченный режим непрерывной работы

Ротор:

Универсальный ротор на 12 адаптеров

Максимальный объем применяемых пробирок 15 мл

Максимальные размеры применяемых пробирок 17х135 мм

Максимальная скорость центрифугирования 3500 rpm

Технические характеристики:

Скорость центрифугирования, об/мин - 100-3500

Максимальная центрифугальная сила, RCF - 2300

Максимальный шум, Дб – не более 55

Питание от сети, В, Гц – 220, 50

Потребляемая мощность, Вт – до 320

Масса, кг – не более 11

- 5.1.7 Бактерицидная лампа, рециркуляторного типа, мощность – 30Вт

- 5.1.8 Набор лабораторной посуды

- 5.1.9 Перчатки нестерильные одноразовые

- 5.1.10 Портативный ноутбук с принтером

- 5.1.11 Стол, стул пациента складной, кресло на колесах с газлифтом

- 5.1.12 Медицинская кушетка

5.2 Кабинет общего приема

5.2.1 Портативный УЗИ-сканер с 4-мя датчиками и принтером

Портативный полностью цифровой черно-белый сканер для УЗИ исследований с линейным и конвексным сканированием с высоким качеством изображения в В- и М-режимах

#### Области применения:

Абдоминальные исследования

Эндокринология

Акушерство/гинекология

Кардиология

Неонатальные исследования

Ангиология

Характеристики аппарата

Методы сканирования: линейный и конвексный

Режимы получения изображений: B, B/B, M, B/M

Мультичастотный режим

Диапазон глубин сканирования 2 – 24 см

Динамическое фокусирование на всех глубинах

Режим второй гармоники (ТHЕ)

6-кратный ZOOM

Четыре динамических фокуса

10,4'' ЖК монитор (256 градаций серой шкалы)

Откидная клавиатура с подсвечивающимися клавишами и трекболом

Индикация информации о пациенте

Расчёты расстояния, длины окружности, площади, объёма, различных отношений, угла тазобедренного сустава, срока беременности и массы плода

Расчёты скорости, ЧСС, временного интервала, функции левого желудочка по методу Pombo, Teichholz и Gibson

Одновременное подключение 2-х датчиков

Композитный видео вход/выход

Управление внешним принтером с клавиатуры

Вес - 10 кг

Потребляемая мощность до 250 В/А

Габариты (Д х Ш х В): 43 x 39 x 23-50 см

Датчики:

Электронный конвексный абдоминальный датчик (2,5 – 6,0 МГц / 62°/ 50R)

Электронный линейный датчик для малых органов и периферических сосудов (5,0 – 10,0 МГц / 57 мм)

Электронный микроконвексный трансвагинальный датчик (3,75 – 7,5 МГц / 55°/20 мм)

Электронный конвексный педиатрический датчик (3,75 – 7,5 МГц)

Термовидеопринтер ч/б

Термобумага для ч/б термопринтера

Гель для УЗИ

5.2.2 Электрокардиограф – предназначен для регистрации ЭКГ пациентов.

Кардиограф оснащен встроенным цветным жидкокристаллическим дисплеем, позволяющим оценить качество волн, а также проводить мониторинг 12-ти регистрируемых отведений длительный промежуток времени, экономя бумагу.

Интерфейс полностью русифицирован.

Кардиограф оснащен полноценной буквенно-цифровой клавиатурой.

Аппарат автоматически оценивает состояние электродов.

Термопринтер может выводить на печать от 3 до 12 отведений.

Принтер сам печатает миллиметровую решетку, что позволяет использовать простую бумагу.

При записи кардиограф генерирует звук пишущего пера, который позволяет оценить качество записи на расстоянии.

Кардиограф может сохранять в памяти до 40 зарегистрированных ЭКГ по 12 отведениям и до 3000 ЭКГ при подключении дополнительной карты памяти (опция).

Кардиограф также может передавать данные через встроенный USB порт на РС или другие кардиографы.

Батарейное питание обеспечивает автономную работу кардиографа до 30 минут.

Технические характеристики

- Регистрируемые отведения ЭКГ: 12 стандартных отведений + отведение Кабрера

- Цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю 5,7”, с разрешением 320 х 240 точек

- Отображаемая информация: 12 отведений ЭКГ, информация о больном (ФИО, пол, возраст, номер амбулаторной/стационарной карты), настройки записи, режим работы, ЧСС, сообщения об ошибках, отсоединении электродов, наводках.

- Термопринтер:

разрешение 8 точек/мм

регистрация 3, 4, 6, 12 каналов, скорость записи 5, 10, 12,5, 25, 50 мм/с

- Режим записи: автоматический, ручной, периодический

- В комплекте лента диаграммная – 2 рулона.

5.2.3 Весы электронные для новорожденного

Техническая характеристика:

Предел взвешивания, кг 15

Дискретность показаний(в интервале взвешивания)

1 г. (от 0,04 до 3,0 кг)

2 г. (от 3,0 до 6,0 кг)

5 г. (от 6,0 до 15,0 кг)

Время измерения, не более 2 сек.

Габаритные размеры 310х590х180 мм

Масса 5 кг

Напряжение сети питания 220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность 15 Вт

5.2.4 Весы-ростомер для взрослых

Наибольший предел взвешивания, кг - 250

Дискретность, г - 50

Функции: тарирование, удержание, вычисление индекса массы тела, переключение кг/фунт

Ролики для перемещения весов

Питание - сеть/ адаптер

Размеры, мм (ШхВхД) - 360х1330х686

Размеры платформы, мм (ШхВхД) - 350х84х360

Вес, кг - 20,5

Ростомер:

Диапазон измерения, мм - 110 - 200

Дискретность, мм - 1

- 5.2.5 Укладка неотложной медицинской помощи – предназначена для оказания первой медицинской помощи пациентам

5.2.6 Фонендоскоп

5.2.7 Сантиметровая лента

- 5.2.8 Портативный ноутбук с принтером

5.2.9 Стеллажи для хранения медицинской документации

- 5.2.10 Аптечка с набором медикаментов, тонометр, термометр

- 5.2.11 Бактерицидная лампа, рециркуляторного типа, мощность – 30Вт

- 5.2.12 Стол, стул пациента складной, кресло на колесах с газлифтом

- 5.2.13 Медицинская кушетка

- 5.3 Кабинет репродуктивного здоровья (акушера-гинеколога, уролога)

5.3.1 Кресло гинекологическое электромеханическое

Кресло предназначено для размещения на нем пациента во время гинекологических, урологических осмотров и обследований, проведения лечебных процедур, различных манипуляций и хирургических вмешательств.

Уникальная конструкция позволяет врачу превращать кресло в кушетку для общего осмотра, в стол для УЗ исследований или малых операций. Кресло снабжено 2-мя электродвигателями, обеспечивающими подъем от 55 до 95 см и регулировку наклона ложа от -5 до 30 градусов. Комплектуется регулируемым по высоте и повороту подлокотником.

Технические характеристики:

Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие

Лежак: поролон, кожзаменитель. Поставляется в собранном виде

Габаритные размеры Д - 1850. Ш - 900. В - 550-950

5.3.2 Стерилизатор суховоздушный

Объем рабочей камеры, л - 20

Режимы работы стерилизатора:
Дезинфекция: температура, °С - 120
                         время, мин - 45
Стерилизация I: температура, °С - 180
                           время, мин - 60
Стерилизация II: температура, °С - 160
                             время, мин - 150

Дополнительный режим: температура, °С - 50…200
                                           время, мин - 1…999

Наличие системы принудительного охлаждения

Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере, °С, не более ±3

Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 55

Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры 60°С, мин, не более 40

Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина х глубина х высота 329х219х275

Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более: ширина х глубина х высота 640х420х415

Масса, кг, не более 35

Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5

Питание 220В/50Гц

Температура окружающей среды при эксплуатации, °С  10… 35

5.3.3 Набор врача акушера-гинеколога

Комплектация:

| № | Наименование изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кипятильник дезинфекционный | 1 |
| 2 | Зеркало влагалищное по Куско № 1 | 10 |
| 3 | Зеркало влагалищное по Куско № 2 | 20 |
| 4 | Зеркало влагалищное по Куско № 3 | 10 |
| 5 | Зеркало влагалищное по Симсу № 3 | 10 |
| 6 | Зеркало-подъемник влагалищное по Отто № 2 | 10 |
| 7 | Зонд маточный | 2 |
| 8 | Катетер уретральный металлический изогнутый, женский № 17 | 1 |
| 9 | Комплект катетеров уретральных женских полимерных | 1 |
| 10 | Корнцанг изогнутый | 1 |
| 11 | Корнцанг прямой | 1 |
| 12 | Лента сантиметровая | 1 |
| 13 | Ложка гинекологическая двухсторонняя | 20 |
| 14 | Ножницы с одним острым концом, прямые, 140мм | 1 |
| 15 | Ножницы тупоконечные прямые, 170мм | 1 |
| 16 | Перчатки хирургические резиновые | 40 пар |
| 17 | Пинцет анатомический общего назначения 250х2,5 | 1 |
| 18 | Пинцет анатомический общего назначения 150х2,5 | 2 |
| 19 | Пинцет гинекологический | 1 |
| 20 | Пинцет хирургический общего назначения 150х2,5 | 1 |
| 21 | Стекло предметное 76х26 | 100 |
| 22 | Стетоскоп акушерский деревянный | 1 |
| 23 | Шпатель гинекологический | 1 |
| 24 | Крючок для удаления ВМК | 1 |
| 25 | Зеркала одноразовые Куско (размеры M.L.S.) | 30 |

5.3.4 Видеокольпоскоп

Особенности

- Высококачественная видеосистема с возможностью архивирования данных изображений (при работе с ПК)

- Естественная цветопередача

- Современная оптроника – объектив с большим фокусным расстоянием и боковой бестеневой источник освещения.

- Простота управления фокусным расстоянием объектива (zoom): увеличение изображения в диапазоне Х30 ~ х80

Электропитание - переменное напряжение 90~130В или переменное напряжение 180~260 В 47~63 Гц

ПЗС-матрица камеры 1/3” (ПЗС)

Разрешающая способность 410000 пикселей

Эффективное поле зрения 752 x 582

Стандарт видео NTSC/PAL

Разрешение фотоснимков 768(в) х 434(г) (NTSC) / 752(в) х 582(г) (PAL)

Обработка сигнала - цифровая (DSP)

Горизонтальное разрешение на выходе 480 ТВ-линий

Баланс белого AWB - Автоматическая

Цветные фильтры - Зеленый фильтр

Мин.освещенность - 2 люкс

Лампа - Галогенная лампа 100Вт/12В

Цветовая температура 3400° К

Уровень освещенности - Регулируемый (0-100Вт)

Выходной сигнал - Композитный-1 S-Video-1

Кабель камеры – Электропровод оптоволоконный (2 м)

Оптическое увеличение 10х-30х

Габариты, мм 209(ш) х 250(г) х 101(в)

Комплект поставки

Цифровая видеокамера

Источник света с оптоволоконным проводом (световодом)

Линза для видеокамеры

Набор кольпоскопических насадок-ограничителей

Зеленый фильтр

Тележка

Держатель камеры

5.3.5 Весы-ростомер для взрослых

Наибольший предел взвешивания, кг - 250

Дискретность, г - 50

Функции: тарирование, удержание, вычисление индекса массы тела, переключение кг/фунт

Ролики для перемещения весов

Питание - сеть/ адаптер

Размеры, мм (ШхВхД) - 360х1330х686

Размеры платформы, мм (ШхВхД) - 350х84х360

Вес, кг - 20,5

Ростомер:

Диапазон измерения, мм - 110 - 200

Дискретность, мм – 1

5.3.6 Аппарат электрохирургический высокочастотный

Применение: дерматология, офтальмология, амбулаторно-поликлиническая хирургия, плановая гибкая и жесткая эндоскопия, амбулаторная гинекология

Активация режимов работы: одноклавишной педалью или держателем монополярных электродов с кнопками управления

Выбор режимов работы и регулировка мощности осуществляется при помощи поворотной ручки

Максимальная мощность – 80 Вт

Питание - 180-250 В /50/60 Гц

Габаритные размеры - 300*100*210 мм

Вес - 1,5 кг

Режимы работы (4 монополярных и 1 биполярный) и максимальная выходная мощность:

ЧИСТОЕ (чистое резание без коагуляции) - 80 Вт

СМЕСЬ (резание с коагуляцией) – 80 Вт

МОНО-КОАГ (мягкая плавная коагуляция) – 80 Вт

СПРЕЙ (бесконтактная коагуляция) – 80 Вт

БИ-КОАГ (биполярная коагуляция) – 80 Вт

Комплектация:

ВЧ-электрохирургический блок

Одноклавишная педаль

Держатель нейтрального электрода

Держатель биполярных электродов-пинцетов

Держатель монополярных электродов

Электрод-шар с изоляцией, 4мм, 6 мм, 8 мм

Электрод-нож с изоляцией

Электрод-игла с изоляцией

Электрод-петля с изоляцией, 5 мм и 10 мм

Электрод-конизатор, 16 мм и 20 мм

Электрод-крючок с изоляцией

Пинцет прямой длиной (мм): 190, 250

Нейтральный электрод

5.3.7 Сантиметровая лента

5.3.8 Бактерицидная лампа, рециркуляторного типа, мощность – 30Вт

5.3.9 Стетофонендоскоп

5.3.10 Светильник бестеневой медицинский передвижной

5.3.11 Инструментальный столик

5.3.12 Архив микропрепаратов

- 5.3.13 Портативный ноутбук с принтером

5.3.14 Стол, стул пациента складной, кресло на колесах с газлифтом

5.3.15 Медицинская кушетка

- 5.4 Кабинет стоматолога

- 5.4.1 Стоматологическая установка

- нижняя подача инструмента, на 3 инструмента (с возможностью подключения 4-го)

- Базовая комплектация стоматологической установки:

- Кресло пациента стоматологической установки:

- Электромеханическое 24V

- Джойстик управления на основании кресла

- Управление сенсорное с модуля врача и ассистента

- Магнитный подголовник

- 3 программируемых положения

- Автоматический возврат в нулевое положение

- Откидной подлокотник

- Антибактериальное бесшовное покрытие

- Модуль врача стоматологической установки:

- Пантограф с механической фиксацией нагрузки

- Сенсорный блок управления креслом и плевательницей

- Негатоскоп

- Водо-воздушный спрей

- Верхняя/нижняя подача инструментов

- Гидроблок стоматологической установки:

- Поворотный на 90

- Керамическая плевательница

- Кран наполнения стакана и смыва плевательницы

- Система чистой воды

- Водонагреватель

- Модуль ассистента стоматологической установки:

- Пылесос

- Слюноотсос

- Водо-воздушный спрей

- Сенсорный блок управления креслом и плевательницей

- Светильник  бестеневой - 2 положения 7000/15000 Люкс

- Система гибкого позиционирования

- Напряжение/мощность 12V/75W

- Стул врача

Компрессор: безмасленый, объём ресивера не менее 10 л, давление не менее 4,5 - 6,0 бар, уровень шума не более 45 Дб.

Комплект стоматологических наконечников:

Турбинный наконечник (частота вращения не менее 300 тыс. об/мин)

Прямой наконечник на микромотор (частота вращения  40 тыс. об/мин)

Угловой наконечник на микромотор (частота вращения  40 тыс. об/мин)

Микромотор (частота вращения 40 тыс. об/мин)

Расходные материалы

- 5.4.2 Инструментальный столик

5.4.3 Стерилизатор суховоздушный

Объем рабочей камеры, л - 20

Режимы работы стерилизатора:
Дезинфекция: температура, °С - 120
                         время, мин - 45
Стерилизация I: температура, °С - 180
                           время, мин - 60
Стерилизация II: температура, °С - 160
                             время, мин - 150

Дополнительный режим: температура, °С - 50…200
                                           время, мин - 1…999

Наличие системы принудительного охлаждения

Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере, °С, не более ±3

Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 55

Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры 60°С, мин, не более 40

Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина х глубина х высота 329х219х275

Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более: ширина х глубина х высота 640х420х415

Масса, кг, не более 35

Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5

Питание 220В/50Гц

Температура окружающей среды при эксплуатации, °С  10… 35

- 5.4.5 Стерильная камера для инструментов – предназначена для хранения предварительно простерилизованных стоматологических инструментов с целью предотвращения их вторичного обсеменения микроорганизмами.

- Принцип работы камеры должен быть основан на бактерицидном действии ультрафиолетового света длиной волны 253,7 нм.

- Лампа не должна продуцировать озон. Средний срок службы лампы – не менее 8000 часов (под средним сроком службы лампы понимается суммарное время работы, за которое мощность излучения лампы уменьшится не более чем на 20%).

- Расположение инструментов внутри камеры должно позволять видеть рабочие поверхности. Вместимость должна быть достаточна для проведения смешанного приема непрерывно на протяжении 24 часов. Обеспечение сохранения стерильности невостребованного инструмента до семи суток. Крышка камеры в положении "Закрыто" не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту.

- Крышка камеры в положении "Открыто" обеспечивает безопасный для персонала доступ к стерильному инструменту. Крышка камеры устроена так, что при ее открытии или закрытии не происходит перемешивания стерильного воздуха, находящегося внутри камеры, и нестерильного, находящегося снаружи.

- 5.4.6 Набор стоматологических инструментов

| № | Наименование инструментов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боры алмазные | шт | 20 |
| 2 | Головки алмазные стоматологические для турбинного наконечника (комплект) | шт | 10 |
| 3 | Головки фасонные шлифовальные для прямого наконечника (комплект) | шт | 10 |
| 4 | Головки фасонные шлифовальные для углового наконечника (комплект) | шт | 10 |
| 5 | Зонд зубной изогнутый | шт | 20 |
| 6 | Игла корневая 100 шт | уп | 1 |
| 7 | Инструменты для пломбирования зубов вкладками (комплект) | шт | 10 |
| 8 | Инструменты для снятия зубных отложений (комплект) | шт | 1 |
| 9 | Каналорасширители прямые | шт | 10 |
| 10 | Каналорасширители угловые | шт | 30 |
| 11 | Каналонаполнитель д/угл. наконечника | шт | 50 |
| 12 | Каналонаполнитель прямой | шт | 10 |
| 13 | Набор штифтов внутриканальных для пломбирования | наб | 1 |
| 14 | Шпатель стоматологический для цемента двусторонний | шт | 20 |
| 15 | Пульпоэкстракторы длинные /уп-100 шт/ | уп | 1 |
| 16 | Пульпоэкстракторы короткие /уп-100 шт/ | уп | 10 |
| 17 | Пинцет зубной изогнутый | шт | 10 |
| 18 | Наконечник турбинный 4-х канальный | шт | 2 |
| 19 | Стекло для замешивания без лунок | шт | 10 |
| 20 | Зеркало стоматологическое | шт | 20 |
| 21 | Гладилка серповидная | шт | 10 |
| 22 | Экскаватор стоматологический (комплект) | шт | 10 |
| 23 | Ручка для стоматологического зеркала | шт | 20 |
| 24 | Штопфер-гладилка | шт | 10 |
| 25 | Лотки для инструментов | шт | 20 |
| 26 27 28 | Набор щипцов для удаления зубов Слюноотсос Н-файлы | шт шт уп | 10 1 уп(100шт) 1 |

- 5.4.7 Бактерицидная лампа, рециркуляторного типа, мощность – 30 Вт

- 5.4.8 Стол, стул пациента складной, кресло на колесах с газлифтом

- 5.5 Кабинет хирурга (ларинголога, офтальмолога)

- 5.5.1 Набор хирургической амбулаторной помощи

- Состав набора

| - № | - Наименование изделия | - Кол-во |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Кипятильник дезинфекционный | - 1 |
| - 2 | - Зажим для захватывания кишечной стенки | - 4 |
| - 3 | - Зажим к/о 1х2 зубый зубчатый прямой №2 | - 4 |
| - 4 | - Зажим к/о зубчатый изогнутый №1 | - 6 |
| - 5 | - Зажим к/о зубчатый прямой №2 | - 4 |
| - 6 | - Зажим к/о типа «Москит» зубчатый изогнутый | - 6 |
| - 7 | - Иглодержатель, 200 мм | - 2 |
| - 8 | - Иглодержатель, 250 мм | - 2 |
| - 9 | - Иглы атравматические | - 20 |
| - 10 | - Иглы хирургические | - 60 |
| - 11 | - Игольник | - 1 |
| - 12 | - Катетер уретральный (мужской, женский) | - 12 |
| - 13 | - Корнцанг изогнутый | - 2 |
| - 14 | - Корнцанг прямой | - 2 |
| - 15 | - Крючок хирургический | - 4 |
| - 16 | - Лопатка Буяльского д/оттеснения внутренностей | - 1 |
| - 17 | - Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм | - 4 |
| - 18 | - Ножницы тупоконечные в/и, 140 мм | - 3 |
| - 19 | - Ножницы тупоконечные в/и, 170 мм | - 3 |
| - 20 | - Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | - 4 |
| - 21 | - Пинцет анатомический, 150 мм | - 3 |
| - 22 | - Пинцет анатомический, 200 мм | - 3 |
| - 23 | - Пинцет хирургический, 150 мм | - 3 |
| - 24 | - Пинцет хирургический, 200 мм | - 3 |
| - 25 | - Распаторы | - 3 |
| - 26 | - Ручка скальпеля, 130мм | - 2 |
| - 27 | - Съемные лезвия | - 40 |

- 5.5.2 Столик инструментальный

- 5.5.3 Операционный столик

- 5.5.4 Светильник бестеневой медицинский передвижной

- 5.5.5 Прямой офтальмоскоп

- Технические характеристики:

- Непосредственная офтальмоскопия

- Шесть различных апертур для общих и специальных исследований:

- - маленький круг для уменьшения зрачкового рефлекса;

- - точка фиксации для установления центральных и эксцентрических фиксаций;

- - полукруг для уменьшения зрачкового рефлекса в узких зрачках;

- - сетка для топографического определения изменений в сетчатке;

- - большой круг – бескрасный (зеленый) для исследования глазного дна.

- - щель для диагностики повреждений и опухолей.

- Колесо регулировки корригирующих линз от + 20 до – 20 дптр.

- Галогенная лампа 2.5 В или 3.5 В

- Регулируемая яркость света

- Асферическая оптика

- Замок "CLIC"

- 5.5.6 Автоматический проектор знаков

Проектор знаков позволяет проецировать 30 слайдов. Частота смены кадров 0,03 секунды. Дополнительно 3х5 слайдов с широким проекционным размером (330х270) для быстрого и эффективного тестирования. Прибор имеет пульт дистанционного управления.

Технические характеристики

Рефракционное расстояние - от 2,9 до 6.1 метра

Проекционное увеличение - 30х (для рефракционного расстояния 5 м)

Проекционный размер - 330х270 мм, диам. 300 мм (для рефракционного расстояния 5 м)

Количество тестов - 30

Скорость смены маски - 1 кадр / 0,03 сек

Количество масок - полностью открытая – 1, горизонтальная - 5, вертикальная - 8, одиночная - 21, красно-зеленая - 1

Скорость смены маски - 1 кадр/ 0,02 сек

Длина программы  - 2 типа, Максимальная – 30 шагов

Проекционная лампа - 12 вольт 50 ватт, галогеновая лампа

Механизм автовыключения - после 10 минут

Потребляемая мощность - 80 ВА

Габаритные размеры - 226 (ширина)х 300 (глубина)х 245 (высота)

Вес - 6 кг

- 5.5.7 Таблицы для исследования цветоощущения

- 5.5.8 Щелевая лампа

Микроскоп

Класс оборудования	Галилеевский

Параметры объектива 0.75X, 1.2X, 1.85X

Параметры окуляр	13.5X

Возможное увеличение 10X, 16X, 25X

Ширина поля зрения 21.5, 13, 8 мм

Возможности смены увеличения -	3-ступенчатый барабанный переключатель

Функция диоптрийной коррекции окуляров ±5D

Изменение РЦ 43 - 80 мм

Технические характеристики осветителя

Расположение горизонтальное

Размер световой щели по ширине	0 - 14 мм

Размер световой щели по длине 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм

Размер диафрагмы 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм

Используемые светофильтры - синий, зеленый, ИК

Возможное вращение щели	0° - 180°

Возможный наклон щели 0° - 20°

Используемая лампа	6V / 20W

Функция регулировки яркости - плавная, расположена на блоке питания

Функция перемещения подвижного основания

Горизонтальное перемещение вперед – назад 72 мм

Горизонтальное перемещение влево – вправо 100 мм

Вертикальное перемещение 30 мм

Точное горизонтальное перемещение 24 мм

Лицевой упор

Перемещение прибора по вертикали 70 мм

Функция фиксационной метки - при помощи светодиода

Необходимое электропитание 220V, 50/60Hz

Масса не более 21 кг

Комплектация: предохранители, защитный чехол, запасная лампа, защитный дыхательный экран, бумага для подбородника, столик электроподъемный, рукоятки для пациента, Линза Руби, тест-экран, аппланационный тонометр, окуляры 18X

- 5.5.9 Набор врача оториноларинголога

| № | Наименование изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Носовые зеркала | - 20 |
| - 2 | - Аденотом №3 | - 1 |
| - 3 | - Аденотом №5 | - 1 |
| - 4 | - Воронка ушная никелир. №2 | - 10 |
| - 5 | - Воронка ушная никелир. №3 | - 10 |
| - 6 | - Выкусыватель гортанный детский прямой | - 1 |
| - 7 | - Зонд ушной пуговчатый Воячека | - 3 |
| - 8 | - Зонд носовой пуговчатый Воячека | - 3 |
| - 9 | - Зонд носовой с навивкой | - 3 |
| - 10 | - Зонд ушной с навивкой | - 3 |
| - 11 | - Игла д/пункции и дренирования гайморовой полости | - 1 |
| - 12 | - Игла Куликовского для прокола гайморовой полости | - 5 |
| - 13 | - Канюля для промывания аттика д.1,5 мм | - 2 |
| - 14 | - Канюля для промывания гайморовой полости | - 2 |
| - 15 | - Ложка ушная двухсторонняя острая | - 2 |
| - 16 | - Ложка для придаточных пазух носа мягкая | - 1 |
| - 17 | - Ложка-распатор | - 1 |
| - 18 | - Нож для операций в полости рта и носа | - 2 |
| - 19 | - Нож для резекции носовой перегородки по Балленджеру | - 1 |
| - 20 | - Петля полипная гортанная (комплект) | - 1 |
| - 21 | - Петля полипная носовая (комплект) | - 2 |
| - 22 | - Петля полипная ушная (комплект) | - 1 |
| - 23 | - Пинцет ушной штыковидный | - 2 |
| - 24 | - Стамеска Воячека желобоватая шир. 8 мм | - 1 |
| - 25 | - Скальпель ушной серповидный №1 | - 3 |
| - 26 | - Скальпель ушной серповидный №2 | - 3 |
| - 27 | - Ножницы для резекции носовой перегородки | - 1 |
| - 28 | - Шпатель для языка | - 20 |
| - 29 | - Шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин | - 1 |

- 30    Шприц Жане                                                                                                                   2

- 31    Груша                                                                                                                              1

- 32    Настольная лампа                                                                                                          1

- 33    Трахиотомические трубки(№3,4,5)                                                                              5

5.5.10 Набор офтальмолога

# Набор для офтальмохирургии

## Состав набора

| № п/п | Наименование инструмента | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Векоподъемник 14х13 мм | 1 |
| 2. | Векорасширитель с опорами на надбровные дуги правый, левый (комплект) | 1 |
| 3. | Долото с рифленой ручкой плоское 4 мм | 1 |
| 4. | Долото с рифленой ручкой плоское 6 мм | 1 |
| 5. | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» глазной прямой | 2 |
| 6. | Зонд конический для слезного канала № 1 | 1 |
| 7. | Зонд конический для слезного канала № 2 | 1 |
| 8. | Зонд конический для слезного канала № 3 | 1 |
| 9. | Зонд цилиндрический для слезного канала № 3–4 | 1 |
| 10. | Игла (нож) для удаления инородных тел из роговицы 120х3,5 | 3 |
| 11. | Иглодержатель глазной с фиксатором для пальца | 1 |
| 12. | Иглы тупые для промывания слезного канала (комплект) | 1 |
| 13. | Инструмент Шоттера для удаления инородных тел из роговицы | 3 |
| 14. | Крючок глазной для радужной оболочки | 1 |
| 15. | Крючок глазной четырехзубый острый | 2 |
| 16. | Крючок для оттягивания глазных мышц | 1 |
| 17. | Ложка глазная острая малая | 1 |
| 18. | Молоток хирургический металлический с накладкой | 1 |
| 19. | Ножницы глазные остроконечные вертикально изогнутые 113 мм | 4 |
| 20. | Ножницы глазные тупоконечные вертикально изогнутые 113 мм | 3 |
| 21. | Ножницы микрохирургические по Ваннасу изогнутые | 1 |
| 22. | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые 140 мм | 1 |
| 23. | Петля хрусталиковая по Веберу | 1 |
| 24. | Пинцет анатомический глазной прямой 100х0,6 | 3 |
| 25. | Пинцет глазной фиксационный 100х4,2 | 1 |
| 26. | Пинцет для радужной оболочки изогнутый с зубцом 101х0,5 | 1 |
| 27. | Пластинка для операций на веках | 1 |
| 28. | Ранорасширитель для операций на слезном мешке изогнутый | 1 |
| 29. | Скальпель глазной брюшистый малый 130х20 | 2 |
| 30. | Шпатель глазной желобовидный изогнутый немагнитный | 2 |

5.5.11 Бесконтактный компьютеризированный глазной тонометр

Бесконтактный компьютерный тонометр с TV-монитором высокого разрешения 
Управление с помощью джойстика 
Автоматическое выделение зрачка на экране рамкой 
Встроенный термопринтер 
Два диапазона измерений 0-30 мм. рт. ст. и 0-60 мм. рт. ст. 
Время измерения: 3 мсек 
Рабочая дистанция 11 мм 
Режим работы: автоматический или ручной 
Индикация ошибок при слабом сигнале 
Рабочая температура от +10 до +40 градусов 
Размеры 272 мм (ширина) - 505 мм (глубина) - 430~458 мм (высота)

5.5.12 Набор пробных очковых линз

Вершинная  рефракция  линз,  дптр.:

стигматических линз от -13...+13

астигматических линз от -4...+4

скрещенных цилиндров ±0,5

Интервалы рефракции линз, дптр:

Стигматических линз:

- до 0,5                              0,25

- от 0,5 до 1                      0,25

- от 1 до 3                          0,5

- от 3 до 4                           1

- от 4 до 6                           1

- от 6 до 8                           1

- от 8 до 10                         1

- от 10 до 16                       3

- свыше 16                          -

Астигматических  линз

- до 0,5                                0,25

- от 0,5 до 1                        0,25

- от 1 до 2                            0,5

- от 2 до 4                             1

- от 4 до 6                             -

Призматическое действие призм, град - от 1 до 15

Размер отверстий диафрагм, мм:

диафрагма диаметром, мм   3

щелевая диафрагма диаметром, мм    -

Габариты, мм - 432х385х88

Масса, кг - 4

5.5.13 Стерилизатор суховоздушный

Объем рабочей камеры, л  - 20

Режимы работы стерилизатора:

Дезинфекция: температура, °С - 120

время,  мин - 45

Стерилизация I: температура, °С - 180

время, мин - 60

Стерилизация II: температура, °С - 160

время, мин - 150

Дополнительный режим: температура, °С - 50…200

время, мин - 1…999

Наличие системы принудительного охлаждения

Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере, °С, не более ±3

Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 55

Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры 60°С, мин, не более 40

Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина х глубина х высота 329х219х275

Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более: ширина х глубина х высота 640х420х415

Масса, кг, не более 35

Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5

Питание 220В/50Гц

Температура окружающей среды при эксплуатации, °С 10… 35

- 5.5.14 Ректоскоп

Ректоскоп с волоконным световодом смотровой предназначен для диагностики заболеваний прямой и нижнего отдела сигмовидной кишок. Применяется в хирургических, терапевтических, инфекционных отделениях больниц, а также в кабинетах поликлиник.

Видимое увеличение лупы для объекта, расположенного на расстоянии 300 мм от её объектива - не менее 2х.

Освещенность поля зрения на расстоянии 25 мм от торца волоконного световода тубусов при передачи света от галогенового осветителя 150 Вт через световодный кабель диаметром 5 мм:

тубусы диаметром 15 мм - освещенность не менее 20 000 лк;

тубусы диаметром 20 мм - освещенность не менее 10 000 лк;

Комплектация:

Тубус диаметр 15 мм, длина 200 мм - 1 шт.;

Обтуратор к тубусу диаметр 15 мм, длина 200 мм - 1 шт.;

Тубус диаметр 20 мм, длина 300 мм - 2 шт.;

Обтуратор к тубусу диаметр 20 мм, длина 300 мм - 2 шт.;

Лупа - 1 шт.;

Ватодержатель - 2 шт.;

Крышка защитная - 1 шт.;

Нагнетатель - 1 шт.;

Ручка - 1 шт.;

Втулка переходная к кабелю - 3 шт.;

Галогеновый осветитель с световодным кабелем.

- 5.5.15 Ректальное зеркало

- 5.5.16 Перевязочный стол

- 5.5.17 Негатоскоп

- 5.5.18 Транспортные шины для иммобилизации

- 5.5.19 Рефлектор лобный

- 5.5.20 Портативный ноутбук с принтером

- 5.5.21 Бактерицидная лампа, рециркуляторного типа, мощность – 30Вт

- 5.5.22 Стол, стул пациента складной, кресло на колесах с газлифтом

- 5.5.23 Медицинская кушетка

- 5.6. Рентгенкабинет

- 5.6.1 Передвижной рентгеновский аппарат

Технические характеристики:

1. Штативное устройство

Максимальная длина плеча 1091 мм

Минимальное расстояние источник – приемник 489 мм

Максимальное расстояние источник – приемник 1997 мм

Минимальный радиус поворота 977 мм

2. Коллиматор

Тип диафрагмы - прямоугольная, регулируемая, с подсветкой

Управление диафрагмой - ручное

3. Рентгеновская трубка

Тип анода - неподвижный

Размер фокусного пятна 0,6/1,5 мм

Защита трубки от перегрузки

4. Высокочастотный генератор

Мощность 3,3 кВт

Рабочая частота 40 кГц

Максимальный анодный ток 70 мА

Диапазон напряжения 40÷110 кВ

Максимальное значение мАс  320 мА·с

5. Режимы работы

Анатомическое программирование 40 программ

Режим установки параметров при рентгенографии - двухточечный (кВ, мА·с)

Интерфейс пользователя  - эргономичный пульт управления, с отображением установленных параметров и длительности экспозиции на алфавитно-цифровом дисплее

Включение излучения (в т.ч. дистанционное) - Дистанционная кнопка включения, длина кабеля не менее 4 м

Количество кассет в кассетодержателе - 4

Безопасность:

Микропроцессорная самодиагностика аппарата

Контроль минимальных и максимальных значений силы тока

Контроль максимального времени экспозиции

Контроль за температурой разогрева моноблока

Контроль минимальных и максимальных значений напряжений и силы тока рентгеновской трубки

Контроль цепи высокого напряжения

Класс защиты - класс 1 тип В согласно EN 60601 § 5

Электропитание 230 В  10%, 50/60 Гц, розетка с заземлением

Размеры ДхШхВ - 1259 мм х 734 мм х 1467 мм

Вес 130 кг

5.6.2 Система цифровой рентгенографии

### Принцип действия

Работа системы основана на фиксации пространственного рентгеновского изображения на специальном экране (пластине), покрытом запоминающим люминофором, и последующем считывании и обработке этого изображения сканирующей системой. Процесс считывания изображения осуществляется лазером, световой пучок которого сканирует поверхность экрана в растровой последовательности. Возбужденный в каждой точке экрана свет фокусируется и трансформируется в электрический сигнал с помощью специальной оптической системы и фотоумножителя.

### Конструкция

Система представляет собой специальное устройство, состоящее из управляющего компьютера с монитором, системы считывания люминофорных экранов и набора кассет, снабженных сменными экранами высокой разрешающей способности.

Качество изображения

Пространственное разрешение изображения до  8,4 пиксел/мм

Яркостная характеристика 4096 оттенков серого (12 бит/пиксел)

Производительность
Производительность составляет более 41 кассеты в час (для формата 35х43 см).

Полностью обработанное изображение доступно для просмотра менее через 63 сек с момента подачи в считыватель кассеты с люминофорным экраном (для формата 35х43 см).

### Пользовательские функции системы

-  Предварительный просмотр изображения на управляющем компьютере системы.

-  Запись изображения на CD/DVD диски.

-  Сохранение изображений в электронном архиве.

-  Печать изображений на лазерных мультиформатных камерах.

Программное обеспечение

Управление считывателем

-Ввод демографических данных пациента.

-Обработка изображений в зависимости от исследуемого органа.

-Визуализация изображений, управление яркостью контрастом, инверсия, масштабирование, поворот, измерения.

-Расширение фотографической широты снимка при сохранении контраста мелких деталей (одновременная визуализация мягких тканей и мелких деталей костных структур и.т.д.).

- Графические  аннотации на изображении.

- Усиление резкости (подчеркивание границ).

- Снижение уровня шумов на изображении.

Габаритные размеры: высота 34 см, ширина: 73 см, глубина: 65,0 см

Вес: 40 кг

Сеть - 10 Base/100 BaseT

Разрешение по шкале серого 4096 (12бит/пиксел)

Возможные размеры кассет: 35х43см, 35х35см, 25х30см, 25х20см, 24x30 см

Разрешающая способность: 35х43см - 2,5 пар линий/мм, 35х35см - 3,5 пар линий/мм, 25х30см - 3,5 пар линий/мм, 25х20см - 4,2 пар линий/мм, 24x30см  - 3,5 пар линий/мм

Рабочее напряжение 220-240В, 50/60 Гц, 5А

Комплект поставки:

Сканирующая система (без стола), программное обеспечение для обработки изображений,  кассеты с экранами 35х43 см (2 шт);  портативный компьютер управления и обработки изображения

5.6.3 Вертикальная стойка снимков настенного крепления

Буки с кассетодержателем, размер используемых кассет 13х18 до 35х43 см

Вертикальное перемещение (расстояние: центр пленки – пол) 1500 мм (400-1900 мм)

Размеры (высота х ширина х глубина) 2 170 мм х 625 мм х 375 мм

Вес 140 кг

- 5.6.4 Портативный ноутбук с принтером

- 5.6.5 Тележка-каталка с регулируемым подъемом

- 5.6.6 Бактерицидная лампа, рециркуляторного типа, мощность – 30Вт

- 5.6.7 Стол, стул пациента складной, кресло на колесах с газлифтом

- 6. Аптечный пункт

- Аптечное оборудование:

- -Холодильная камера для хранения лекарственных средств

- -Шкаф для хранения медикаментов

- -Стол-прилавок

- Кресло на колесах с газлифтом

- 7. Ведомость – комплектация

| - № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Шасси | шт. | 1 |
| - 2 | Полуприцеп | шт. | 1 |
| - 3 | Кузов-фургон 14750х2800х2000 мм | шт. | 1 |
|  | - Системы жизнеобеспечения |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
| 4 | Электрогенератор не менее 10 кВт, бензин | шт. | 1 |
| 5 | Преобразователь напряжения 220/24В, 1,5 кВт | шт. | 1 |
| 6 | Инвертор 24/220В, 1 кВт | шт. | 1 |
| 7 | Зарядное устройство для аккумуляторов | шт. | 1 |
| 8 | Кабель для подключения внешнего электропитания герметичный 25м | шт. | 1 |
| 9 | Электросеть 24В | шт. | 1 |
| 10 | Аккумулятор 190 Ач | шт. | 2 |
| 11 | Электросеть 220В | шт. | 1 |
| 12 | Щит электропитания и автоматической защиты | к-т | 1 |
| 13 | Система заземления | к-т | 1 |
| 14 | Комплект розеток и выключателей | к-т | 1 |
| 15 | Система передачи данных (локальная компьютерная сеть) | к-т | 1 |
|  | Система вентиляции, отопления, кондиционирования |  |  |
| 16 | Система отопления | к-т | 1 |
| 17 | Система кондиционирования | к-т | 1 |
| 18 | Система вентиляции приточная | к-т | 1 |
| 19 | Система вентиляции вытяжная | к-т | 1 |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 20 | Емкость для воды не менее 400л (нержавеющая сталь) | шт. | 1 |
| 21 | Тумба – мойка с раковиной | шт. | 2 |
| 22 | Насос для подачи воды | шт. | 1 |
| 23 | Система слива | к-т | 1 |
| 24 | Электроводонагреватель накопительный 10л, нержавеющая сталь | шт. | 1 |
| 25 | Система трубопроводов, краны, фитинги, фильтры для воды, система слива | к-т | 2 |
|  | Освещение |  |  |
| 26 | Светильники люминесцентные дневного света 220В | к-т | 1 |
| 27 | Светильники дежурного освещения 24В | к-т | 1 |
|  | Мебель |  |  |
| 28 | Шкаф для одежды персонала | шт. | 1 |
| 29 | Шкаф для одежды пациентов | шт. | 1 |
| 30 | Шкаф навесной | шт. | 5 |
| 31 | Стол-тумба | шт. | 2 |
| 32 | Стол рабочий | шт. | 6 |
| 33 | Стол-тумба для электрооборудования | шт. | 1 |
| 34 | Кресло врача на колесах с газлифтом | шт. | 7 |
| 35 | Стул пациента складной | шт. | 6 |
| 36 | Сидение для ожидания откидное | шт. | 4 |
| 37 | Диван-рундук 4-х местный | шт. | 1 |
| 38 | Медицинская кушетка | шт. | 4 |
|  | Дополнительное оборудование |  |  |
| 39 | Трапы входные с поручнями | к-т | 1 |
| 40 | Опоры винтовые механические | шт. | 4 |
| 41 | Огнетушители с кронштейном | шт. | 5 |
| 42 | Часы настенные | шт. | 1 |
| 43 | Знак аварийной остановки | к-т | 1 |
| 44 | Аптечка автомобильная | шт. | 1 |
| 45 | Комплект эксплуатационной документации | к-т | 1 |
| 46 | Комплект документов для регистрации в органах дорожной полиции | к-т | 1 |
| 47 | Аптечка автомобильная | шт. | 1 |
| 48 | Комплект эксплуатационной документации | к-т | 1 |
| 49 | Комплект документов для регистрации в органах дорожной полиции | к-т | 1 |
|  | Основное оборудование |  |  |
|  | Лаборатория |  |  |
| 50 | Гематологический анализатор | шт. | 1 |
| 51 | Набор для гематологического анализатора | к-т | 1 |
| 52 | Глюкометр с комплектом реагентов на 5 000 исследований | шт. | 1 |
| 53 | Экспресс-анализатор параметров крови | шт. | 1 |
| 54 | Тест полосы и расходные материалы к экспресс анализатору | к-т | 1 |
| 55 | Анализатор мочи с комплектом реагентов на 5 000 исследований | шт. | 1 |
| 56 | Стерилизатор суховоздушный (обьем рабочей камеры - не менее 20 л.) | шт. | 1 |
| 57 | Центрифуга | шт. | 1 |
| 58 | Набор лабораторной посуды | к-т | 1 |
| 59 | Перчатки нестерильные одноразовые | пар | 100 |
| 60 | Бактерицидная лампа | шт. | 1 |
| 61 | - Портативный ноутбук с принтером | шт. | 1 |
|  | Кабинет общего приема |  |  |
| 62 | Портативный УЗИ сканер с 4-мя датчиками и принтером | шт. | 1 |
| 63 | Электрокардиограф | шт. | 1 |
| 64 | Весы электронные для новорожденных | шт. | 1 |
| 65 | Весы ростомер для взрослых | шт. | 1 |
| 66 | Укладка неотложной медицинской помощи | к-т | 1 |
| 67 | Фонендоскоп | шт. | 1 |
| 68 | Сантиметровая лента | шт. | 1 |
| 69 | - Портативный ноутбук с принтером | шт. | 1 |
| 70 | Стеллажи для хранения медицинской документации | шт. | 2 |
| 71 | Аптечка с набором медикаментов, тонометр, термометр | к-т | 1 |
| 72 | Бактерицидная лампа | шт. | 1 |
|  | Кабинет репродуктивного здоровья( акушера-гинеколога, уролога) |  |  |
| 73 | Кресло гинекологическое электромеханическое | шт. | 1 |
| 74 | Стерилизатор суховоздушный(обьем рабочей камеры – не менее 20л) | шт. | 1 |
| 75 | Набор врача акушера-гинеколога | шт. | 1 |
| 76 | Видеокольпоскоп | шт. | 1 |
| 77 | Весы-ростомер для взрослых | шт. | 1 |
| 78 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | шт. | 1 |
| 79 | Сантиметровая лента | шт. | 1 |
| 80 | Бактерицидная лампа | шт. | 1 |
| 81 | Стетофонендоскоп | шт. | 1 |
| 82 | Светильник бестеневой медицинский передвижной | шт. | 1 |
| 83 | Инструментальный столик | шт. | 1 |
| 84 | Архив микропрепаратов | шт. | 1 |
| 85 | - Портативный ноутбук с принтером | шт. | 1 |
|  | Кабинет стоматолога |  |  |
| 86 | Стоматологическая установка | к-т | 1 |
| 87 | Инструментальный столик | шт. | 1 |
| 88 | Стерилизатор суховоздушный (объем рабочей камеры - не менее 20 л) | шт. | 1 |
| 89 | Стерильная камера для инструментов | шт. | 1 |
| 90 | Набор стоматологических инструментов | к-т | 1 |
| 91 | Бактерицидная лампа | шт. | 1 |
|  | Кабинет хирурга ( ларинголога, офтальмолога) |  |  |
| 92 | Набор хирургической амбулаторной помощи | к-т | 1 |
| 93 | Столик инструментальный | шт. | 1 |
| 94 | Рефлектор лобный | шт. | 1 |
| 95 | Операционный столик | шт. | 1 |
| 96 | Светильник бестеневой медицинский передвижной | шт. | 1 |
| 97 | Прямой офтальмоскоп | шт. | 1 |
| 98 | Автоматический проектор знаков | шт. | 1 |
| 99 | Таблицы для исследования цветоощущения | к-т | 1 |
| 100 | Щелевая лампа | шт. | 1 |
| 101 | Набор врача отоларинголога | к-т | 1 |
| 102 | Набор офтальмолога | к-т | 1 |
| 103 | Бесконтактный компьютеризированный глазной тонометр с TV-монитором | шт. | 1 |
| 104 | Набор пробных очковых линз | к-т | 1 |
| 105 | Негатоскоп | шт. | 1 |
| 106 | Ректоскоп | шт. | 1 |
| 107 | Ректальное зеркало | шт. | 1 |
| 108 | Суховоздушный стерилизатор (объем рабочей камеры – не менее 20 л) | шт. | 1 |
| 109 | Перевязочный стол | шт. | 1 |
| 110 | Транспортные шины для иммобилизации | к-т | 1 |
| 111 | Портативный ноутбук с принтером | шт. | 1 |
| 112 | Бактерицидная лампа | шт. | 1 |
|  | Рентгенкабинет |  |  |
| 113 | Передвижной рентгеновский аппарат | шт. | 1 |
| 114 | Система цифровой рентгенографии | шт. | 1 |
| 115 | Вертикальная стойка снимков настенного крепления | шт. | 1 |
| 116 | Портативный ноутбук с принтером | шт. | 1 |
| 117 | Тележка-каталка с регулируемым подъемом | шт. | 1 |
| 118 | Бактерицидная лампа | шт. | 1 |
|  | Аптечный пункт |  |  |
| 119 | Аптечное оборудование | к-т | 1 |
| 120 | Холодильная камера для хранения медикаментов | шт. | 1 |
| 121 | Шкаф для хранения медикаментов | шт. | 1 |
| 122 | Стол-прилавок | шт. | 1 |