Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика |  |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ИВЛ | Гарантия | Гарантийное и сервисное обслуживание 12 месяцев |  |  | штука |
|  |  | Требования | Устройство для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом более 50 мл. Работает в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивает мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Аппарат работает от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар. Интервал замены турбины не ранее чем через 8 лет вне зависимости от времени работы турбины. При прекращении подачи кислорода аппарат автоматически обеспечивает вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата выполняетс автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока термоанемометрический без мертвого пространства; Интегрированный измеритель температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура герметизированы, т.е. могут обрабатываться общепринятыми дезинфектантами; Пациент может дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату возможно как с левой, так и с правой стороны. Режимы и методы ИВЛ: - VC-CMV (Volume Control-Continuous Mandatory Ventilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему; - VC-AC (Volume Control-Assist Control) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; - PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); - VC-SIMV (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; - VC-SIMV-PS (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation-Pressure Support) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; - SPN-CPAP (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; - SPN-CPAP-PS (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; - Вентиляция пpи апноэ - автоматическое пеpеключение на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; Режимы и методы ИВЛ (Опции): - NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 180 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. Наличие специальных масок для проведения неинвазивной вентиляции: Комплект состоит из 3 – ех масок различного размера. Каркас маски с изменяемой геометрией и памятью формы, позволяющей подогнать маску исходя из индивидуальных особенностей формы лица пациента.Маски должны имеют прозрачные манжеты заполненные гелем для достижения повышенной герметичности и комфорта для пациента. Наличие специального лобного упора с возможностью индивидуальной настройки с помощью регулятора для снижения давления на лицо пациента. Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Возможность спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Может быть активирована во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха соответствуют параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: 150:1 до 1:150, частота дыханий: 2-80 в мин, время вдоха: 0.2 - 10 сек, дыхательный объем: 50-2000 мл, давление на вдохе: 0-99 мбар, PEEP: 0-50 мбар, давление поддержки: 0-35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: 5-200 мбар в сек, концентрация кислорода: 21 -100 Об. %, чувствительность триггера: 1-15 л/мин, максимальный поток: 250 л/мин., быстродействие клапана: < 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Пневматический распылитель лекаpственныx сpедств (небулайзер): период работы 30 минут, аппаpат yчитывает поток для pаспылителя и деpжит минyтный объем постоянным. Распылитель синхронизирован со вдохом; Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат пpоводит искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат автоматически пpеpывает пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация отключается, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат пpоводит в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Отображаемые измеряемые значения: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон От 0 до 99 mbar; Разрешение 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (электрохимический датчик, не требующий сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон От 18 до 100 об.%; Разрешение 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон От 0 до 196 L/min; Разрешение 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон От 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон От 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение 1 mL VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); Диапазон От 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон От 0 до 150/min; Разрешение 1/min; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s; Разрешение 0,1 s; T плато Время плато: Диапазон От 0 до 10 s; Разрешение 0,1 s; R Resistance, сопротивление: Диапазон От 3 до 100 mbar/L/s; Разрешение 1 mbar/L/s; C Compliance, комплайнс: Диапазон От 3 до 200 mL/mbar; Разрешение 1 mL/mbar; T0C Измерение температуры дыхательной смеси (интегрированный датчик с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) –От 5 до 100 mbar; Поток (t) –От 200 до 200 L/min; Дыхательный объем VT От 0 до 2 L.. Мониторинг; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Сигнал тревоги если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом 0,1 L/min Сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min с интервалом 0,1 L/min; Отключение сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: сигнал тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 сек в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях измеряется без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях» (режиме работы NIV): от 0 до 60 сек FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); сигнал тревоги если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; сигнал тревоги если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: сигнал при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки От 10 до 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: сигнал при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон От 15 до 60 сек; регулируется с шагом 1 сек; VTi Дыхательный объем на вдохе: Аварийный сигнал если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон От 0,06 до 4,0 L Отключение сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы классифицируются по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, высвечивается на дисплее аппарата. Интерфейс: цветной встроенный сенсорный 12” дисплей на передней панели аппарата. Одновременное отображение трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые заполнены, что облегчает визуализацию. Одновременное отображение пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Ассортимент параметров может конфигурироваться. Вращающийся манипулятор управления выполняет функцию настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра осуществляется с сенсорного дисплея. Трех шаговая концепция управления: – выбор – установка – подтверждение. Настройки параметров могу быть защищены пользователем от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления. Безопасность: открытие клапана безопасности: 120 мбар, клапан экстренного вдоха: автоматически открывается при отсутствии 02, автоматическое переключение: на воздух при отсутствии 02, Выход для медикаментозного распылителя: синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А;. Встроенная батарея вместе обеспечивают до 45 минут автономной работы. Интерфейс: RS232. Подача газов: воздух: турбина, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Комплектация аппарата: - Базовый блок увлажнителя - 1шт, - Клапан вдоха и выдоха – 1 шт. - Шланги подачи О2 – 5 метров – 1 шт. - Датчик кислорода, - Датчик потока – 1 комп (5 шт). - Дыхательный контур - 1 шт., - Бактериальный фильтр – 50 шт. - Маски для неинвазивной вентиляции – 3 шт. - Пневматический распылитель медикаментов - Тестовое легкое (взрослое) – 1 шт. |  |  |  |
| 2 | Монитор прикроватный | Мультипараметрический предназначенный для использования в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, транспортировки, а так же в операционных для мониторинга состояния всех категорий пациентов (взрослых, детей, новорожденных). |  |  |  |  |
|  |  | Параметры измерений |  | ЭКГ, респирация импедансным методом, SpO2, НИАД, ИАД: максимум 3 каналатемпература, сердечный выброс, CO2 в методе основного потока и методе бокового потока, поток /Paw, BIS, газонаркотическая смесь (CO2, O2, N2O, агент), TOF, вентиляция, НСВ, ЭЭГ, tcPO2, tcPCO2 |  |  |
|  |  | Наличие мультипараметрических коннекторов SmartCable универсальных разъемов с автоматическим определением типа подключаемого датчика параметров пациента |  | 3 мультипараметрических коннектора |  |  |
|  |  | Параметры мониторирования при использовании мультипараметрических коннекторов |  | Соответствие |  |  |
|  |  | ИАД до 3 каналов |  | не менее |  |  |
|  |  | Сердечный выброс |  | Наличие |  |  |
|  |  | СО2 в основном потоке |  | Наличие |  |  |
|  |  | BIS |  | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность подключения модуля капнометрии в боковом потоке |  | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность подключение анализатора летучих анестетиков (CO2, N2O, O2, галотан, энфлюран, севофлюран, изофлюран, десфлюран) |  | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность подключения модуля газоанализа с функцией спирометрии |  | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность подключения BISx - модуля анализа глубины анестезии |  | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность подключения ЭЭГ-модуля |  | Наличие |  |  |
|  |  | Влияние на точность измерений электрохирургического аппарата/дефибриллятора/электростатического разряда |  | Возвращение к предыдущему режиму работы в течение 10 сек без потери сохраненных данных. |  |  |
|  |  | Экран |  |  |  |  |
|  |  | Тип дисплея: |  | цветной сенсорный ЖКИ типа TFT |  |  |
|  |  | Размер экрана: |  | 15 дюймов |  |  |
|  |  | Разрешение: |  | 1024 × 768 точек |  |  |
|  |  | Область обзора: |  | 304,1 мм × 228,1 мм |  |  |
|  |  | Отображение кривых: |  |  |  |  |
|  |  | - ЭКГ (максимум 12 каналов) |  | наличие |  |  |
|  |  | - респирация |  | наличие |  |  |
|  |  | - SpO2, |  | наличие |  |  |
|  |  | - кривая пульса |  | наличие |  |  |
|  |  | - ИАД (максимум 3 канала) |  | наличие (при подключении соответсвующих сенсоров и датчиков) |  |  |
|  |  | - CO2 (капнограмма) |  | наличие (при подключении соответсвующих сенсоров и датчиков) |  |  |
|  |  | - термодилюционная кривая СВ |  | наличие (при подключении соответсвующих сенсоров и датчиков) |  |  |
|  |  | - ЭЭГ |  | наличие (при подключении соответсвующих сенсоров и датчиков) |  |  |
|  |  | - концентрация N2O |  | наличие (при подключении соответсвующих сенсоров и датчиков) |  |  |
|  |  | - концентрация O2 |  | наличие (при подключении соответсвующих сенсоров и датчиков) |  |  |
|  |  | - концентрация анестетика (Галотан, Изофлуран, Энфлюран,Севофлуран, Десфлюран) |  | наличие (при подключении соответсвующих сенсоров и датчиков) |  |  |
|  |  | - поток (Paw) |  | наличие (при подключении соответсвующих сенсоров и датчиков) |  |  |
|  |  | - объем |  | наличие (при подключении соответсвующих сенсоров и датчиков) |  |  |
|  |  | Режим отображения кривой: |  | Фиксированная или подвижная без затухания |  |  |
|  |  | Максимальное число каналов кривых: |  | 15 каналов |  |  |
|  |  | Скорость развертки: |  | 6,25 12,5 25 или 50 м/с |  |  |
|  |  | Скорость развертки респирации: |  | 1,56 6,25 12,5 или 25 м/с |  |  |
|  |  | Коэффициент пропорции (Отношение чувствительности дисплея ЭКГ к скорости развертки): |  | Стандартный: 0,4 с/мВ Настройки: 0,05 – 6,4 с/мВ |  |  |
|  |  | Время развертки (при скорости развертки 25 мм/с): |  | 9,5 сек |  |  |
|  |  | Время задержки отображения: |  | Режим- ДИАГН и МОНИТ не более 250мсек Максимум не более 1 сек |  |  |
|  |  | Цвет отображения кривой: |  | 12 цветов |  |  |
|  |  | Дисплей числовых данных: |  | ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), ИАД(систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, ЧП, ТЕМП, СВ, СИ, Тинж,Tкрови, O2, FiCO2, ETCO2, BIS, SEF95, КП, ЭМГ, ИКС, N2O (I), N2O (E), O2 (I),O2 (E), Агент (I), Агент (E), ДОi, ДОe, МинОб, Pпик, Pсред, ПДКВ, Ri, Re, C,ЧГС, MDF, PPF, TP, Абс δ, Абс θ, Абс α, Абс β, Абс γ, % δ, % θ, % α, % β, % γ,НСВ, НСИ, ССС, ИССС, УО, ИУО, ИзмИУР, tcPO2, tcPCO2, ПАД, САД |  |  |
|  |  | Метки синхронизации: |  | Синхрометки ЧСС, синхрометки частоты пульса, синхрометки респирации |  |  |
|  |  | Цвет отображения числовых данных: |  | 12 цветов |  |  |
|  |  | Тревога |  |  |  |  |
|  |  | Уровни тревоги: |  | Угроза; Предупреждение; Уведомление; |  |  |
|  |  | Элементы тревоги: |  |  |  |  |
|  |  | Сигнал тревоги показателей жизнедеятельности: |  | ЧСС, ЧП, ST, ЧД, АПНОЭ, ТЕМП, дельта ТЕМП, SpO2, дельта SpO2, НИАД,ИАД, ETCO2, CO2 (I), O2 (I), O2 (E), Tb, MV, Pпик, ПДКВ, N2O (I), N2O (E),Агент (I), Агент (E), ЧГС, BIS |  |  |
|  |  | Тревоги аритмии: |  | АСИСТОЛИЯ, ФЖ, ЖТ, ЖЕЛ БРАДИ, ЭКСТРЕМ ТАХИ, ЭКСТРЕМ БРАДИ,НадЖел ТАХИ, ГРУПП ЖЭ, ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ, парная ЖЭ, ранние ЖЭ, ПОЛИМОРФНЫЕ, ЖЕЛ РИТМ, ПАУЗА, БИГЕМИНИЯ,ТРИГЕМИНИЯ, ЖЭ, НЕРЕГУЛЯРНЫЙ RR, НЕТ ЗАХВАТА ИмпВРитм, УДЛИНЕННЫЙ ЧД, Нет ИмпВРитма |  |  |
|  |  | Межкоечные тревоги |  | наличие |  |  |
|  |  | Технические тревоги: |  | Тревоги инструментов и окружающей среды, например, тревога отключения кабеля, тревога помехи, тревога отключения электрода, тревога определения кривой, тревога выключения датчика, тревога проверки манжеты/шланга, тревога проверки датчика, тревога низкого заряда батареи, и т.д. |  |  |
|  |  | Индикация тревоги: |  | Звук тревоги, мигание/постоянная работа индикатора тревоги, подсвеченные числовые данные/сообщение. Отображает элемент тревоги в верхней части экрана. (Характеристики в стандарте ЭМС) |  |  |
|  |  | Индикатор тревоги: |  | Наличие |  |  |
|  |  | Звук тревоги: |  | 4 типа |  |  |
|  |  | Подавление звука тревоги: |  | Обеспечивается на 1, 2 или 3 мин. Если во время паузы тревоги происходит новая тревога, то тревога отображается. |  |  |
|  |  | Приостановка тревоги: |  | Обеспечивается на 1, 2, 3 мин или ВЫКЛ |  |  |
|  |  | Все тревоги выключены: |  | Обеспечивается |  |  |
|  |  | Громкость тревоги: |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон тревоги: |  | От 45 до 85 дБ (A) (Требование IEC 60601-2-49: 2001) (на 1 м перед монитором) |  |  |
|  |  | Приоритет громкости: |  | Угроза ≥ Внимание ≥ Уведомление |  |  |
|  |  | ЭКГ |  |  |  |  |
|  |  | Отведения: |  |  |  |  |
|  |  | Кабель на 3-электродов: |  | I, II, III |  |  |
|  |  | Кабель на 6-электродов: |  | I, II, III, aVR, aVL, aVF, 2 из V1 до V6 |  |  |
|  |  | Кабель на 10-электродов: |  | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - V6 |  |  |
|  |  | Устойчивость к разряду дефибрилляции: |  | Вход ЭКГ защищен до 400 Ws/DC 5 кВт Совместимость с IEC 60601-2-27 17.101 |  |  |
|  |  | Устойчивость электродов к напряжению потенциального смещения: |  | ≥ ±500 мВ |  |  |
|  |  | Входной динамический диапазон: |  | ≥ ±5 мВ |  |  |
|  |  | Внутренняя помеха: |  | ≤ 30 μVp-p (относительно входа) |  |  |
|  |  | Подавление помех: |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент подавления |  |  |  |  |
|  |  | в общем режиме: |  | ≥ 95 дБ |  |  |
|  |  | Входной ток смещения: |  | ≤ 100 нА |  |  |
|  |  | Частотная характеристика: |  |  |  |  |
|  |  | Режим ДИАГН: |  | 0,05 - 150 Гц (–3 дБ) |  |  |
|  |  | Режим МОНИТОР: |  | 0,3 - 40 Гц (–3 дБ) |  |  |
|  |  | Режим МАКСИМУМ: |  | 1 - 18 Гц (–3 дБ) |  |  |
|  |  | Защита от электрохирургического оборудования: |  | наличие |  |  |
|  |  | Время восстановления после дефибрилляции: |  | 10 сек |  |  |
|  |  | Контроль отсоединения отведений: |  | Каждое отведение имеет свой сенсор |  |  |
|  |  | Расшифровка 12 отведений ЭКГ: |  | Доступно при мониторинге 12 отведений |  |  |
|  |  | Элементы расшифровки: |  | Нормальный синусовый ритм, ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ, ЖЭ |  |  |
|  |  | Отображение и вывод: |  | Экран, модуль регистрации, сетевой принтер, принтер центрального монитора |  |  |
|  |  | Отображение кривой: |  |  |  |  |
|  |  | Число каналов: |  | 3 (максимум, с 6 или 10 электродами на главном экране) 12 (максимум, с 10 электродами в окне 12 отведений) |  |  |
|  |  | Регулировка чувствительности: |  | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, либо АВТО |  |  |
|  |  | Отображение меток кардиостимуляции: |  | Доступно |  |  |
|  |  | Чувствительность регистрации: |  | 10 мм/мВ ± 5 % (как и чувствительность дисплея) |  |  |
|  |  | Подсчет ЧСС: |  |  |  |  |
|  |  | Метод вычисления: |  | Скользящая средняя/Мгновенный от удара к удару |  |  |
|  |  | Детекция QRS (при чувствительности х1): |  |  |  |  |
|  |  | Взрослый: |  | Ширина: 70 - 120 мс |  |  |
|  |  | Амплитуда: |  | ≥ 0,5 мВ, частота: 30 - 200 уд/мин |  |  |
|  |  | Дети и новорожденные: |  |  |  |  |
|  |  | Ширина: |  | 40 - 120 мс |  |  |
|  |  | Амплитуда: |  | ≥ 0,5 мВ, частота: 30 - 250 уд/мин |  |  |
|  |  | Диапазон расчета: |  | 0,15 - 300 уд/мин (±2 уд/мин) |  |  |
|  |  | Точность расчета: |  | ±2 уд/мин (0,15 - 300 уд/мин) |  |  |
|  |  | Цикл обновления отображения частоты сердечных сокращений: |  | Каждые 3 сек или при подаче тревоги |  |  |
|  |  | Время задержки синхрометки ЧСС: |  | В пределах 100 - 200 мсек (при определении QRS) |  |  |
|  |  | Способность режекции высокой T- волны: |  | наличие |  |  |
|  |  | Усреднение ЧСС: |  | Рассчитывается по последним 4 - 12 ударам |  |  |
|  |  | Способность режекции импульсов кардиостимулятора при быстрых сигналах ЭКГ: |  | наличие |  |  |
|  |  | Диапозон измернеия ЧСС |  | 15 - 300 уд/мин |  |  |
|  |  | Диапазон нижней границы: |  | ВЫКЛ, от 15 до 299 уд/мин с шагом 1 уд/мин |  |  |
|  |  | Элементы тревоги: |  | ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ |  |  |
|  |  | Анализ аритмии: |  |  |  |  |
|  |  | Метод анализа: |  | Метод сравнения по образцу |  |  |
|  |  | Число каналов: |  | 2 |  |  |
|  |  | Частота подсчета ЖЭ: |  | 0 - 99 ЖЭ/мин |  |  |
|  |  | Сообщения аритмии: |  | АСИСТОЛИЯ, ФЖ, ЖТ, ЖЕЛ БРАДИ, ЭКСТРЕМ ТАХИ, ЭКСТРЕМ БРАДИ, НадЖел ТАХИ, ГРУПП ЖЭ, ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ, парная ЖЭ, ранние ЖЭ, ПОЛИМОРФНЫЕ, ЖЕЛ РИТМ, ПАУЗА, БИГЕМИНИЯ, ТРИГЕМИНИЯ, ЧАСТ ЖЭ, ЖЭ, НЕРЕГУЛЯРНЫЙ RR, НЕТ ЗАХВАТА ИмпВРитм, УДЛИНЕННЫЙ ЧД, Нет ИмпВРитма |  |  |
|  |  | Тревога аритмии: |  | Диапазон верхней границы: ВЫКЛ, от 1 до 99 ЖЭ/мин |  |  |
|  |  | Количество файлов отчетов об аритмии: |  | 8192 (24 часа) |  |  |
|  |  | Время хранения на файл: |  | 8 сек |  |  |
|  |  | Измерение уровня ST: |  |  |  |  |
|  |  | Число каналов измерения: с 3-электродов: |  | 1 каналов |  |  |
|  |  | с 6-электродов: |  | 8 каналов |  |  |
|  |  | с 10-электродов: |  | 12 каналов |  |  |
|  |  | Диапазон измерения уровня ST: |  | ±2,5 мВ |  |  |
|  |  | Точка измерения: |  | выставляется вручную |  |  |
|  |  | Количество файлов отчета об ST: |  | 1440 файлов |  |  |
|  |  | Частота дыхания (трансторакальная импедансная пневмография) |  |  |  |  |
|  |  | Метод измерения: |  | Трансторакальная импедансная пневмография |  |  |
|  |  | Число каналов: |  | Выбирается из R-F и R-L |  |  |
|  |  | Диапазон подсчета частоты дыхания: |  | 0 - 150 ед/мин |  |  |
|  |  | Точность подсчета частоты дыхания: |  | ±2 ед/мин (от 0 до 150 ед/мин) |  |  |
|  |  | Режекция ЧСС: |  | Доступно |  |  |
|  |  | Регулировка чувствительности: |  | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 |  |  |
|  |  | Цикл обновления отображения частоты дыхания: |  | Каждые 3 сек или при подаче тревоги |  |  |
|  |  | Тревога: Диапазон верхней границы: |  | от 2 до 150 ед/мин с шагом 2 ед/мин, ВЫКЛ |  |  |
|  |  | SpO2 |  | Соответствует ISO 9919: 2005. |  |  |
|  |  | Отображение: |  |  |  |  |
|  |  | Цикл обновления отображения: |  | Каждые 3 сек или при подаче тревоги |  |  |
|  |  | Скорость развертки: |  | 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с |  |  |
|  |  | Чувствительность кривой: |  | ×1/8, ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, ×8 либо АВТО |  |  |
|  |  | SpO2: |  |  |  |  |
|  |  | Метод измерения: |  | Метод поглощения света двух длин волн |  |  |
|  |  | Диапазон отображения: |  | 0 - 100 % SpO2 |  |  |
|  |  | Точность измерения |  |  |  |  |
|  |  | 70 % SpO2 ≤ % SpO2 < 80 % SpO2 |  | ±3 % SpO2 |  |  |
|  |  | 80 % SpO2 ≤ % SpO2 ≤ 100 % SpO2 |  | ±2 % SpO2 |  |  |
|  |  | Точность при окружающей температуре: |  | от 18 до 40°C (64,4 - 104°F) |  |  |
|  |  | Частота пульса: |  | 30 - 300 уд/мин |  |  |
|  |  | Неинвазивное кровяное давление, НИАД |  | Наличие |  |  |
|  |  | Метод измерения: |  | Осциллометрический |  |  |
|  |  | Диапазон измерений: |  | 0 - 300 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Точность: |  | ±3 мм рт. ст. (0 мм рт. ст. ≤ НИАД < 300 мм рт. ст.) |  |  |
|  |  | Время накачивания манжеты: |  | ≤ 11 сек (700 см. куб.), 0 - 200 мм рт. ст. ≤ 5 сек (70 см. куб.), 0 - 200 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Режим измерения: |  | Взрослые, дети или новорожденные определяются подключением воздушного шланга |  |  |
|  |  | Максимальное время измерения: |  |  |  |  |
|  |  | Взрослый/ребенок: |  | ≤ 160 сек |  |  |
|  |  | Новорожденный: |  | ≤ 80 сек |  |  |
|  |  | Режим работы: |  | Ручной, СТАТ (≤ 15 мин), Периодический, ТВПВ и СИМ (в зависимости от настройки ОТДЕЛЕНИЕ) |  |  |
|  |  | Установки давления манжеты: |  | Ручная или авто |  |  |
|  |  | Начальная величина подкачки: |  |  |  |  |
|  |  | Взрослый: |  | 180 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Ребенок: |  | 140 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Новорожденный: |  | 100 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Максимальная величина подкачки: |  |  |  |  |
|  |  | Взрослый/ребенок: |  | 300 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Новорожденный: |  | 150 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Элементы отображения: |  | Систолическое (СИСТ), диастолическое (ДИА), среднее (СРЕД), давление манжеты во время измерения НИАД, дельта ТВПВ |  |  |
|  |  | Цикл обновления дисплея данных НИАД: |  | Обновляется при каждом измерении |  |  |
|  |  | Ограничитель максимальной величины подкачки манжеты: |  |  |  |  |
|  |  | Взрослый/ребенок: |  | 300 - 330 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Новорожденный: |  | 150 - 165 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Ограничитель времени накачки манжеты: |  |  |  |  |
|  |  | Взрослый/ребенок: |  | 161 - 165 сек |  |  |
|  |  | Новорожденный: |  | 81 - 84 сек |  |  |
|  |  | Ограничитель интервала времени: |  | 25 - 29 сек |  |  |
|  |  | Прерывание питания: |  | Спуск сразу после выключения питания |  |  |
|  |  | Время восстановленияпосле дефибрилляции: |  | 10 сек |  |  |
|  |  | Инвазивное кровяное давление, ИКД |  | Программа предустановлена в меню |  |  |
|  |  | Объем вытесненного газа или жидкости: |  | 0,04 мм3/100 мм рт.ст. |  |  |
|  |  | Диапазон автоматического обнуления: |  | ±200 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Точность диапазона автоматического обнуления: |  | ±1 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Диапазон измерений: |  | -50 - 300 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Точность измерений: |  | ±1 мм рт.ст. ±1 разряд (–50 мм рт.ст. ≤ ИАД < 100 мм рт.ст.) ±1 % ±1 разряд (100 мм рт.ст. ≤ ИАД ≤ 300 мм рт.ст.) |  |  |
|  |  | Температурный сдвиг: |  | ±0,1 мм рт.ст./1°C |  |  |
|  |  | Частотная характеристика: |  | Пост. ток на 12 Гц либо 20 Гц (на выбор) |  |  |
|  |  | Время восстановления после дефибрилляции: |  | 10 сек |  |  |
|  |  | Элементы отображения: |  | Систолическое (СИСТ), диастолическое (ДИА), среднее (СРЕД) |  |  |
|  |  | Цикл обновления отображения: |  | Каждые 3 сек или при подаче тревоги |  |  |
|  |  | Звук синхронизации АД: |  | Систолическое значение 20-120 мм рт.ст., изменяется в 20 шагов каждые 5 мм рт.ст. |  |  |
|  |  | Отключение тревоги: |  | Тревога отключается в определенный период при проведении обнуления. |  |  |
|  |  | Частота пульса |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон расчета: |  | 0, 30 - 300 уд/мин |  |  |
|  |  | Диапазон отображения: |  | 0 - 300 уд/мин |  |  |
|  |  | Точность измерения (среднеквадратичное значение): |  | ±2 уд/мин (30 уд/мин ≤ ЧП ≤ 300 уд/мин) |  |  |
|  |  | Температура |  | Наличие |  |  |
|  |  | Датчик термистора: |  | 400 серии (YSI) |  |  |
|  |  | Число каналов: |  | 2 фиксированных канала |  |  |
|  |  | Диапазон измерений: |  | от 0 до 45°C, от 32 до 113°F |  |  |
|  |  | Точность измерения: |  | ±0,1°C (25°C ≤ ТЕМП ≤ 45°C) ±0,2°C (0°C ≤ ТЕМП < 25°C) |  |  |
|  |  | Диапазон отображения: |  | от 0 до 45°C (от 32 до 113°F) |  |  |
|  |  | Цикл обновления отображения: |  | Каждые 3 сек или при подаче тревоги |  |  |
|  |  | Диоксид углерода, CO2 (метод основного потока) |  | Программа предустановлена в меню |  |  |
|  |  | Метод расчета |  | Полуколичественный |  |  |
|  |  |  |  | Количественный |  |  |
|  |  | Диапазон измерений CO2: |  | 0 - 100 мм рт. ст. |  |  |
|  |  | Время нагрева: |  | 5 сек |  |  |
|  |  | Диапазон подсчета частоты дыхания: |  | 3 - 150 ед/мин |  |  |
|  |  | Точность подсчета частоты дыхания: |  | ±5 % (3 - 60 ед/мин) ±10 % (61 - 150 ед/мин) |  |  |
|  |  | Значение цикла обновления отображения CO2: |  | Каждые 3 сек или при подаче тревоги |  |  |
|  |  | Сердечный выброс, СВ |  |  |  |  |
|  |  | Метод измерения: |  | Термодилюционный метод |  |  |
|  |  | Параметры измерений: |  | Сердечный выброс (СВ), температура инжектата (Тинж), температура крови (Tкрови), дельта Tкрови |  |  |
|  |  | Число каналов: 1 |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений: |  |  |  |  |
|  |  | Температура инжектата (Тинж): |  | От 0°C до 27°C (от 32 до 81°F) |  |  |
|  |  | Температура крови (Ткрови): |  | От 15°C до 45°C (от 59 до 113°F) |  |  |
|  |  | Термодилюционная кривая (дельта Tкрови): |  | От 0°C до 2,5°C (от 32 до 37°F) |  |  |
|  |  | Сердечный выброс (СВ): |  | 0,5 - 20 л/мин |  |  |
|  |  | Точность измерений: |  |  |  |  |
|  |  | Тинж: |  | ±0,2°C (0°C - 27°C) |  |  |
|  |  | Ткрови: |  | ±0,1°C (25°C ≤ ТЕМП ≤ 45°C) ±0,2°C (15°C ≤ ТЕМП ≤ 25°C) |  |  |
|  |  | СВ: |  | ±5 % |  |  |
|  |  | Диапазон впрыска инжектата: |  | 3, 5, 10 мл |  |  |
|  |  | Цикл обновления отображения: |  | Обновляется при каждом измерении |  |  |
|  |  | Возможность подключения модуля БИС |  | Наличие |  |  |
|  |  | Выход RGB (при подключении QI-372P) |  | Возможность |  |  |
|  |  | Термопринтер |  | Возможность |  |  |
|  |  | Возможность подключения модуля анестезиологических газов и спирометрии |  | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность подключения модуля 8-канального ЭЭГ |  | Наличие |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея |  |  |  |  |
|  |  | Тип батареи: |  | Никель-металл гидридная |  |  |
|  |  | Число батарей: |  | 1 |  |  |
|  |  | Срок годности батареи: |  | 1 год или 200 циклов зарядки/разрядки |  |  |
|  |  | Время работы от батареи: |  | 60 минут (новая батарея, полностью заряженная, без использования дополнительного оборудования при нормальной температуре) |  |  |
|  |  | Постоянное напряжение: |  | 9,6 V |  |  |
|  |  | Ток зарядки: |  | 360 мА ±50 мА (нормальное использование) |  |  |
|  |  | Время зарядки: |  |  |  |  |
|  |  | Во время мониторинга: |  | 10 часов |  |  |
|  |  | Вне мониторинга: |  | 2 часов |  |  |
|  |  | Индикатор состояния батареи: |  | Лампы батареи на передней панели, сообщения на экране, звук тревоги и индикатор тревоги |  |  |
|  |  | Конфигурация поставки: |  |  |  |  |
|  |  | Монитор пациента мультипараметрический |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Набор стандартных аксессуаров, состоящий из: |  | наличие |  |  |
|  |  | Электродное отведение, для 3-х электродов |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Кабель соединения ЭКГ, 3/6 электродов |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Комплект разовых электродов, 30х5шт./упак. |  | 1уп. |  |  |
|  |  | Кабель подключения датчика SpO2 |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Трубка подключения манжеты для взрослых/детей, 3.5м |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Манжета НИАД для взрослых, 13см, окружность руки 21-30см |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Манжета НИАД для детей, 10см, окружность руки 15-23см |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Напальчиковый датчик SpO2 |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Датчик температуры поверхности тела |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Кабель питания |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Перезаряжаемый аккумулятор |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
|  |  | Температура при зарядке: |  | От 10 до 55°C (от 50 до 131°F) |  |  |
|  |  | Температура разрядки: |  | От 5 до 50°C (от 41 до 122°F) |  |  |
|  |  | Влажность: |  | От 30 до 85 % относительной влажности (без конденсации) |  |  |
|  |  | Атмосферное давление: |  | От 700 до 1060 гПа |  |  |
|  |  | Условия транспортировки и хранения: |  | Если батарея хранится более 6 месяцев, разряжайте и заряжайте батарею каждые 6 месяцев. |  |  |
|  |  | Температура: |  |  |  |  |
|  |  | От –20 до +60°C (от –4 до +140°F) |  |  |  |  |
|  |  | От –20 до +45°C (от –4 до +113°F) |  | в течение 90 дней |  |  |
|  |  | От –20 до +35°C (от –4 до +95°F) |  | в течение 90 дней |  |  |
|  |  | Влажность: |  | От 20 до 85 % относительной влажности (без конденсации) |  |  |
|  |  | Атмосферное давление: |  | От 700 до 1060 гПа |  |  |
|  |  | Требования к питанию |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение в сети: |  |  |  |  |
|  |  | ПЕРЕМ. ТОК: |  | От 100 до 240 В переменного тока |  |  |
|  |  | ПОСТ. ТОК (SB-671P): |  | От 8,5 до 12,6 V |  |  |
|  |  | Частота сети: |  | 50 или 60 Гц |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность: |  | Перем. ток 100 ВА |  |  |
|  |  | Точность часов |  |  |  |  |
|  |  | При температуре эксплуатации 25°C: |  | Примерно ±2 мин 40 сек/месяц максимум |  |  |
|  |  | При температуре хранения –20 до +60°C: |  | Примерно ±6 мин/месяц максимум |  |  |
|  |  | Окружающая среда |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
|  |  | Температура: |  | От 10 до 40°C (от 50 до 104°F) |  |  |
|  |  | Влажность: |  | 30 - 85 % относительной влажности (10 - 40°C, без конденсата) |  |  |
|  |  | Атмосферное давление: |  | От 700 до 1060 гПа |  |  |
|  |  | Условия транспортировки и хранения: |  |  |  |  |
|  |  | Температура: |  | От -20 до +65°C (от -4 до +149°F) От –15 до +55°C (бумага регистрации) |  |  |
|  |  | Влажность: |  | От 10 до 95 % относительной влажности |  |  |
|  |  | Атмосферное давление: |  | От 700 до 1060 гПа |  |  |
|  |  | Режим работы: |  | НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА |  |  |
|  |  | Габаритные размеры: |  | 360 Ш × 350 В × 172 Г мм (исключая выступающие части) |  |  |
|  |  | Вес: |  | 7,4 кг |  |  |
| 3 | Дефибриллятор бифазный | Предназначен для работы в операционных, отделениях реанимации, кардиологии и кардиохирургии, санавиавции, машинах скорой медицинской помощи, реанимобилях, для транспортировки в условиях стационара |  |  |  | Штука |
|  |  | Основная функциональная проверка: зарядки, состояния батареи, записи, сигнализации тревоги и речевой информации и кривой дефибрилляции. |  |  |  |  |
|  |  | Быстрое переключение: ЭКГ- разряд |  |  | Наличие |  |
|  |  | Чувствительный переключатель синхронизации |  |  | Наличие |  |
|  |  | Возможность SpO2 и CO2 мониторинга |  |  | Возможность |  |
|  |  | Встроенный 2- канальный термопринтер с ручной и автоматической записью |  |  | Наличие |  |
|  |  | Возможность работы от сети и батареи |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Время зарядки при включении в сеть- не более 5 сек |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Технические характеристики |  |  |  |  |
|  |  | Режим бифазного импульса 2-фазный усеченный экспотенциальный импульс постоянной энергии |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Цветной жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю не менее 5,7'' 115,2 х 86,4 мм |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Расположение дисплея под углом для удобного обзора для оператора |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Не менее 2-х волновых кривых (ЭКГ,SpO2, CO2) скорость развертки 25 или 50 мм/сек |  |  | Соответствие |  |
|  |  | До 8 цифровых параметров |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Режимы работы: асинхронная дефибрилляция |  |  | Наличие |  |
|  |  | Режимы работы: синхронная дефибрилляция (кардиоверсия) |  |  | Наличие |  |
|  |  | Режимы работы: автоматическая наружная дефибрилляция (АНД) |  |  | Наличие |  |
|  |  | Дефибрилляция наружными многоразовыми электродами. Возраст: взрослые, дети, новорожденные |  |  | Наличие |  |
|  |  | Дефибрилляция наружными одноразовыми клеющимися электродами. Возраст: взрослые, дети |  |  | Возможность |  |
|  |  | Размер накладного электрода Для взрослых: 70 ±3 × 106 ±3 (мм) |  |  | Возможность |  |
|  |  | Размер накладного электрода Для детей: 45 ±3 × 53 ±3 (мм2) |  |  | Возможность |  |
|  |  | Дефибрилляция внутренними электродами на открытом сердце. |  |  | Возможность |  |
|  |  | Возможность присоединения внешних электродов для дефибриляции новорожденных |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Электроды для внутренней дефибрилляции, не менее 6 размеров (Опция) |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Наличие разъёма AUX OUT для синхронизации работы (дефибрилляции) с внешними устройствами: прикроватными мониторами, кардиографами, контрпульсаторами |  |  | Возможность |  |
|  |  | Уровни энергии: от 2 до 270 Дж; 14 ступеней |  |  | Соответствие |  |
|  |  | количество дефибрилляций: до 70 дефибрилляции 270 Дж |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Время набора заряда 200 Дж 3 сек, 270 Дж 5 сек при работе от сети |  |  | Соответствие |  |
|  |  | ЭКГ-мониторинг |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Диапазон ЧСС: 15-300 уд в мин |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Анализ ЭКГ на 3 отведения: I, II, III по 6 отведениям: I, II, III, aVR, aVF, aVL |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Верхняя граница тревог: 20-300, шаг 5 |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Нижняя граница тревог: 15-295, шаг 5 |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Выбор чуствительности ЭКГ: x1/2, x1 (по умолчанию), x2, x4, AUTO* |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Чувствительность внешнего входа ЭКГ 10 мм/В ± 5% (чувствительность ×1) |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Быстрое восстановление кривой ЭКГ после дефибрилляции. Не более 3 сек. |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Функция AED |  |  | При обнаружении шокового ритма по ЭКГ, дефибриллятор автоматически заряжает энергию для дефибрилляции. |  |
|  |  | Голосовое напоминание С голосовым блоком, в режиме AED |  |  | Наличие |  |
|  |  | Запись звука окружающей обстановки во время СЛР и кривой ЭКГ на карту SD |  |  | Наличие |  |
|  |  | Встроенный 2-канальный принтер. |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Сохранение и распечатка отчетов. Автоматическое сохранение данных за 8 секунд до и 12 секунд после дефибрилляции |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Индикация качества контактов электродов Цветные светодиоды (3 цвета- 3уровня) |  |  | Наличие на рукоятках |  |
|  |  | Фильтр помех. Высокая помехоустойчивость, даже при работе электрохирургической аппаратуры |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Система тревог (визуальные и звуковые сигналы) |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Датчик SpO2 не работает |  |  | Наличие |  |
|  |  | Модуль SpO2 не работает |  |  | Наличие |  |
|  |  | Адаптер CO2 неисправен |  |  | Наличие |  |
|  |  | Сенсор CO2 не работает |  |  | Наличие |  |
|  |  | Модуль CO2 не работает |  |  | Наличие |  |
|  |  | Перегрев |  |  | Наличие |  |
|  |  | Ошибка управления высокого напряжения |  |  | Наличие |  |
|  |  | Ошибка схемы управления реле |  |  | Наличие |  |
|  |  | Вставьте батарею |  |  | Наличие |  |
|  |  | Неисправность питания |  |  | Наличие |  |
|  |  | Зарядите батарею |  |  | Наличие |  |
|  |  | Замените батарею |  |  | Наличие |  |
|  |  | Ошибка FET |  |  | Наличие |  |
|  |  | Установите энергию на 50 Дж или меньше |  |  | Наличие |  |
|  |  | Тревога ЧСС |  |  | Наличие |  |
|  |  | Тревога частоты дыхания |  |  | Наличие |  |
|  |  | Тревога SpO2 |  |  | Наличие |  |
|  |  | Тревога etCO2 |  |  | Наличие |  |
|  |  | Смените одноразовые накладные электроды |  |  | Наличие |  |
|  |  | Смените одноразовые накладные электроды |  |  | Наличие |  |
|  |  | Подключите накладные электроды |  |  | Наличие |  |
|  |  | Используйте одноразовые накладные электроды |  |  | Наличие |  |
|  |  | Выберите отведение ЭКГ |  |  | Наличие |  |
|  |  | Выберите другое отведение |  |  | Наличие |  |
|  |  | Замените электроды ЭКГ |  |  | Наличие |  |
|  |  | Проверьте электроды ЭКГ |  |  | Наличие |  |
|  |  | Измерения SpO2 нестабильны |  |  | Наличие |  |
|  |  | Поиск пульсаций SpO2 |  |  | Наличие |  |
|  |  | Проверьте область датчика SpO2 |  |  | Наличие |  |
|  |  | Проверьте модуль SpO2 |  |  | Наличие |  |
|  |  | Модуль SpO2 отсоединен |  |  | Наличие |  |
|  |  | Модуль СO2 отсоединен |  |  | Наличие |  |
|  |  | APNEA |  |  | Наличие |  |
|  |  | Настройки оператора |  |  | Наличие |  |
|  |  | Выбор энергии 3х разрядов AED |  |  | Наличие |  |
|  |  | 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270 Дж |  |  | Наличие |  |
|  |  | Время анализа при СЛР |  |  | Наличие |  |
|  |  | Время звука тайминга при СЛР |  |  | Наличие |  |
|  |  | Выбор уровня звука тревоги |  |  | 4 уровня |  |
|  |  | Выбор уровня звука заряда |  |  | 4 уровня |  |
|  |  | Выбор уровня звука голосовой подсказки |  |  | 4 уровня |  |
|  |  | Скорость печати |  |  | 2 уровня |  |
|  |  | Величина символов при печати |  |  | 2 размера |  |
|  |  | Работа с SD картой |  |  | Возможность |  |
|  |  | Выбор, отображать или нет функциональные кнопки препаратов (Adrenalin, Atropine, Lidocaine, Other) |  |  | наличие |  |
|  |  | Опции мониторинга SpO2, СО2 |  |  | Возможность |  |
|  |  | Програмное обеспечение в меню дефибриллятора на SpO2 |  |  | Наличие |  |
|  |  | Методика измерения - BluePro® - Абсорбционная спектрофотометрия в двух диапазонах волн |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Методика измерения - BluePro®. Технология BluePro® обеспечивает повышенную точность измерения в условиях гипоксии и пониженной микроциркуляции. Датчики данной технологии полностью водозащитные. |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Диапазон измерения: 0 – 100 % |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Диапазон измерения пульса: 3 – 300 уд./мин. |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Точность SpO2: ±2 ед. (от 80% до 100%), ±3 ед. (от 50% до 80%) |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги. |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Програмное обеспечение в меню дефибриллятора на измерение EtCO2 |  |  | Наличие |  |
|  |  | Метод измерения: По основному потоку |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Возможность проведения капнометрии по методике CapOne® |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Подключение CO2 и SPO2 с помощью дополнит. блока интерфейса DSI |  |  | Возможность |  |
|  |  | Возможность проведения капнометрии для интубированных пациентов |  |  | Возможность |  |
|  |  | Возможность проведения капнометрии для неинтубированных пациентов |  |  | Возможность |  |
|  |  | Диапазон измерения: 0 – 99 мм.рт.ст. |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Время разогрева: 5 с |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Время отклика: 200 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Определяемая частота дыхания: 3 – 60 дых./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.) |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Точность измерения: |  |  | Соответствие |  |
|  |  | ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |  | Соответствие |  |
|  |  | ± 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Цикл обновления отображения величины CO2: Каждые 3 с или при подаче тревоги |  |  |  |  |
|  |  | Возможность сохранения и обработки данных ЭКГ на компьютере при помощи специального ПО (опция) |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Разъем для карты памяти SD |  |  | Наличие |  |
|  |  | Возможность записи в память SD карты данных отчетов и окружающего звука (2 часа) вместе с кривыми ЭКГ и даленейшая передача на персональный компьютер |  |  | Возможность |  |
|  |  | Возможность расширения памяти записи окружающего звука до 30 часов |  |  | Возможность |  |
|  |  | Время работы аккумулятора от одной зарядки: не менее 2 часа непрерывной работы или 70 разрядов 270 Дж |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Индикатор заряда аккумулятора с указанием количества разрядов |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Сетевое напряжение |  |  | 100-240 В/50- 60 Гц (автоматическое переключение) |  |
|  |  | Размеры |  |  | 29 х 17,2 х 35,5 см. |  |
|  |  | Вес |  |  | 6,1 кг |  |
|  |  | Электробезопасность – II класс, тип BF |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Комплектация |  |  |  |  |
|  |  | Портативный дефибриллятор с функцией скролинга памяти ЭКГ, цветным 5,7 " TFT дисплеем, встроенным 3-канальным термопринтером, зарядным устройством, индикатором контакта электродов и сменными электродами |  |  | 1 шт |  |
|  |  | Перезаряжаемый аккумулятор |  |  | 1 шт |  |
|  |  | Кабель соединения ЭКГ (3 отведения) и кабель питания |  |  | 1 шт |  |
|  |  | Бумага для регистрации, Z-складка, 50мм x 30м |  |  | Наличие |  |
|  |  | Контактный гель, 100г тюбик |  |  | Наличие |  |
|  |  | Инструкция пользователя на русском языке |  |  | 1 шт |  |
|  |  | Гарантия 12 месяцев |  |  |  |  |
| 4 | Флоуметр для подачи увлажненного кислорода в комплекте | Флоуметр: Используется для регулирования потока кислорода для ингаляции. Поток до 16 литров в минуту. Большая эргономическая ручка управления. Разъем для подключения – DIN стандарт. Газовая розетка: Крепится на стене. Разъем для соединения – DIN стандарт. Увлажнитель: Увлажнение подаваемого кислорода 50 – 70 %. Крепиться непосредственно к флоуметру. Объем 220 мл. Гарантия 12 месяцев |  |  |  | штука |
| 5 | Шприцевой насос для инфузий | Одношприцевой насос Руссифицированное меню экрана Определитель размера шприца Изменяемый пользователем список шприцов Размер используемых шприцов: 10, 20, 30, 50/60, 100 мл Возможность задания скорости инфузии по времени и заданному объему медикамента Возможность задания скорости инфузии в mg/h, mcg/h, mg/kg/h, mcg/kg/h, mg/kg/min, mcg/kg/min Скорость инфузии: 0,1 – 400 мл/ч Программируемый объем инфузии: 0,1 – 999 мл или без ограничения Суммарный объем выполненной инфузии: 0,1 – 9999,9 мл 2 типа болюса (запрограммированный и ручной), программируется в мл или в единицах веса медикамента Скорость болюса: 300 – 1700 мл/ч Система анти-болюса (A.B.S.) Точность: не более 2% (механическая точность 1%) Уровень окклюзии: 120, 80, 40 кПа Тип аккумулятора: NiMH Визуальная и звуковая визуализация Гарантия 12 месяцев |  |  |  | штука |
| 6 | Ларингоскоп | В комплекте: Рукоятка средняя, цельнометаллическая, с ксеноновой или светодиодной лампой для фиброоптического ларингоскопа, диаметром 28 мм, работающая на обычных и/или перезаряжаемых элементах питания типа С (2,5В) Клинок Maсintosh (изогнутый), для фиброоптического ларингоскопа, №4 длина 155мм и № 5 длина176 мм Клинок Miller (прямой), для фиброоптического ларингоскопа, №3 длина 195 мм, №4 длина 205 мм Футляр ( сумка ) Запасная лампа Инструкция на русском языке Гарантия 12 месяцев |  |  |  | штука |
| 7 | Медицинский отсасыватель | Предназначен для активной аспирации жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время операций, а так же для отсасывания секрета из дыхательных путей при наркозе, дыхательных параличах и при отсутствии «кашлевого рефлекса». Возможность контроля остаточного давления по индикатору разряжения. Возможность регулировки величины потока отсасываемой жидкости. Возможность манипулирования отверстием наконечника при отсасывании жидкости из полости. Наличие поплавкового устройства переполнения банок-сборников. Наличие бактериального фильтра в виде стеклянной емкости. Наличие специальной насадки для обеспечения защиты от захвата и повреждения тканей – 6 штук Наличие ножной педали с соединительным кабелем для дистанционного включения Объем банок-сборников – 2 шт по 3 литра (1шт-3 л зап.часть) Минимальное остаточное давление в банке-сборнике 0,17 кгс/см2 Регулировка остаточного давления 0,17 – 0,83 кгс/см2 Максимальная производительность по воздуху не менее 20 л/ми Максимальная производительность по воде не менее 6 л/ми Длина соединительной трубки 5 м Время создания остаточного давления 0,17 кгс/см2 не менее 60 сек2 часа Максимальное время непрерывной работы 6 часов с последующим перерывом Питание от сети переменного тока 200-240В, 50 Гц Класс защиты по электробезопасности 1, тип В Потребляемая мощность не более 60ВА Вес 11 кг Гарантия 12 месяцев |  |  |  | штука |

Требования к закупаемой медицинской технике:

1) медицинская техника должна быть зарегистрирована в Республике Казахстан или ввезена на территорию Республики Казахстан без государственной регистрации по разрешению уполномоченного органа с представлением подтверждающих документов на момент поставки;

2) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинской техники должны соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинская техника должна быть новой и ранее неиспользованной, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

4) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке.

Главный врач

КГП на ПХВ  «Кардиологический центр»                                                                                                                А. Магзумов